Технические требования

ОКПД2 26.51.53.140 Поставка газового хроматографа для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал" в рамках выполнения инвестиционного проекта Т-1190-00075

# Лот № 7-ТПиР-ОНМ-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемого Товара	4

1.3. Цель использования закупаемого Товара	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2.  Требования к Товару	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемого Товара 	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара 	5

Таблица 1.2 Технические характеристики поставляемого Товара	5

2.1.2. Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара	7

2.2. Требования к качеству Товара	8

Таблица 3. Требования к Товару	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4. Приложения	17

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| РД | Руководящий документ |
| СТО РусГидро | Стандарт организации |
| ПК | Персональный компьютер |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемого Товара

ОКПД2 26.51.53.140 Поставка  газового хроматографа для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"  в рамках выполнения инвестиционного проекта Т-1190-00075

#### Цель использования закупаемого Товара.

Для выполнения работ по контролю качества энергетических масел, определения основных показателей силовых трансформаторов и  своевременному выявлению отклонений от нормативных стандартов в работе электрооборудования, степени развития и опасности возможных дефектов состояния электрооборудования на ранних стадиях, приобретение газового хроматографа позволит выполнять следующие задачи:

1. проведение хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле в соответствии с РД 34.46.303-98;

2.  анализ общего газосодержания и воды по РД 34.43.107-95;

3. определение содержания фурановых производных в трансформаторном масле.

4. определение содержания антиокислительной присадки ионол в трансформаторном масле.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора)

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации до момента его получения Покупателем, не восстановленным, не поврежденным, без дефектов, без каких-либо ограничений (залог, запрет и др.), иметь стандартную заводскую упаковку, имеющую оригинальную маркировку (в случае, если это предусмотрено изготовителем для поставляемого Товара) и обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении, иметь год изготовления не ранее 2025 года. Каждая единица Товара должна сопровождаться технической документацией на русском языке. В составе поставляемого Товара должен быть гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона.

Поставляемые средства измерений, входящие в состав хроматографического комплекса должны иметь отметку о поверке со сроком действия не менее 2/3 поверочного интервала. Для каждой единицы Товара (хроматограф, программное обеспечение, хроматографические колонки и др.) должны быть указаны фирма-производитель, марка Товара, номер каталога.

При передаче Товара Покупателю Поставщик обязан передать следующие документы: сопроводительная документация, сертификат соответствия, свидетельство (сертификат) о внесении в реестр единиц измерений РФ, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с Письмом Ростехрегулирования № ВК-101-32/3110 от 25.06.2007, паспорта на Товар и комплектующие, методику поверки, руководства по эксплуатации, паспорт и руководство пользователя на программное обеспечение, инструкцию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации прибора на русском языке.

#### Иные требования и сведения общего характера

В стоимости поставки хроматографа Участнику необходимо учесть затраты на установку и запуск со стороны Поставщика, ознакомление с работой Товара и программного обеспечения, обучение персонала Покупателя, выполнение пробного анализа на территории Покупателя.

# Требования к Товару

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемого Товара

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газовый хроматограф (в комплекте с ЗИП) | «Хроматек-Кристалл 5000.2» или эквивалент | шт. | 1 |

# Таблица 1.2  Технические характеристики поставляемого Товара

| № п.п. | Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовый хроматограф «Хроматек-Кристалл 5000.2» или эквивалент |  |  |  |
| Общие характеристики |  |  |  |
|  | Габариты |  | 600 х 540 х 590 мм |
|  | Масса |  | 48 кг |
|  | Потребляемая мощность пиковая (в режиме разогрева) |  | 2500 Вт |
|  | Потребляемая мощность в установившемся режиме (без ПК) |  | 1000 Вт |
| 1. | Термостат колонок |  |  |
|  | Размеры |  | 250 х 290 х 240 мм |
|  | Рабочая температура | без устройства охлаждения | От T окружающей среды +4 °С до 450 °С |
|  |  | при комплектовании системой захолаживания | От минус 10 °С до 450 °С |
|  |  | при комплектовании устройством криогенного охлаждения | От минус 100 °С до 450 °С |
|  | Скорость программирования нагрева (по линейному закону) |  | От 0,1 до 125 °С/мин |
|  | Время охлаждения (при температуре окружающей среды 22 °С) |  | От 400 до 50 °С за 5 мин |
|  | Электронные регуляторы расхода и давления |  |  |
|  | Входное давление |  | От 0,36 до 1,25 МПа |
|  | Количество каналов |  | До 18-ти |
|  | Расход газа-носителя |  | От 5 до 500 мл/мин |
|  | Расход водорода |  | От 5 до 500 мл/мин |
|  | Расход воздуха |  | От 5 до 800 мл/мин |
| 2. | Детекторы |  |  |
|  | Количество детекторов |  | до 4-х |
|  | Типы детекторов |  | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД, ПРД, ППФД, ХЛД |
|  | Максимальная температура термостатирования детекторов (встроенных) |  | До 450 °C |
|  | Частота опроса сигналов детекторов |  | От 10 до 300 Гц |
| 3. | Испарители |  |  |
|  | Количество испарителей |  | До 3-х |
|  | Типы испарителей |  | Насадочный и капиллярный программируемый |
|  | Режимы работы испарителей |  | С делением потока (split); без деления потока (splitless); Прямой ввод в колонку (on-column) - для программируемого испарителя; ввод больших объемов с отдувкой растворителя (large volume injection) - для программируемого испарителя |
|  | Максимальная температура |  | 450 °С |
| 4. | Краны |  |  |
|  | Модификации |  | 4-, 6-, 10-портовые поворотные; ручные или автоматические термостатируемые или необогреваемые |
|  | Автоматические краны, управляемые электроприводом |  | До 6-ти |
|  | Максимальная температура термостатирования кранов | серийное исполнение | до 150 °С |
|  |  | специальное высокотемпературное исполнение | до 250 °С |
| 5. | Передача данных |  |  |
|  | Интерфейс |  | Ethernet ; USB; RS-232 |
|  | Аналоговый выход |  | С программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) |

### Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара

| № п/п | Наименование Товара | Требования к началу срока поставки Товара | Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка газового хроматографа | Начало поставки - с даты заключения договора | Окончание поставки – 25.12.2026 |

# Требования к качеству Товара

# Таблица 3. Требования к Товару

Наименование Товара: «ОКПД2 26.51.53.140 Поставка газового хроматографа  в рамках выполнения инвестиционного проекта Т-1190-00075 Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции Товара представлены в Таблице 1.2 настоящих Технических требований |  |  |  | Указание характеристик |
|  | Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet | Наличие | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя | Наличие | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Одновременная установка и работа четырех детекторов (ДТП-ДТП-ПИД-ПИД) , испарителя насадочного и испарителя капиллярного | Наличие | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемого Товара | Климатическое исполнение — УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5). | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Упаковка | Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и способов транспортировки, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок эксплуатации | На момент поставки Товара срок его годности должен составлять не менее 90% от срока, установленного заводом изготовителем | Согласен с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии Поставщика | Срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания накладной ТОРГ-12) | Согласен с требованиями |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вместе с Товаром, должны передаваться относящиеся к нему ЗИП и комплектующие, оформленные надлежащим образом | - Хроматограф ''Хроматэк - Кристалл 5000'' исп.2 (11) или эквивалент — 1 шт.; - Детектор ДТП -2 шт.; - Детектор ПИД -2 шт.; - Испаритель капиллярный-1 шт; - Испаритель насадочный-1 шт; - Кран 10-ти портовый (ручной, термостатируемый, с продуваемой оболочкой Кат.№ КрД10.2-16(1.1).52.РТ-по или эквивалент -1 шт.; - Кран 6-ти портовый (ручной) Кат.№ КрП6.2-16(1.1).52.РН-1 или эквивалент -1 шт.; - Монитор ЖК 23,8'' -1 шт; - Персональный компьютер с операционной системой и лазерным принтером -1 шт; - Колонка М ss316 2м*2мм, Hayesep Q 80/100меш или эквивалент -1 шт; - Колонка М ss316 2м*3мм, СаА 0,2-0,4 мм или эквивалент -1 шт; - Колонка М ss316 3м*2мм, Hayesep N 80/100меш или эквивалент-1 шт; - Колонка СR-WAX 30 м*0,32мм*0,5мкм или эквивалент -1 шт; - Программное обеспечение ''Хроматэк Аналитик'' (для управления хроматографом) или эквивалент-1 шт; - Блок фильтров 214.5.884.012 ( три канала газа с адсорбционными регенерируемыми фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления) или эквивалент -1 шт; - Генератор водорода 10.600 или эквивалент -1 шт.; - Компрессор 180.200 или эквивалент -1 шт; - Устройство водоочистки (деионизатор воды) — 1 шт.; - Устройство для достижения равновесия 214.4.464.016 или эквивалент - 2 шт; - Клапан 214.5.890.043-03 или эквивалент -1 шт; - Клапан для заполнения шприцев газом-носителем на кронштейне или эквивалент -1 шт; - Метанатор-1 шт; - Сульфинертные линии по 1 каналу ГХ-1 шт; - Программа обработки «Хроматэк Энергетик» или эквивалент; - Комплект арматуры газовой 214.4.078.000 или эквивалент - 2 шт; - Фильтр 20.0-03 (комбинированный) или эквивалент -1шт; - Адаптер для отбора проб масла 214.5.889.007 или эквивалент -1 шт; - Визуальный индикатор потока газа 214.5.886.065 или эквивалент -1 шт; - Доза 1мл, Кат.№ Дз1к(1.16.1) или эквивалент -1 шт; - Доза 1мл, Кат.№ Дз1к(fsl.16.1) или эквивалент-1 шт; - Заглушка 214.8.632.074 или эквивалент-16 шт; - Комплект коммутационный 214.4.069.007 (8 портов) или эквивалент - 1 компл.; - Контейнер для переноски шприцев 214.4.056.001 или эквивалент -2 шт.; - Лайнер 214.6.236.222 (для ввода проб масла) или эквивалент — 5 шт.; - Мембрана 214.7.010.019-01( 3х11 мм, 50 шт/уп) или эквивалент -1 уп.; - Пневмосопротивление регулируемое 214.5.150.019 или эквивалент -2 шт.; - Сорбент Цеолит СаА 0,2-0,4 мм -15 г.; - Тройник 214.6.453.157-01 исполнение с дезактивированными поверхностями ( для колонок с i.d 0.32 мм и менее, муфты графит) или эквивалент-1 шт.; - Шприц 214.4.056.011 или эквивалент ( объем 20 мл с металлическим поршнем для трансформаторного масла) - 16 шт.; - Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне) -2 шт.; - Комплект градуировочных растворов ионола в трансформаторном масле ( 3 раствора по 25 мл: 0,1; 0,2; 0,3 %) ГСО12098-2022 — 1 компл.; - Комплект растворов 4-х фурановых соединений (FAL, FOL, MEF, ACF- 2 флакона по 50 мл), ГСО 12232-2023-1 компл.; - Контейнер для переноски пробоотборников Elchrom или эквивалент (вместимость 10 х 20 мл) — 2 шт.; - Контрольный (тестовый) раствор ионола в этаноле (1 г/л)-1 шт.; - Контрольный (тестовый) раствор фурановых соединений ( 50 мг/л)-1 шт.; - Пробоотборник трансформаторного масла (Elchrom GS, 20 мл, с гермоузлом) или эквивалент -20 шт.; - Трубка медная капиллярная 1/8''- 5 м.; - Микрошприц SGE-Chromatec -02-10мкл, ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой или эквивалент — 5шт; - Регулятор расхода газа РРГ10 или эквивалент -1 шт.; - Регулятор расхода газа РРГ11 или эквивалент -1 шт.; - Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе 'Хроматек-Кристалл'' или эквиваленте. Масло трансформаторное. Определение содержания воздуха и воды в трансформаторном масле (в соответствии с РД 34.43.107-95) - 1 шт. - Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Хроматек-Кристалл'' или эквиваленте. Масло трансформаторное. Определение содержания антиокислительной присадки ионол в трансформаторном масле - 1 шт. - Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Кристалл-5000''. 'Хроматек-Кристалл'' или эквиваленте. Масло трансформаторное. Определение содержания газов, растворенных в в трансформаторном масле (в соответствии с РД 34.46.303-98). - Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Кристалл-5000''. 'Хроматек-Кристалл'' или эквиваленте. Масло трансформаторное. Определение содержания фурановых производных в трансформаторном масле. - Аттестованная методика количественного хроматографического анализа воды в изоляционных (трансформаторных) маслах. -Аттестованная методика измерений массовой доли ионола в пробах энергетических масел методом газожидкостной хроматографии; - Аттестованная методика определения содержания фурановых производных в трансформаторных маслах; - Аттестованная методика измерений объемных долей диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле, и общего газосодержания в дегазированном трансформаторном масле. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с Товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - сертификаты соответствия - свидетельства об утверждении типа средств измерений; - методика поверки; - методики анализов, содержащие режимы анализов и градуировочные файлы; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 7 | Прочие (дополнительные) требования к Товару |  |  |  |  |
| 7.1 | Требования к происхождению поставляемого Товара | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение закупок иностранных товаров, работ, услуг, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от) |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, тару, установку, страхование, проведение экспертиз, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.