Утверждаю:

Главный инженер

КВГЭС им. Е.Н. Батенчука

ПАО «Якутскэнерго»

________________С.П. Муж

от «___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2  33.12.19.000 «Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учёта тепловой энергии, включая диагностику, профилактические работы и мероприятия по приведению оборудования в нормативное состояние (включая поставку оборудования и материала)»

1. Общие положения

1.1. Наименование объектов: «АБК» и «Гараж на 24 автомашины», расположенные по адресу: СМиТ           КВГЭС, кв-л Монтажников, п. Чернышевский, Мирнинский р-н, Республика Саха (Якутия).
1.2. Адрес объектов: 678185, Респ. Саха /Якутия/, р-н Мирнинский, п. Чернышевский, кв-л Монтажников, КВГЭС, СМиТ.
1.3. Заказчик: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго", филиал Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука.
1.4. Основание для выполнения работ - имеющиеся проекты:

1.4.1. Проект узла учета тепловой энергии «АБК»,  ПУ-ТЭ-01-25, ИП Сивцев Н.Н.

1.4.2. Проект узла учета тепловой энергии «Гараж на 24 а/м»,  ПУ-ТЭ-03-25, ИП Сивцев Н.Н.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: исполнение требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ в части установки, замены и эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

2.2. Цель технического обслуживания — обеспечение бесперебойной и достоверной работы ПУ в соответствии с требованиями и проектами узлов учета тепловой энергии.

2.3. Задачи: техническое обслуживание приборов учёта тепловой энергии (ПУ), мероприятий по приведению его в нормативное состояние, а также порядок выявления и устранения дефектов (недостатков), возникающих в процессе эксплуатации.

Приведение в нормативное состояние выполняется в случаях:

- истечения межповерочного интервала;

- выявления несоответствия метрологических характеристик (по результатам поверки или экспресс-диагностики);

- физического износа компонентов ПУ, не позволяющего обеспечить требуемую точность.

3. Нормативная база

Работы должны выполняться в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»;

- Приказом Минстроя РФ от 17.03.2014 № 99/пр «Методика осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- другими действующими нормативными документами РФ.

4. Требования к узлам учёта

4.1. Состав узла учёта тепловой энергии на объекте «АБК» должен соответствовать проекту ПУ-ТЭ-01-25:

- тепловычислитель с блоком питания: СПТ 941.2;  АО НПФ «Логика», СПБ, модемы и контроллеры связи (GSM/GPRS/Ethernet и др.) — обеспечивают удалённую передачу данных из тепловычислителя в централизованные информационно-измерительные системы.

- преобразователи расхода: расходомер электромагнитный, с блоком питания, ПРЭМ Ду 32-А – 2 шт., ООО «Теплоком» СПБ; приборы должен быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений; питание расходомеров должно осуществляться от источника постоянного тока; расходомеры при отсутствии напряжения питания должны сохранять накопленные значения объема и времени наработки;

- комплект термопреобразователей сопротивления платиновые: L=100мм Pt100 кл.А с гильзами и бобышками: КТСП-Н 5.0.04.00.3.3.22 Pt100-100 тип головки PL, ООО «Интэп» ;

- запорная арматура: кран шаровый Ду80-4шт., Ду15-10 шт., латунный Ду25-2шт, кран 3-х ходовый натяжной муфтовый Ду 15-10 шт.;

- грязевик Ду 80 – 2 шт;

- прокладка паронитовая  Ду 150 - 12 шт;

- манометры радиальные – 5 шт;

- штуцер под манометр – 10 шт.;

- бобышка для термометра показывающего G 1/2”  L=55 мм. – 3 шт.;

- резьбы стальная G 1/2”  - 2 шт.;

- термометр – 3 шт;

- система диспетчеризации (при наличии в проекте);

- труба электросварная Ду32мм – 4 м;

- труба электросварная Ду80мм – 10 м;

- кабели и провода (сигнальный кабель для расходомера КСПВ 2*0,4 =20м., кабель питания для расходомера КСПВ 2*0,4 =20м., сигнальный кабель  ТПС КСПВ 4*0,5 =20м., кабель силовой  КГ3*2,5 =15м., провод ПВ 1*4=10м);

- короб защитный;

- шкаф монтажный.

4.2. Состав узла учёта тепловой энергии на объекте «Гараж на 24 а/м» должен соответствовать проекту  ПУ-ТЭ-03-25:

•	тепловычислитель с блоком питания: СПТ 941.2;  АО НПФ «Логика», СПБ.

•	преобразователи расхода: расходомер электромагнитный, с блоком питания, ПРЭМ Ду80 – 2 шт., ООО «Теплоком» СПБ; приборы должен быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений; питание расходомеров должно осуществляться от источника постоянного тока; расходомеры при отсутствии напряжения питания должны сохранять накопленные значения объема и времени наработки;

•	комплект термопреобразователей сопротивления платиновые: 	L=160мм Pt100 кл.А с гильзами и бобышками- КТСП-Н 5.0.06.00.3.3.22 Pt100-160 тип головки PL,  ООО «Интэп» - 1 комплект;

•	преобразователи давления: СДВ-И-1,60-М-4-20 мА, АО «НПК «ВИП» г. Екатеринбург – 2 шт.;

•	запорная арматура: кран шаровый Ду150 – 4шт, Ду80-4шт., Ду15-12 шт., латунный Ду25-2шт, кран 3-х ходовый натяжной муфтовый Ду 15-12 шт.;

•	грязевик Ду 150 – 2 шт;

•	прокладка паронитовая  Ду 150 - 12 шт;

•	манометры радиальные – 5 шт;

•	штуцер под манометр – 10 шт.;

•	бобышка для термометра показывающего G1/2, L=55 мм – 3 шт.;

•	резьбы стальная G 1/2” - 4 шт.;

•	термометр показывающий -3 шт.;

•   выключатель актоматический ВА 47-29, 1Р, 6А;

•	система диспетчеризации (при наличии в проекте);

•    труба электросварная Ду 80 мм ГОСТ 10705-80 – 1 м;

•    переход стальной концентрический Ду 80 *15 мм ГОСТ 17378-2001 - 4 шт;

•    прокладка паронитовая Ду 80 мм – 4 шт;

•    кабели и провода (сигнальный кабель для расходомера КСПВ 2*0,4 =20м., кабель питания для расходомера КСПВ 2*0,4 =20м., сигнальный кабель  ТПС КСПВ 4*0,5 =20м., кабель силовой  КГ3*2,5 =15м., провод ПВ 1*4=10м)

•	короб защитный

•	шкаф монтажный.

4.3. Метрологические характеристики приборов:

- внесены в Государственный реестр средств измерений;

- имеют действующие свидетельства о поверке;

- соответствуют требованиям Правил коммерческого учёта.

4.4. Дополнительные требования:

- установка отключающей арматуры до и после узла учёта;

- обеспечение прямых участков трубопроводов согласно паспортным данным приборов;

- защита от несанкционированного доступа (шкаф с защитой не менее IP 54);

- все оборудование поставляется в заводских упаковках в полной комплектации;

5. Исходные данные и параметры системы

5.1. Источник теплоснабжения: Электрокотельная №1, АО «Теплоэнергосервис».
5.2. Место узлов учатов тепловой энергии: «АБК» - кладовая.  «Гараж на 24 а/м» - сварочный цех.
5.3. Параметры теплоносителя:

- температурный график: T1​=95∘C, T2​=70∘C;

- рабочее давление: Т1 = 5,0-6,0 кг/см2; Т2=3,0-4,0 кг/см2

- расчётный расход теплоносителя: «АБК» -2,74 т/ч;  «Гараж на 24 а/м» - 20,12 т/ч.
5.4. Тип системы теплоснабжения: двухтрубная, закрытая.
5.5. Схема присоединения теплопотребления: зависимая.

6. Состав и объём работ

6.1. Подготовительные работы:

6.1.1. Ознакомление с проектной документацией;

6.1.2. Обследование объектов (ПУ) и подготовка исходных данных:

- Анализ системы теплоснабжения: изучение существующей инфраструктуры, параметров теплоносителя, характеристик трубопроводов.

- Сбор данных: тепловые нагрузки, параметры теплоносителя (температура, давление), температурный график, гидравлический режим работы тепловых сетей.

- Проверка состояния на наличие трубопроводов и оборудования, а так же  выявление утечек, повреждений, оценка возможности монтажа.

- Подбор оборудования в соответствии с проектом: теплосчётчик, расходомеры, датчики температуры и давления, запорная арматура, фильтры, вычислитель, кабели, трубопровод, грязевики  и т. д.

- Проверка соответствия оборудования ТУ и проектной документации, наличие сертификатов соответствия.

- Отключение системы теплоснабжения и подготовка места для врезки узлок учёта.

## 7. Комплекс работ по приведению в нормативное состояние включает:

- Врезка в трубопровод теплоносителя.

- Установка расходомеров, датчиков температуры и давления.

- Монтаж запорной арматуры, фильтров и другого вспомогательного оборудования.

- Прокладка и подключение кабелей для системы автоматизации.

- Установка приборов измерения и системы передачи данных.

- Соблюдение требований к обслуживанию: длины прямых участков перед первичными преобразователями, герметичность соединений, соответствие проектной документации.

- Гидравлические испытания на герметичность.

- Первичное включение и тестирование измерительных приборов.

- Настройка параметров теплосчётчика.

- Калибровка приборов учёта.

- Проверка корректности передачи данных на диспетчерский пункт.

- Проверка соответствия фактической установки проекту.

- Внешний осмотр: Проверка целостности пломб, отсутствия утечек, наличия заземления и работоспособности дисплея.

- Очистка фильтров: Промывка сетчатых фильтров от грязи и накипи.

- Протяжка контактных соединений (зажимов проводов)

- Проверка датчиков: Контроль работоспособности расходомеров и термопреобразователей.

- Тестирование вычислителя: Проверка архивов данных, замена элементов питания.

- Снятие и передача показаний: съем данных, формирование отчетов о теплопотреблении, контроль за сбоями (кодами ошибок).

- При обнаружении ошибок, сбоев в работе -  устранение (настройка параметров связи с прибором, восстановление контактных соединений).

- Замена неисправных (дефектных, непрошедших поверку, некорректно работающих) элементов узлов учета

8. Исполнитель обязуется:

- самостоятельно приобрести и доставить на объекты всё необходимое оборудование, материалы и комплектующие для монтажа узла учёта тепловой энергии;

- обеспечить соответствие приобретаемых оборудования и материалов, согласно спецификации материалов проектотов узлов учета на «АБК» ПУ-ТЭ-01-25 и на «Гараж на 24 а/м» проект ПУ-ТЭ-03-25, действующим техническим регламентам, ГОСТам и другим нормативным документам;

- предоставить заказчику сертификаты соответствия, паспорта оборудования, протоколы испытаний и иные документы, подтверждающие качество и соответствие оборудования нормам;

- выполнить доставку в сроки, согласованные с заказчиком;

- нести ответственность за сохранность оборудования и материалов до момента их передачи заказчику;

- исполнитель обязуется обеспечить запуск системы отопления на «АБК» и  «Гараж на 24а/м» в начале осенне-зимнего периода 2026г-2027г (ОЗП).

## 9. Оформление документации и ввод в эксплуатацию

- Сбор документов для сдачи в эксплуатацию: проект узла учёта, паспорта приборов, свидетельства о поверке, база данных настроечных параметров, почасовые (суточные) ведомости работы узла учёта.

- Приглашение представителя теплоснабжающей организации для проверки узла учёта на соответствие требованиям Правил учёта, договору и проектной документации.

- При отсутствии замечаний подписывается акт периодической проверки узла учёта, после чего узел пломбируется.

- Оформление технической документации: паспорт узла учёта, инструкции по эксплуатации.

- Включение узла учёта в систему диспетчеризации.

10. Требования к организации работ

- Работы должны быть выполнены в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утверждённые постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 года №1034, «Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. №776, инструкциями завода-изготовителя и требованиями действующих НТД по монтажу и наладке оборудования, Федеральным законом от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений».

- Акт технического осмотра узла учета тепловой энергии о соответствии подпунктам а, б, в пункта 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 года), Акты допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, должны быть подписаны представителями КВГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго».

11. Требования к исполнительной документации

11.1.    Исполнитель обязан использовать имеющиеся проекты:

11.1.1. Проект узла учета тепловой энергии АБК,  ПУ-ТЭ-01-25, ИП Сивцев Н.Н.

11.1.2. Проект узла учета тепловой энергии Гараж на 24 а/м,  ПУ-ТЭ-03-25, ИП Сивцев Н.Н.

11.2.    При необходимости внести корректировки в проект согласовать их с заказчиком и проектировщиком
11.3.    По итогам работ предоставить исполнительную документацию, включая:

- протоколы испытаний и наладки;

- паспорта и свидетельства о поверке приборов;

- схемы подключения и пломбирования;

- инструкцию по эксплуатации.

12. Сроки выполнения работ

12.1. Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.
12.2. Окончание работ: 30.11.2026г.
13. Требования к охране труда и безопасности

13.1. Соблюдение требований:

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- локальных нормативных актов заказчика.
13.2. Персонал подрядчика должен иметь соответствующие допуски и пройти инструктаж по технике безопасности.

- Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке,  государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

- Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

- Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

14. Приёмка и ввод в эксплуатацию

14.1. Приёмка работ осуществляется комиссией с участием представителей заказчика, подрядчика и теплоснабжающей организации.
14.2. Ввод узла учёта в коммерческую эксплуатацию производится после:

- успешного прохождения испытаний;

- опломбирования приборов учёта;

- подписания акта ввода в эксплуатацию.

15. Гарантийные обязательства

Результат Работ должен обеспечивать достижение следующих Гарантированных показателей:

15.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации узлов учета тепловой энергии и входящих в него конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования материалов и работ - не менее 24-х месяцев от даты подписания Сторонами Акта выполненных работ;

15.2.  Если производителем оборудования предоставляется гарантия свыше 12 месяцев, то для такого оборудования гарантия Исполнителя продлевается до срока гарантии производителя;

15.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов;

15.4. Гарантийные обязательства в полном объеме возлагаются на Исполнителя.

# 16. Требования к документации по ценообразованию

  - . Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение.

16.2.  Сметная документация в состав заявки участника не включается.

Приложения:

- Приложение № 1.  Спецификация материалов для узла учета на «АБК» - 2стр.

- Приложения № 1.1.  Принципиальная схема узла учета тепловой энергии на «АБК» - 1стр.

- Приложение № 2. Спецификация материалов для узла учета на «Гараж на 24 а/м» - 2стр.

- Приложения № 2.1.  Принципиальная схема узла учета тепловой энергии на «Гараж на 24 а/м» - 1стр.

- Проект узла учета тепловой энергии «АБК»,  ПУ-ТЭ-01-25, ИП Сивцев Н.Н.

- Проект узла учета тепловой энергии «Гараж на 24 а/м»,  ПУ-ТЭ-03-25, ИП Сивцев Н.Н.

Исп. инженер ПТО

Муж Н.В.

Приложение № 1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЗЛА УЧЕТА НА «АБК»

Приложение № 1.1.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА  «АБК»

Приложение № 2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЗЛА УЧЕТА НА   «ГАРАЖ НА 24 А/М»

Приложение № 2.1.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА  «ГАРАЖ НА 24 А/М»