Технические требования на поставку МТР

«Поставка двухместного портативного крейта с двумя модулями для измерения уровня вибраций крупных электрических машин»

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка двухместного портативного крейта с двумя модулями для измерения уровня вибраций крупных электрических машин.

  - Цель использования закупаемой продукции

Оборудование должно обеспечивать проведение вибрационного обследования стальных конструкций статоров и определения динамических форм статоров и роторов гидрогенераторов.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.3.1 Место поставки: г. Москва, Волоколамское ш., д. 2.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поставка двухместного портативного крейта с двумя модулями для измерения уровня вибраций крупных электрических машин |  | Комплект | 1 |
| 1.1.1 | Двухместный портативный крейт с интерфейсами USB 2.0, Ethernet и источником питания | L-card LTR-EU-2 | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Универсальный прецизионный модуль АЦП с последовательным опросом каналов | L-card LTR114 | шт. | 2 |

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка двухместного портативного крейта с двумя модулями для измерения уровня вибраций крупных электрических машин | с даты подписания договора | не позднее 20 календарных дней с даты подписания договор |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Двухместный портативный крейт с интерфейсами USB 2.0, Ethernet и источником питания L-card LTR-EU-2 |  |
| 1.1.1. | Конструктивное исполнение | Портативное. Установка на столе |
| 1.1.2. | Максимальное количество устанавливаемых модулей LTR или аналогичных | 2 |
| 1.1.3. | Питание крейта | Внешнее, в комплекте сетевой адаптер |
| 1.1.4. | Напряжение питания крейта | +12 В (не стабилизированное в диапазоне от +11 В до +30 В) |
| 1.1.5. | Максимальная потребляемая мощность | 20 Вт |
| 1.1.6. | Габариты крейта (без выступающих частей разъемов) | 135x61x189 мм |
| 1.1.7. | Интерфейсы | USB 2.0 High Speed Fast Ethernet (100BASE-TX) |
| 1.1.8. | Максимальная скорость передачи данных | 16 Mбайт/с (не менее по USB 2.0 High Speed) 10,0 Mбайт/с (по Ethernet) |
| 1.1.9. | Опорный генератор крейта | • Частота 60 МГц • Стабильность частоты ±50 ppm |
| 1.1.10. | Тип процессора | Сигнальный процессор Blackfin ADSP-BF537 |
| 1.1.11. | Объем ОЗУ | 32 Mбайт |
| 1.1.12. | Возможность обновления прошивок загрузочной Flash-памяти, ПЛИС | Есть |
| 1.1.13. | Дополнительная возможность низкоуровневого программирования | Предоставляется пользователю, имеется возможность подключения JTAG-эмулятора |
| 1.1.14. | Тип ПЛИС | FPGA типа EP1С30 (загружается при включении, есть возможность пользовательского обновления) |
| 1.1.15. | Гальваноизоляция крейта | Изоляция между клеммой заземления крейта и контактами разъемов LTR-модулей 500 В (испытательное напряжение переменного тока синусоидальной формы, частотой 50 Гц и средним квадратическим значением 500В в течение 1 мин) |
| 1.1.16. | Гальваноизоляция Ethernet | 1500 В (50 Гц, 1 мин) |
| 1.1.17. | Количество входов синхронизации | 2 |
| 1.1.18. | Количество выходов синхронизации | 2 |
| 1.1.19. | Статические параметры входов синхронизации: | • Уровень логического "0", 0,5 В • Уровень логической "1", 2,4 В (TTL-совместимые входы) |
| 1.1.20. | Статические параметры выходов синхронизации: | Выходные уровни напряжения соответствуют CMOS/LVTTL (3,3 В), (TTL-совместимые выходы) |
| 1.2. | Универсальный прецизионный модуль АЦП с последовательным опросом каналов LTR114 |  |
| Режим измерения напряжений |  |  |
| 1.2.1. | Количество каналов АЦП | 16 дифференциальных с последовательной коммутацией |
| 1.2.2. | Разрядность АЦП | 24 бита |
| 1.2.3. | Максимальная частота дискретизации | 4 кГц (суммарная для всех опрашиваемых каналов) |
| 1.2.4. | Предельно допустимые напряжения на аналоговых входах X и Y относительно AGND | ±15 B |
| Режим измерения сопротивлений |  |  |
| 1.2.5. | Число каналов измерения сопротивлений | 8 |
| 1.2.6. | Схема измерения | 4-проводная |
| 1.2.7. | Разрядность АЦП | 24 бита |
| 1.2.8. | Максимальная частота дискретизации для режима измерения сопротивлений | 4 кГц (обычный режим измерения при постоянном токе) 2 кГц (режим измерения при знакопеременном токе) |
| Метрологические характеристики |  |  |
| 1.2.9. | Диапазон измерений: - напряжения постоянного тока положительной и отрицательной полярности (поддиапазоны: 10; 2; 0,4 В) - сопротивления постоянному току (поддиапазоны: 4000; 1200; 400 Ом) | От 0,01 мВ до 10 В От 0,1 до 4000 Ом |
| 1.2.10. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | XК – конечное значение установленного поддиапазона измерений; X – значение измеряемого напряжения |
| 1.2.11. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления постоянному току, % | XК – конечное значение установленного поддиапазона измерений; X – значение измеряемого сопротивления |
| 1.2.12. | Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С | Половина от пределов допускаемой основной относительной погрешности измерений |
| 1.2.13. | Входное сопротивление постоянному току в одноканальном режиме работы | 100 МОм |
| 1.2.14. | Коэффициент подавления синфазных помех для напряжения постоянного тока и переменного тока частотой 50 Гц | 90 дБ |
| 1.2.15. | Коэффициент подавления помех общего вида для напряжения переменного тока частотой 50 Гц | 90 дБ |
| Нормальные условия применения |  |  |
| 1.2.16. | Температура окружающей среды | 20±5 °С |
| 1.2.17. | Относительная влажность | От 30 до 80 % |
| 1.2.18. | Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа |
| Рабочие условия применения (ГОСТ 22261-94, группа 3 с расширенным диапазоном рабочих температур) |  |  |
| 1.2.19. | Температура окружающей среды | От +5 до +55 °С |
| 1.2.20. | Относительная влажность при температуре окружающей среды 25 °С | До 95 % |
| 1.2.21. | Атмосферное давление | От 70 до 106,7 кПа |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 2.1. | Упаковка | Поставка оборудования в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». |
| 2.2. | Приемка | Осуществляется представителем Заказчика |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 3.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции – 12 месяцев со дня поставки. |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 4.1 | Комплектация | В соответствии с Таблицей 1 |
| 4.2. | Техническая документация | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке) должна быть выполнена на русском языке. |
| 4.3. | Документация | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
| 5.1. | Требования качества | 1. Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. |
|  |  | 2. Наличие оборудования в Госреестре средств измерения |
|  |  | 3. На этапе исполнения договора предоставляется: Свидетельство о поверке оборудования, с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»). |
|  |  | 4. Продукция должна быть новой, не ранее 2025 года выпуска |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.