3
2

Технические требования на поставку МТР 
«Поставка установки для испытания бетона на водонепроницаемость»
Общие сведения
Наименование закупаемой продукции 
Поставка установки для испытания бетона на водонепроницаемость.
Цель использования закупаемой продукции 
Испытания бетонных образцов-цилиндров на водонепроницаемость по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации в соответствии с ГОСТ 12730.5.

Требования к продукции
Требования к объемам и срокам поставки
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Комплектация
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Установка для испытания бетона на водонепроницаемость
	1. Установка УВБ-МГ4.01 – 1 шт.

2. Манометр – 1 шт.

3. Блок управления – 1 шт.

4. Приспособление для проверки герметичности трубопроводов – 1 шт.

5. Датчик влажности - 6 шт. 

6. Гаечный ключ – 1 шт.

7. Гильзы для испытания образцов высотой 150 мм - 6 шт. 

8. USB кабель связи с ПК – 1 шт. 

9. Программное обеспечение – 1 шт.
10. Упаковочная тара – 1 шт.
	комплект
	1


Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка установки для испытания бетона на водонепроницаемость
	С даты подписания договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора


2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 

	1.1
	Установка для испытания бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4.01

	1.1.1
	Напряжение
	220 В

	1.1.2
	Мощность
	1,5 кВт

	1.1.3
	Габаритные размеры
	750x450x1240 мм

	1.1.4
	Диапазон задаваемого избыточного давления 
	от 0 до 2,0 МПа

	1.1.5
	Давление воды на ступенях нагружения
	0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 МПа

	1.1.6
	Нестабильность поддержания давления на ступени нагружения
	3%

	1.1.7
	Количество образцов одновременно устанавливаемых в установке
	6 шт.

	1.1.8
	Диаметр бетонных образцов
	150 мм

	1.1.9
	Диаметр открытых торцевых поверхностей бетонных образцов
	130 мм

	1.1.10
	Допускаемая высота образцов
	30; 50; 100; 150 мм

	1.1.11
	Диапазон временных интервалов, задаваемых на каждой ступени нагружения
	0÷30; 240; 360; 720; 960 мин

	1.1.12
	Водоснабжение оборотное. Объем жидкости, заливаемой в бак
	10 л

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки и разгрузки продукции
	г. Москва, Волоколамское ш., д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Гарантийный срок
	Гарантия на Товар не менее 12 месяцев с даты подписания универсального передаточного документа (УПД).

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документация, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно:

а) оригинал счета;

б) универсальный передаточный документ (УПД).

	4.2. 
	Техническая документация
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: Руководство по эксплуатации, Методика аттестации ПМА.26.51.62.120-006-2021 (должен быть выполнен на русском языке).

	4.3.
	Комплектация
	В соответствии с п.1 Таблицы 1

	5
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	5.1
	Соответствие стандартам
	ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия» 

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Иные требования к продукции, к упаковке
	Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения

	6.2.
	Наличие действующей поверки
	На этапе исполнения договора предоставляется: Свидетельство о поверке оборудования УВБ-МГ4.01 (1 шт.) с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»)


Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

