# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 26.51.66.190 Поставка оборудования для проведения технического обслуживания микропроцессорной высокочастотной аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС", в рамках инвестиционного проекта O_T-1100-108»

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	13

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4. Приложения	22

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СИ | Средство измерения |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ФИФ ОЕИ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.66.190 Поставка оборудования для проведения технического обслуживания микропроцессорной высокочастотной аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС", в рамках инвестиционного проекта O_T-1100-108.

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии оборудованием, необходимыми для своевременного обслуживания, ремонта и поверки средств измерений и оборудования филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

  - Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 или эквивалент* | шт. | 1 |
|  | Осциллограф АКИП-4136/1 или эквивалент* | шт. | 1 |
|  | Устройство измерительное параметров высокочастотного оборудования РЕТОМ-ВЧ/64 или эквивалент* | шт. | 1 |
|  | Вольтметр электронный универсальный АКИП В7-78/1 или эквивалент* | шт. | 1 |

* Указанные в данных позициях Таблицы 1.1 настоящего ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | шестидесятый рабочий день с даты заключения договора | шестидесятый рабочий день с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.66.190 Поставка оборудования для проведения технического обслуживания микропроцессорной высокочастотной аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС", в рамках инвестиционного проекта O_T-1100-108

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Условия транспортирования | Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Условия поставки | Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Требования к маркировке, упаковке, и консервации | Все запасные части должны поставляться в упаковке завода-изготовителя. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.5. | Объем комплектации | Поставщик обязан поставить товар в полном объеме. На весь комплект изделий должны иметься, предусмотренные изготовителем русскоязычные паспорта и/или руководства по эксплуатации, инструкции, сертификаты качества (или соответствия) на бумажном носителе (предоставляется одновременно с поставкой Товара). | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к метрологическому обеспечению | Приобретаемые средства измерений (позиции №1, 2, 3, 4 таблицы 3.1) должны быть утвержденного типа, внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации, и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Заказчику, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Заказчику до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования, указанные в таблице 3.1., передать Заказчику относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Техническая документация на этапе исполнения договора | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования, указанные в таблице 3.1., передать Заказчику относящиеся к нему документы на русском языке на бумажном носителе: технический паспорт в 1 экз.; руководства по эксплуатации в 1 экз. Приобретаемые СИ ( позиции таблицы 1, 2, 3, 4) должны иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Филиалу, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Филиалу до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции, тип, марка | Требования заказчика | Предложения участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции, тип, марка | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиция 1 | Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 или эквивалент* | Источник 1. ВЫХОД «=U1». Регулируемое напряжение постоянного тока: Диапазон регулирования напряжения-176...264 В; Номинальная выходная мощность, не менее 220 Вт; Источник 2. ВЫХОД «~U2». Регулируемое напряжение переменного тока: Диапазон работы - 10 В 65 В 250 В; Максимальное выдаваемое значение силы выходного тока: 0...10 А 0...1,5 А 0...0,6 А; Максимальная выходная мощность - 150 ВА; Диапазоны воспроизводимых частот сигналов: 20...45 Гц 45...55 Гц 55...1000 Гц; Дискретность изменения частоты — от 0,001 Гц; Диапазон изменения угла сдвига фаз сигналов напряжения и тока - 0...360 °. Источник 3. ВЫХОД «~U3». Регулируемые переменный ток или напряжение: Максимальное выдаваемое значение напряжения - "∼500 В" "∼250 В" "∼40 В"; Диапазоны регулирования силы тока - 0...8 А 0...16 А 0...100 А; Максимальная выходная мощность — не менее 3600 ВА. Источник 3. Выход«=U4». Регулируемое постоянное или выпрямленное (несглаженное) напряжение: Род тока - выпрямленный постоянный; Максимальное выдаваемое значение напряжения: 8...250 В 10...350 В; Коммутируемый ток 8 А 1 А; Максимальная выходная мощность — не менее 2000 ВА. Источник 3. ВЫХОД «~U5». Регулируемый переменный ток: Максимальное выдаваемое значение силы выходного тока: 700 А; Максимальная выходная мощность не менее 4500 ВА. Источник 3. ВЫХОД «~U6». Регулируемое напряжение переменного тока (ВЫХОД ЛАТР): Максимальное выдаваемое значение выходного напряжения - 5...240 В; Максимальная выходная мощность — не менее 6000 ВА. Встроенный цифровой мультиметр: Род тока: постоянный / переменный; Амперметр: Пределы измерения силы тока - 0...700 А; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения силы тока, А: ± (0,005x+0,0005Xк ) А. Вольтметр: Пределы измерения напряжения - 0...600 В; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения: ± (0,005x+0,0005 Xк) В; Частотомер: Диапазоны измерений частоты по входу напряжения - 20...1000 Гц; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты в рабочих диапазонах измерения напряжения - ±0,005 Гц; Фазометр: Диапазон измерения угла сдвига фаз между двумя напряжениями, напряжением и током, двумя токами 0...360 °; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз - ± 1,0 °; Встроенный цифровой секундомер: Диапазоны измерений временных интервалов - 0...9999 c; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов - ±0,5 мc; Общие технические данные: Диапазон рабочих температур: - 20 до + 50 °С; Питание устройства: 220 В;50 Гц; Средний срок службы устройств, не менее 30 лет; Номинальная потребляемая мощность не менее 3000 ВА; Масса устройства, не более 28 кг; Габаритные размеры устройства, не более 540 × 460 × 300 мм. Должен быть внесен в ФИФ ОЕИ Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |
|  | Позиция 2 | Осциллограф АКИП-4136/1 или эквивалент* | Число каналов — не менее 4; Полоса пропускания — не менее 6 ГГц (в режиме объединения каналов), не менее 4 ГГц на канал; Максимальная частота дискретизации — не менее 10 ГГц (20 ГГц в режиме объединения); АЦП - 12 бит; максимальный объем памяти: не менее 500 МБ (1 ГБ опционально); режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (100 пс), усреднение (4 /…/ 8192); 256 уровней интенсивности свечения луча (яркостная или цветовая градация частоты разверток в зависимости от частоты их повторения); интерполяция: Sin X/х, линейная; более 50 видов автоматических измерений параметров, курсорные измерения; скорость обновления экрана: не менее 1000000 осциллограмм/с (до 1100000 осциллограмм/с в режиме сегментированной развертки); режим сегментированной памяти: до 124 000 сегментов, минимальное межсегментное время (≤ 0,9 мкс); возможность выбора приоритета настроек: фиксированная память или фиксированная частота дискретизации; режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий; режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем; программные измерительные функции вольтметра и частотомера по аналоговым каналам; встроенный частотомер: 7 разрядов; амплитудно-частотный анализ: построение диаграмм Боде (требуется генератор сигналов); функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв. корня (√); частотный анализ (БПФ), 32 М точек; режимы растяжки окна, самописец и XY; декодирование сигналов: стандартно - I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN; опция - CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, ARINC429, Manchester (только декодирование), USB 2.0 (только декодирование); программная опция измерения мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ); программная опция построения глазковых диаграмм и анализ джиттера; анализ смешанных сигналов: 16 канальный логический анализатор (опция); функциональный генератор до 50 МГц - стандартные формы сигналов и формирование сигналов произвольной формы (опция); интерфейсы: USB TMC (host/device), LAN; видео выход (HDMI); дистанционное управление: команды SCPI на базе USB-TMC, LAN (VXI11/Socket/Telnet, встроенный web server); большой емкостный сенсорный экран с поддержкой Multi-touch, диагональ 39,62 см, разрешение 1920 x 1080. Должен быть внесен в ФИФ ОЕИ Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |
|  | Позиция 3 | Устройство измерительное параметров высокочастотного оборудования РЕТОМ-ВЧ/64 или эквивалент* | Питание прибора: частота однофазной сети 45 … 65 Гц, напряжение сети 187 … 242 В, Масса устройства, не более 6,3 кг, Габаритные размеры, не более 415 х 175 х 335 мм Дискретные входы: Количество 2, Род сигналов «сухой контакт»; контакт под напряжением постоянного тока до 300 В, лог. сигнал ТТЛ/CMOS, Контактные выходы: Количество 2, Коммутационная способность (не менее 50000 циклов) =30 В / 3 А; ∼250 В / 3 А, Миллисекундомер: Диапазон измерения 0,001 … 99 с Выход 1: Диапазон воспроизведения частоты сигнала 200 … 1200000 Гц, Диапазон выдаваемых напряжений 0,06 … 12 В, Внутреннее сопротивление (Rген) 75; 600 Ом, Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения частоты ±(2·10-6·Fген+0,02) Гц, Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения ±(0,022Хизм + 0,003АК) В, Выход 2 Частота выдаваемых сигналов 50 Гц, Диапазон выдаваемых напряжений 0 … 120 В, Максимальная выходная мощность, не менее 5 Вт, Вход Uнч Номинальный диапазон частоты сигнала 0 … 4000 Гц, Диапазоны измерений напряжения переменного и постоянного тока 0,03 … 300 В, Пределы гарантируемой погрешности измерения ±(0,022Хизм + 0,003Ак) В, Вход Iнч Диапазон измерений силы переменного тока от 0,003 до 0,030 А, Диапазон измерений силы постоянного тока от 0,005 до 0,050 А, Пределы гарантируемой погрешности измерения ±(0,022Хизм + 0,003Ак) мА, Вход Iвч Номинальный диапазон частоты сигнала 24000 … 1000000 Гц, Диапазон измерений силы переменного тока 0 … 1 А, Вход 1 Нормальная область частот измеряемых сигналов 200 … 1200000 Гц, Диапазон измерений напряжения переменного тока 0,01 … 100 В, Пределы гарантируемой погрешности измерения ±(0,022x + 0,003Xк) А, наличие Магазина RLC. Должен быть внесен в ФИФ ОЕИ Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |
|  | Позиция 4 | Вольтметр электронный универсальный АКИП В7-78/1 или эквивалент* | Постоянное напряжение: Пределы измерений 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000, В Разрешение 0,1 / 1 / 10/ 100 мкВ / 1 мВ, Погрешность ± (0,0035 %изм. + 0,0005%диапазона), Отношение напряжений U1/U2 (постоянное), Входной импеданс 10 МОм для пределов 100 и 1000 В, 10 ГОм для остальных пределов Переменное напряжение (TRMS) Пределы измерений 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В (3 Гц…300 кГц), Разрешение 0,1 / 1 / 10/ 100 мкВ / 1 мВ, Погрешность ± (0,06 %изм. + 0,03%диапазона), Постоянный ток Пределы измерений 10 / 100 мА / 1 / 3 А, Разрешение 10 нА / 100 нА / 1 / 10 мкА, Погрешность ±(0,05% изм. + 0,005% диапазона) Сопротивление шунта 5 Ом на пределе 10 / 100 мА 0,1 Ом, на пределе 1 / 3 А Переменный ток (TRMS) Пределы измерений 1 / 3 А (3 Гц…5 кГц, Разрешение 1 / 10 мкА, Погрешность ± (0,1 %изм. + 0,004%диапазона), Сопротивление (2-х и 4-х проводное), Пределы измерений 100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм, Разрешение 100 мкОм / 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом, Погрешность ± (0,01 %изм. + 0,001%диапазона) Ток через сопротивление 500 нА…1 мА в зависимости от предела, Прозвон цепи Порог срабатывания 1 Ом … 1 МОм (по выбору); зав. уст. 100 Ом, Тестовый ток 1 мА, Проверка P-N перехода, Тестовое напряжение 1 В (разрешение 10 мкВ), Тестовый ток 1 мА, Частота, период Диапазон измерений 3 Гц…300 кГц (от 333 мс до 3,3 мкс), Входной уровень 100 мВ…750 В ср. кв. Измерение напряжения и силы тока (постоянное: 1000 В/3 А и переменное True RMS: 750 В/3 А) Электрическое сопротивление (до 100 МОм) с высоким разрешением по каждому из пределов Минимальное значение погрешности при измерении Uпост ± 0,0035 % Измерение уровня напряжения в относительных единицах (dB/dBm) Измерение температуры в пределах от –200 до 1360 (°С, °F). Возможность эмулирования (поддержки) языка программирования HP-34401A Интерфейс USBTMC (Test & Measurement Class), Напряжение питания 100/ 120/ 220/ 240 В; частота 50 / 60 Гц, Размеры (Ш×В×Г) 224 × 113 × 373 мм, Масса не более 4,3 кг. Должен быть внесен в ФИФ ОЕИ Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |

* Указанные в  данных пунктах таблицы 3.1 настоящего ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Приложения

Приложение №1: Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие