ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок, расположенных на объектах УФПС г. Москвы, УФПС Московской области и УФПС Брянской области

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») |
| 2 | Исполнитель | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется оказать услуги в соответствии с заключенным Договором |
| 3 | Услуга | Техническое обслуживание, текущий ремонт и перемещение рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок |
| 4 | ТО | Техническое обслуживание рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок |
| 5 | ТР | Текущий ремонт рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок |
| 6 | РТУ | Стационарные и специализированные рентгенотелевизионные установки |
| 7 | Оборудование | Рентгенотелевизионная установка и интегрированные аппаратно-программные комплексы управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок |
| 8 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| 9 | ИАПК | Интегрированные аппаратно-программные комплексы управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок, включающие в себя специализированные РТУ, серверное оборудование и рабочие станции операторов |
| 10 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 11 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 12 | АОПП | Авиационное отделение перевозки почты |
| 13 | ПЖДП | Прижелезнодорожный почтамт |
| 14 | ММПО | Место международного почтового обмена |
| 15 | МР АСЦ | Московский региональный автоматизированный сортировочный центр |
| 16 | ММСП | Московский межрайонный сортировочный почтамт |
| 17 | МР ЛЦ | Московский региональный логистический центр |
| 18 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 19 | Объект | Объекты почтовой связи |
| 20 | АО | Акционерное общество |
| 21 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |
| 22 | Заявка | Подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Исполнителю на выполнение работ по текущему ремонту оборудования, предусмотренных Техническим заданием |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок, расположенных на объектах УФПС г. Москвы, УФПС Московской области и УФПС Брянской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок, расположенных на объектах УФПС г. Москвы, УФПС Московской области и УФПС Брянской области включает в себя:

Техническое обслуживание оборудования

- Техническое обслуживание РТУ;

- Техническое обслуживание серверного оборудования, входящего в состав ИАПК;

- Техническое обслуживание рабочих станций операторов удаленного осмотра и операторов ручного досмотра, входящих в состав ИАПК;

Текущий ремонт оборудования

- Текущий ремонт РТУ;

- Ремонт запасных частей РТУ (выполняются в рамках ТР РТУ);

- Текущий ремонт серверного оборудования, входящего в состав ИАПК;

- Текущий ремонт рабочих станций операторов удаленного осмотра и операторов ручного досмотра, входящих в состав ИАПК;

Перемещение РТУ между объектами (включает: вывод из эксплуатации, перемещение, ввод в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ).

Цель закупки: поддержание рентгенотелевизионных установок и интегрированных аппаратно-программных комплексов управления, хранения и маршрутизации изображений, получаемых от рентгенотелевизионных установок, в надлежащем рабочем состоянии, в том числе вследствие его перемещения между объектами.

Задачи закупки: выполнение технического обслуживания оборудования согласно рекомендациям завода-изготовителя, текущего ремонта оборудования в случае его неисправности и восстановления работоспособности.

Спецификация услуг указана в Приложении №10 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг – с даты заключения Договора, но не ранее 01.01.2027 г., в течение 36 (тридцати шести) месяцев.

Место оказания услуг – в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту, а также адреса размещения оборудования указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

Перечень услуг по ТО РТУ указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

Перечень услуг по ТО серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК, указан в Приложении №3 к Техническому заданию.

Перечень услуг по ТО рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК, указан в Приложении №4 к Техническому заданию.

Перечень работ по текущему ремонту РТУ указан в Приложении №5 к Техническому заданию.

Перечень работ по ремонту запасных частей РТУ, выполняемых в рамках текущего ремонта РТУ, указан в Приложении №6 к Техническому заданию.

Перечень работ по текущему ремонту серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК, указан в Приложении №7 к Техническому заданию.

Перечень работ по текущему ремонту рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК, указан в Приложении №8 к Техническому заданию.

Перечень работ по перемещению РТУ между объектами Заказчика и требования к ним указаны в п. 6.2.3 Технического задания.

Услуги по техническому обслуживанию должны выполняться в режиме с 09:00 до 18:00 МСК по рабочим дням, согласно Производственному календарю, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Работы по текущему ремонту должны выполняться в режиме с 09:00 до 18:00 МСК по рабочим дням, согласно Производственному календарю, утвержденному Правительством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен обеспечить исполнение требований ст. 12 п. 39 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 №45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)».

Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 №45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 №88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности»;

- ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

- ГОСТ 21623-76 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения»;

- ГОСТ 28470-90 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта»;

- ГОСТ 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  (ССБТ).  Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг всеми необходимыми запасными частями, расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, специальной техникой и их использование не должно представлять опасности для окружающих. Количество всех необходимых расходных материалов должно быть достаточным для качественного и своевременного оказания всех необходимых услуг в полном объеме вне зависимости от места расположения оборудования.

Стоимость расходных материалов, запасных частей входит в стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования.

Все услуги должны оказываться с применением новых расходных материалов, оригинальных запасных частей, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Заказчиком допускается оказание услуги по текущему ремонту РТУ, путем проведения ремонта неисправных запасных частей, перечень ремонтных работ по которым определен в Приложении №6 к Техническому заданию, без потери функциональных характеристик и потребительских свойств как самой восстановленной запасной части, так и РТУ, на которую она устанавливается. Техническая оценка возможности проведения ремонта запасных частей проводится в специализированной мастерской Исполнителя. Порядок и сроки проведения ремонта, выявленных в процессе диагностики неисправных запасных частей, в рамках оказания услуги по текущему ремонту РТУ, определены настоящим Техническим заданием и условиями Договора.

  - Условия оказания услуг

    - Техническое обслуживание оборудования

Периодичность выполнения ТО РТУ указана в Приложении №2 к Техническому заданию.

Периодичность выполнения ТО серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК, указана в Приложении №3 к Техническому заданию.

Периодичность выполнения ТО рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК, указана в Приложении №4 к Техническому заданию.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику График проведения ТО в соответствии с установленной периодичностью оказания услуг согласно Приложениям №2, №3, №4 к Техническому заданию. График проведения ТО согласовывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора. В согласованном Графике проведения ТО определена дата проведения первого ТО.

Конкретные даты и время проведения очередного ТО согласовываются Сторонами не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения ТО.

Услуги по техническому обслуживанию оказываются на исправном и работоспособном оборудовании.

По факту оказания услуг представитель Исполнителя совместно с Заказчиком фиксируют в Журнале учета оказания услуг дату, время, наименование оказанных услуг и ставят свои подписи.

6.2.2. Текущий ремонт оборудования

6.2.2.1. Работы по текущему ремонту выполняются по Заявке Заказчика, оформленной в соответствии с установленной Договором формой, полученной Исполнителем на адрес электронной почты, указанной в Договоре.

На основании полученной Заявки, Исполнитель направляет сервисного инженера для проведения технической диагностики оборудования и выявления причины неисправности оборудования.

Время прибытия сервисного инженера Исполнителя для проведения технической диагностики оборудования составляет не более 6 (шести) часов с момента получения Заявки о возникшей неисправности или сбое в работе оборудования. Исполнитель ответным письмом подтверждает прибытие сервисного инженера на объект Заказчика и, при необходимости, детали выявленной неисправности.

Срок проведения технической диагностики оборудования не должен превышать 3 (трех) часов от момента прибытия сервисного инженера Исполнителя на объект Заказчика.

На основании проведенной диагностики оборудования представителями Исполнителя составляется дефектная ведомость по установленной Договором форме. Дефектная ведомость подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя в день проведения диагностики оборудования.

6.2.2.2. На основании подписанной Сторонами дефектной ведомости в тот же день:

- Заказчик принимает решение о восстановлении работоспособности оборудования путем замены вышедших из строя запасных частей. Замена вышедших из строя запасных частей включает в себя демонтаж неисправной запасной части, установку новой запасной части, проверку работоспособности оборудования. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости составляет и направляет Заказчику Смету по установленной Договором форме.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Сметы от Исполнителя обязуется подписать ее со своей стороны или направить Исполнителю мотивированный отказ от ее подписания.

Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по ТР в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сметы Заказчиком. Срок выполнения работ по текущему ремонту не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты их начала. Запасные части для выполнения работ по текущему ремонту предоставляются Исполнителем;

- Заказчик принимает решение о необходимости проведения технической оценки возможности ремонта выявленной неисправной запасной части или нескольких запасных частей. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости обязан принять от Заказчика неисправную запасную часть или несколько запасных частей по Акту приема-передачи по установленной Договором форме, подписываемого обеими Сторонами, техническая оценка и ремонт запасных частей проводится на территории Исполнителя в специализированной мастерской.

Срок проведения технической оценки неисправной запасной части не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи.

По результатам детальной технической оценки возможности ремонта запасной части или нескольких запасных частей, Исполнитель составляет и направляет Заказчику Смету с указанием стоимости ремонта запасной части или запасных частей, в соответствии с Приложением №6 к Техническому заданию или, в те же сроки, направляет Заказчику уведомление о невозможности осуществить ремонт запасной части с указанием причин ее неремонтопригодности. В этом случае Исполнитель возвращает неремонтопригодную запасную часть Заказчику по Акту приема-передачи и выставляет Заказчику Смету, в соответствии с Приложением №5 к Техническому заданию.

Ремонт запасных частей включает в себя демонтаж неисправной запасной части, установку отремонтированной запасной части, проверку работоспособности оборудования.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Сметы от Исполнителя обязуется подписать ее со своей стороны или направить Исполнителю мотивированный отказ от ее подписания.

Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по ремонту неисправной запасной части в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сметы Заказчиком. Общий срок выполнения работ по ремонту неисправной запасной части и последующего текущего ремонта РТУ не должен превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Сметы.

По факту выполнения работ представитель Исполнителя совместно с Заказчиком фиксируют в Журнале учета оказания услуг дату, время, наименование выполненных работ и ставят свои подписи.

- 6.2.2.3. В целях повышения оперативности проведения текущих ремонтов оборудования, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязуется передать Заказчику на ответственное хранение комплект запасных частей в составе, приведенном в Приложении №9 к Техническому заданию, по Акту приема-передачи.

- Запасные части передаются Исполнителем по следующему адресу: МР ЛЦ «Внуково», 
г. Москва 143350, Новомосковский административный округ, пос. Марушкинское, вблизи 
д. Шарапово.

- Переданный на ответственное хранение комплект запасных частей будет применяться Исполнителем для проведения ТР в течение срока действия Договора.

- Исполнитель обязуется обеспечить пополнение запасных частей в процессе его расходования при проведении ТР. Пополнение запасных частей Исполнитель должен осуществлять в соответствии с перечнем запасных частей, указанных в Техническом задании, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, в которую соответствующая запасная часть была израсходована Исполнителем для проведения текущего ремонта оборудования.

- По окончании оказания услуг по Договору Заказчик возвращает Исполнителю невостребованные в период действия Договора запасные части.

6.2.3. Требования к перемещению оборудования между объектами Заказчика в период действия Договора

В связи с производственной необходимостью, Заказчик с привлечением специалистов Исполнителя может осуществлять перемещение РТУ между объектами, указанными в 
Приложении №1 к Техническому заданию, для дальнейшего использования в новом месте эксплуатации. В случае возникновения необходимости в перемещении РТУ и вводе его в эксплуатацию, Заказчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты перемещения уведомляет об этом Исполнителя официальным письмом или электронным письмом на адрес электронной почты, указанной в Договоре.

В уведомлении Заказчика должна быть указана следующая информация:

А) Наименование и адрес объекта, с которого планируется переместить РТУ;

Б) Наименование, марка и модель РТУ, подлежащей перемещению, а также адрес нового места эксплуатации;

В) Дата, на которую РТУ должна быть выведена из эксплуатации, а также дата и время, в которые РТУ должна быть готова к транспортировке из текущего места эксплуатации;

Г) Дата и время, в которую РТУ должна быть введена в эксплуатацию в новом месте после перемещения.

Исполнитель, на основании полученного от Заказчика уведомления, направляет своего специалиста для подготовки РТУ к транспортировке, включающей в себя: проверку работоспособности РТУ, отключение РТУ, проведение специальных мероприятий по консервации РТУ для транспортировки.

Транспортировка РТУ в новое место эксплуатации осуществляется силами и транспортом Заказчика.

Исполнитель, в установленную в уведомлении Заказчика дату, направляет своего специалиста для проведения пусконаладочных работ РТУ в новом месте эксплуатации.

По окончании пусконаладочных работ Сторонами подписывается двусторонний Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ и РТУ считается введенной в эксплуатацию.

Количество перемещений РТУ, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, составит не более 12 (двенадцати) раз за весь период действия Договора. При этом количество перемещений фиксируется по количеству единиц РТУ, которые были демонтированы из мест эксплуатации и введены в эксплуатацию в новых местах, в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

При перемещении РТУ на новые места эксплуатации Сторонами подписывается дополнительное соглашение к Договору с указанием нового адреса месторасположения РТУ. При этом, ТО по такому оборудованию выполняется с учетом ранее выполненных типов ТО.

6.2.4. Требования, связанные с выводом РТУ из эксплуатации по инициативе Заказчика

Заказчик вправе осуществить вывод РТУ из эксплуатации в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию, в силу производственной необходимости.

В случае принятия Заказчиком решения о выводе РТУ из эксплуатации, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о принятии такого решения с указанием в нем:

А) Наименования и адреса объекта, на котором будет осуществлен вывод РТУ из эксплуатации;

Б) Наименование, марку и модель РТУ, подлежащей выводу из эксплуатации;

В) Дату, в которую РТУ будет выведена из эксплуатации.

Уведомление о выводе РТУ из эксплуатации направляется Исполнителю не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты вывода РТУ из эксплуатации. Начиная с даты, указанной Заказчиком в уведомлении как дата вывода РТУ из эксплуатации, Исполнитель прекращает выполнение ТО и ТР по указанному в уведомлении РТУ.

В связи с производственной необходимостью, Заказчик имеет право ввести в эксплуатацию ранее выведенное из эксплуатации РТУ путем направления Исполнителю уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты ввода РТУ в эксплуатацию. Начиная с даты, указанной Заказчиком в уведомлении, Исполнитель возобновляет оказание услуг по ТО и ТР РТУ, указанной в уведомлении.

  - Требования к безопасности

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при оказании услуг, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требований, указанных в п. 6.1 Технического задания.

Безопасность оказания услуг и безопасность результатов оказанных услуг должна соответствовать требованиям действующих противопожарных, экологических и санитарных нормативов, нормам и правилам охраны труда и техники безопасности.

В случае, если при оказании услуг предполагается обращение с опасными отходами I-IV классов опасности, Исполнитель обязан:

- организовать ведение полного комплекта документов в области охраны окружающей среды, согласно действующему законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 21 ноября 2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 15), Федеральный закон от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I-IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения)», на территории Заказчика и предоставить в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора копии приказов о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность и обращение с опасными отходами I-IV классов опасности, с приложением копий удостоверений (сертификатов) об обучении ответственных лиц;

- самостоятельно обеспечивать сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производственной деятельности Исполнителя, с территории Заказчика на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

- вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемое в процессе деятельности Исполнителя на территории Заказчика.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания услуг обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ по установленной Договором форме.

Сдача-приемка оказанных услуг/выполненных работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней:

- после завершения оказания услуг по проведению технического обслуживания Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг по техническому обслуживанию;

- после завершения выполнения работ по текущему ремонту и приемки работ Заказчиком, Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ по текущему ремонту по установленной Договором форме. Перечень работ, отражаемых в Акте, должен соответствовать утвержденной Заказчиком дефектной ведомости и Смете на выполнение указанных работ;

- по окончании пусконаладочных работ, связанных с перемещением РТУ в новое место эксплуатации, Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ по установленной Договором форме.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

При сдаче-приемке оказанных услуг Исполнитель обязан передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания услуг, оформленные надлежащим образом документы:

- по техническому обслуживанию оборудования - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру, счет по 2 (два) экземпляра каждого документа;

- по текущему ремонту оборудования - Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, счет, Заявку, Смету, Дефектную ведомость по 2 (два) экземпляра каждого документа;

- по перемещению РТУ - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру, счет, Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ по 2 (два) экземпляра каждого документа.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом расходных материалов, запасных частей должен составлять:

- на техническое обслуживание оборудования - 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому типу ТО;

- на текущий ремонт - 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- на отремонтированные запасные части - 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- на использованные в процессе оказания услуг запасные части, установленные Исполнителем, согласно гарантии предприятий-поставщиков и производителей запасных частей, но не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов и оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту |  |
| 2 | Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию РТУ |  |
| 3 | Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК |  |
| 4 | Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК |  |
| 5 | Перечень работ по текущему ремонту РТУ |  |
| 6 | Перечень работ по ремонту запасных частей РТУ, выполняемых в рамках текущего ремонта РТУ |  |
| 7 | Перечень работ по текущему ремонту серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК |  |
| 8 | Перечень работ по текущему ремонту рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК |  |
| 9 | Перечень комплекта запасных частей, передаваемых Исполнителем на ответственное хранение Заказчику |  |
| 10 | Спецификация услуг |  |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень объектов и оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту

| № п/п | Наименование/ марка/ модель оборудования | Год производства | Количество, единиц | Серийный номер | Инвентарный номер | Объект/месторасположение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рентгенотелевизионные установки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2011 | 1 | 61127Р28 | 8317001040411 | Брянский МСЦ / 241960, г. Брянск, ул. Речная, 1 |
| 2 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2011 | 1 | 61127Р29 | 8317001038746 |  |
| 3 | Стационарная РТУ RAPISCAN 627DV | 2017 | 1 | 6171572 | 9505000000248 |  |
| 4 | Стационарная РТУ Nuctech CX7555D | 2020 | 1 | TFNPH08200013 | 900011027326 |  |
| 5 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2011 | 1 | 61119P22 | 08317001038200 | АОПП Домодедово / 142015, Территория «Аэропорта Домодедово», г. Домодедово, Московской области, литера 1Б1, 1Б2 |
| 6 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2011 | 1 | 61133P54 | 08317001041779 |  |
| 7 | Стационарная РТУ RAPISCAN 627DV | 2013 | 1 | 6131420 | 00000000036232 |  |
| 8 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2011 | 1 | 61119Р17 | 08317001038199 | АОПП Внуково / 119027, г. Москва, 3-я Рейсовая, д.2а, стр. 1 |
| 9 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2011 | 1 | 61133Р53 | 08317001041775 |  |
| 10 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XR | 2012 | 1 | 6123807 | 08317001044960 |  |
| 11 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XRW | 2012 | 1 | 6123735 | 08317001044832 | ММПО-Москва / 102000, г. Москва, Краснопрудный пер., д.7, стр. 1 |
| 12 | Стационарная РТУ RAPISCAN 628XRW | 2012 | 1 | 6123806 | 08317001044831 |  |
| 13 | Стационарная РТУ ТС-СКАН 100100 | 2016 | 1 | 1629111 | 08100011161886 |  |
| 14 | Стационарная РТУ ТС-СКАН 100100 | 2016 | 1 | 1629108 | 08100011161887 | ПЖДП при Казанском вокзале / 102000, г. Москва, Краснопрудный пер., д.7, стр. 1 |
| 15 | Стационарная РТУ Nuctech CX7555D | 2020 | 1 | TFNPH08200020 | 03902911045309 | МР АСЦ им. Бугаенко / 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, ул. Магистральная, д.7 |
| 16 | Стационарная РТУ Nuctech CX7555D | 2020 | 1 | TFNPH08200008 | 08100011167519 | ММСП №3 \ 108809, г. Москва, пос. Марушкинское, 63 квартал, вл. 1, стр. 33-36 |
| 17 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2017 | 1 | 6171722 | 08100111169548 |  |
| 18 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133903 | 36224 | МР ЛЦ «Внуково» / 143350, г. Москва, Новомосковский административный округ, пос. Марушкинское, вблизи д. Шарапово |
| 19 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133902 | 36231 |  |
| 20 | Стационарная РТУ Rapiscan 620XRW | 2012 | 1 | 125174Р | 48028 |  |
| 21 | Стационарная РТУ Rapiscan 620XRW | 2012 | 1 | 125130P | 08317001050306 |  |
| 22 | Rapiscan 620 XRW | 2012 | 1 | 125177P | 51889 |  |
| 23 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133910 | 36228 |  |
| 24 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133909 | 36229 |  |
| 25 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133908 | 36230 |  |
| 26 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133905 | 36223 |  |
| 27 | Стационарная РТУ Rapiscan 620DV | 2013 | 1 | 6133901 | 36222 |  |
| 28 | Стационарная РТУ ТС-СКАН 100100 | 2017 | 1 | 1629109 | 08100011161885 |  |
| 29 | Стационарная РТУ Nuctech CX7555D | 2021 | 1 | - | 06501200000005 |  |
|  | Интегрированный аппаратно-программный комплекс (ИАПК) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Серверное оборудование «Rapiscan X-ray Server and Software» | 2016 | 1 | 8N1516A00041 | 08102200000016 | МР ЛЦ «Внуково» / 143350, г. Москва, Новомосковский административный округ, пос. Марушкинское, вблизи д. Шарапово |
| 31 | Рабочая станция оператора удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1» | 2016 | 55 | б/н | 08102200000016 |  |
| 32 | Рабочая станция оператора ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2» | 2016 | 16 | б/н | 08102200000016 |  |
| 33 | Специализированная РТУ Rapiscan 627DV-PLC | 2015 | 1 | 6152706 | 08102200000016 |  |
| 34 | Специализированная РТУ Rapiscan 627DV-PLC | 2015 | 1 | 6152726 | 08102200000016 |  |
| 35 | Специализированная РТУ Rapiscan 627DV-PLC | 2015 | 1 | 6152727 | 08102200000016 |  |
| 36 | Специализированная РТУ Rapiscan 627DV-PLC | 2015 | 1 | 6152710 | 08102200000016 |  |
| 37 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2015 | 1 | 6153523 | 08102200000016 |  |
| 38 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2015 | 1 | 6153524 | 08102200000016 |  |
| 39 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2015 | 1 | 6153525 | 08102200000016 |  |
| 40 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2015 | 1 | 6153526 | 08102200000016 |  |
| 41 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162509 | 08100111169540 |  |
| 42 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162510 | 08100111169541 |  |
| 43 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162511 | 08100111169542 |  |
| 44 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162512 | 08100111169543 |  |
| 45 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162513 | 08100111169544 |  |
| 46 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162514 | 08100111169545 |  |
| 47 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162515 | 08100111169546 |  |
| 48 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2013 | 1 | 6133904 | 36225 |  |
| 49 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2013 | 1 | 6133907 | 36226 |  |
| 50 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162505 | 08102200000018 |  |
| 51 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162507 | 08102200000018 |  |
| 52 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162508 | 08102200000018 |  |
| 53 | Специализированная РТУ Rapiscan 620DV-PLC | 2016 | 1 | 6162506 | 08102200000018 |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

по техническому обслуживанию РТУ

ТО 1 – выполняется каждые 2 (два) календарных месяца.

ТО 2 – выполняется каждые 6 (шесть) календарных месяцев.

ТО 3 – выполняется каждые 12 (двенадцать) календарных месяцев.

| Наименование услуг | Тип ТО (отмечены работы, выполняемые в рамках каждого из 3-х типов ТО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
| Генератор рентгеновского излучения: |  |  |  |
| Контроль напряжения и силы тока рентгеновской трубки |  |  |  |
| Проведение базовых настроек генератора |  |  |  |
| Регулировка характеристик генератора с помощью коллиматора |  |  |  |
| Чистка платы управления генератора |  |  |  |
| Проверка частоты импульсов рентгеновского излучения с выводом графиков высокой и низкой энергий |  |  |  |
| Проверка работоспособности рентгеновской трубки в режиме приработки |  |  |  |
| Дозиметрический контроль выхода рентгеновского генератора |  |  |  |
| Устройства регистрации изображения: |  |  |  |
| Продувка приёмных линеек |  |  |  |
| Проверка и механическая настройка приёмных линеек |  |  |  |
| Проверка и настройка усиления приёмных линеек |  |  |  |
| Проверка и настройка характеристик приёмных линеек |  |  |  |
| Контроль центрирования матрицы фотодиодов |  |  |  |
| Контроль ответных сообщений фотодиодов |  |  |  |
| Запоминающее устройство и телевизионный монитор: |  |  |  |
| Проверка работы источника бесперебойного питания |  |  |  |
| Чистка компьютера с отключением и демонтажем |  |  |  |
| Проверка и настройка программного обеспечения системы |  |  |  |
| Функциональный контроль системы запоминания изображений |  |  |  |
| Контроль функционирования рабочей системы |  |  |  |
| Проверка настройки функции «Автоматического определения опасных предметов» |  |  |  |
| Тестирование отклика панели управления оператора |  |  |  |
| Проверка настройки функции «предупреждение о высокой плотности» |  |  |  |
| Контроль функционирования системы визуализации |  |  |  |
| Рабочая установка: |  |  |  |
| Контроль целостности кабелей |  |  |  |
| Контроль целостности заземления соединений |  |  |  |
| Проверка защитных электрических цепей |  |  |  |
| Проверка приводных электрических цепей |  |  |  |
| Проверка аккумуляторов блока бесперебойного питания при экстренном отключении электроэнергии |  |  |  |
| Проверка и настройка функциональности блока бесперебойного питания |  |  |  |
| Конвейер: |  |  |  |
| Проверка конвейерной ленты на предмет износа и повреждений |  |  |  |
| Проверка роликов на наличие следов утечки масла, чрезмерного шума и люфта подшипников, износа |  |  |  |
| Проверка, очистка и регулировка световых барьеров |  |  |  |
| Регулировка конвейерной ленты |  |  |  |
| Смазывание подвижных частей конвейера |  |  |  |
| Контроль мотора конвейера |  |  |  |
| Проверка программирования инвертора |  |  |  |
| Контроль вращающихся частей конвейера |  |  |  |
| Система безопасности: |  |  |  |
| Проверка свинцового экрана |  |  |  |
| Проверка системы блокировки установки |  |  |  |
| Проверка концевых выключателей защитных крышек приёмных линеек |  |  |  |
| Контроль функционирования сигналов, предупреждения о наличии излучения |  |  |  |
| Проверка целостности экранированных выводов |  |  |  |
| Контроль работы устройства безопасности в туннеле |  |  |  |
| Контроль износа защитных фартуков |  |  |  |
| Проверка проникающей и разрешающей способности системы с использованием комбинированного тестового предмета (СТР) |  |  |  |
| Контроль чистоты изображения через испытание |  |  |  |
| Полная чистка всего аппарата |  |  |  |
| Проверка всех систем аппарата |  |  |  |
| Полная калибровка аппарата |  |  |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК

ТО 1 – выполняется каждые 2 (два) календарных месяца.

ТО 2 – выполняется каждые 6 (шесть) календарных месяцев.

ТО 3 – выполняется каждые 12 (двенадцать) календарных месяцев.

| Наименование услуг | Тип ТО (отмечены работы, выполняемые в рамках каждого из 3-х типов ТО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
| Серверная стойка |  |  |  |
| Осмотр внешнего пространства на предмет наличия повреждений |  |  |  |
| Осмотр внутреннего пространства на предмет наличия повреждений |  |  |  |
| Удаление пыли внутри шкафа с использованием пылесоса |  |  |  |
| Проверка защитного заземления |  |  |  |
| ИБП |  |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |  |
| Проверка надежности кабельных соединений |  |  |  |
| Сухая чистка корпуса |  |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |  |
| Проверка надежности крепления оборудования |  |  |  |
| Проверка защитного заземления |  |  |  |
| Измерение частоты и напряжения по входу ИБП |  |  |  |
| Измерение частоты и напряжения по выходу ИБП |  |  |  |
| Измерение тока заряда батарей ИБП |  |  |  |
| Запуск самотестирования ИБП |  |  |  |
| Проведение имитации пропадания сети |  |  |  |
| Проверка работы дисплея ИБП |  |  |  |
| Просмотр журнала событий и ошибок |  |  |  |
| Серверы виртуализации |  |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |  |
| Проверка надежности кабельных соединений |  |  |  |
| Сухая чистка корпуса |  |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |  |
| Сухая чистка блока питания |  |  |  |
| Проверка надежности крепления оборудования |  |  |  |
| Проверка защитного заземления |  |  |  |
| Диагностика состояния блоков питания |  |  |  |
| Диагностика состояния сетевых карт |  |  |  |
| Просмотр журнала событий и ошибок системы низкоуровневого мониторинга |  |  |  |
| Профилактическая перезагрузка |  |  |  |
| Просмотр журнала событий и ошибок программного обеспечения среды виртуализации |  |  |  |
| Проверка действия лицензий программного обеспечения среды виртуализации |  |  |  |
| Создание резервной копии виртуальной машины управляющего сервера |  |  |  |
| Создание диагностического журнала программного обеспечения среды виртуализации |  |  |  |
| Проверка действия лицензий программного обеспечения на виртуальной машине управляющего сервера |  |  |  |
| Просмотр журнала событий и ошибок в ОС виртуальной машины управляющего сервера |  |  |  |
| Проверка журналов событий программного обеспечения реализующего функционал управляющего сервера в виртуальной машине управляющего сервера на наличие записей об ошибках и сбоях |  |  |  |
| Просмотр журнала событий и ошибок в ОС виртуальной машины сервера хранения |  |  |  |
| Проверка действия лицензий программного обеспечения на виртуальной машине сервера хранения |  |  |  |
| Проверка журналов событий программного обеспечения реализующего функционал сервера хранения в виртуальной машине сервера хранения на наличие записей об ошибках и сбоях |  |  |  |
| Проведение полной антивирусной проверки ОС виртуальной машины сервера хранения |  |  |  |
| Серверы хранения данных |  |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |  |
| Проверка надежности кабельных соединений |  |  |  |
| Сухая чистка корпуса |  |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |  |
| Сухая чистка блока питания |  |  |  |
| Проверка надежности крепления оборудования |  |  |  |
| Проверка защитного заземления |  |  |  |
| Диагностика состояния блоков питания |  |  |  |
| Диагностика состояния сетевых карт |  |  |  |
| Просмотр журнала событий и ошибок системы низкоуровневого мониторинга |  |  |  |
| Профилактическая перезагрузка |  |  |  |
| Консоль управления |  |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |  |
| Проверка работы устройств ввода/вывода |  |  |  |
| Проверка работы монитора |  |  |  |
| Проверка работы KVM |  |  |  |
| Проверка надежности всех кабельных соединений |  |  |  |
| Сухая чистка корпуса |  |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |  |
| Сухая чистка блока питания |  |  |  |
| Проверка надежности крепления оборудования |  |  |  |
| Проверка защитного заземления |  |  |  |
| Диагностика состояния блоков питания |  |  |  |
| Диагностика состояния сетевых карт |  |  |  |
| Профилактическая перезагрузка |  |  |  |
| Проверка действия лицензий программного обеспечения |  |  |  |
| Проведение полной антивирусной проверки |  |  |  |
| Обновление антивирусных баз |  |  |  |
| Проверка журналов событий ПО на наличие записей об ошибках и сбоях |  |  |  |
| Проверка журналов событий ОС на наличие записей об ошибках и сбоях |  |  |  |
| Станция управления сервером |  |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |  |
| Проверка работы устройств ввода/вывода |  |  |  |
| Проверка работы монитора |  |  |  |
| Проверка надежности всех кабельных соединений |  |  |  |
| Чистка с отключением и демонтажем |  |  |  |
| Сухая чистка корпуса |  |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |  |
| Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования |  |  |  |
| Профилактическая перезагрузка |  |  |  |
| Проверка действия лицензий программного обеспечения |  |  |  |
| Создание резервной копи базы данных |  |  |  |
| Проведение полной антивирусной проверки |  |  |  |
| Обновление антивирусных баз |  |  |  |
| Проверка журналов ПО на наличие записей об ошибках и сбоях |  |  |  |
| Проверка журналов ОС на наличие записей об ошибках и сбоях |  |  |  |
| Коммутаторы и сетевые кабельные соединения |  |  |  |
| Проверка работоспособности коммутаторов |  |  |  |
| Проверка работоспособности оптических портов |  |  |  |
| Проверка и настройка алгоритма функционирования |  |  |  |
| Проверка получения изображения от РТУ на управляющий сервер |  |  |  |
| Проверка выдачи решений от управляющего сервера на РТУ |  |  |  |
| Проверка выдачи изображения рабочих станций операторов удаленного осмотра |  |  |  |
| Проверка обмена решениями между рабочими станциями операторов удаленного осмотра и управляющим сервером |  |  |  |
| Проверка выдачи изображения на рабочие станции операторов ручного досмотра |  |  |  |
| Проверка обмена решениями между рабочими станциями операторов ручного досмотра и управляющим сервером |  |  |  |
| Проверка функции архивирования изображения |  |  |  |
| Проверка обмена сигналами состояний между конвейерной системой и РТУ |  |  |  |
| Проверка обмена управляющими сигналами между конвейерной системой и РТУ |  |  |  |
| Проверка обмена данными между конвейерной системой и РТУ |  |  |  |
| Проверка выдачи изображений во внешнюю подсистему |  |  |  |
| Проверка обмена штрих-кодами рабочих станций операторов удаленного осмотра и внешней подсистемы |  |  |  |

Приложение №4

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК

| Наименование услуг |  | Тип ТО |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТО 1 – выполняется 1 раз в месяц |
| Рабочая станция «Rapiscan SV OS600 Уровень 1» |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |
| Чистка с отключением и демонтажем |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |
| Проверка и настройка программного обеспечения системы |  |  |
| Контроль функционирования рабочей системы |  |  |
| Проверка настройки функции «Автоматического определения опасных предметов» |  |  |
| Тестирование отклика панели управления оператора |  |  |
| Проверка настройки функции «предупреждение о высокой плотности» |  |  |
| Контроль функционирования системы визуализации |  |  |
| Профилактическая перезагрузка |  |  |
| Проверка журналов ПО |  |  |
| Проверка журналов ОС |  |  |
| Рабочая станция «Rapiscan SV OS600 Уровень 2» |  |  |
| Проверка отсутствия внешних механических повреждений, посторонних шумов и запахов |  |  |
| Чистка с отключением и демонтажем |  |  |
| Сухая чистка устройств охлаждения |  |  |
| Удаление внутренней пыли |  |  |
| Проверка работы вентиляторов |  |  |
| Обеспыливание вентиляторных каналов |  |  |
| Проверка и настройка программного обеспечения системы |  |  |
| Контроль функционирования рабочей системы |  |  |
| Проверка настройки функции «Автоматического определения опасных предметов» |  |  |
| Тестирование отклика панели управления оператора |  |  |
| Проверка настройки функции «предупреждение о высокой плотности» |  |  |
| Проверка работы сканера штрих-кода |  |  |
| Контроль функционирования системы визуализации |  |  |
| Профилактическая перезагрузка |  |  |
| Проверка журналов ПО |  |  |
| Проверка журналов ОС |  |  |

Приложение №5

к Техническому заданию

Перечень работ по текущему ремонту РТУ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Замена приводного ролика РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 2 | Замена приводного ролика РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 3 | Замена приводного ролика РТУ Rapiscan 620XRW |
| 4 | Замена приводного ролика РТУ Rapiscan 628XRW |
| 5 | Замена приводного ролика РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 6 | Замена приводного ролика РТУ Nuctech CX7555D |
| 7 | Замена натяжного/калибровочного ролика РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 8 | Замена натяжного/калибровочного ролика РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 9 | Замена натяжного/калибровочного ролика РТУ Rapiscan 628XRW |
| 10 | Замена натяжного/калибровочного ролика РТУ Rapiscan 620 XRW |
| 11 | Замена натяжного/калибровочного ролика РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 12 | Замена натяжного/калибровочного ролика РТУ Nuctech CX7555D |
| 13 | Замена оконечного ролика РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 14 | Замена оконечного ролика РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 15 | Замена оконечного ролика РТУ Rapiscan 628XRW |
| 16 | Замена оконечного ролика РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 17 | Замена оконечного ролика РТУ Rapiscan 620 XRW |
| 18 | Замена оконечного ролика РТУ Nuctech CX7555D |
| 19 | Замена диодной матрицы низкой энергии РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 20 | Замена диодной матрицы высокой энергии РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 21 | Замена диодной матрицы низкой энергии РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 22 | Замена диодной матрицы высокой энергии РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 23 | Замена диодной матрицы высокой энергии РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 24 | Замена диодной матрицы низкой энергии РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 25 | Замена диодной матрицы низкой энергии РТУ Rapiscan 628XRW |
| 26 | Замена диодной матрицы высокой энергии РТУ Rapiscan 628XRW |
| 27 | Замена диодной матрицы низкой энергии РТУ Rapiscan 620XRW |
| 28 | Замена диодной матрицы высокой энергии РТУ Rapiscan 620XRW |
| 29 | Замена диодной матрицы низкой энергии РТУ Nuctech CX7555D |
| 30 | Замена диодной матрицы высокой энергии РТУ Nuctech CX7555D |
| 31 | Замена освинцованных шторок (один сегмент) РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 32 | Замена освинцованных шторок (один сегмент) РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 33 | Замена освинцованных шторок (один сегмент) РТУ Rapiscan 628XRW/ТС-СКАН 100100 |
| 34 | Замена освинцованных шторок (один сегмент) РТУ Rapiscan 620XRW |
| 35 | Замена освинцованных шторок (один сегмент) РТУ Nuctech CX7555D |
| 36 | Замена конвейерной ленты РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 37 | Замена конвейерной ленты РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 38 | Замена конвейерной ленты РТУ Rapiscan 628XRW |
| 39 | Замена конвейерной ленты РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 40 | Замена конвейерной ленты РТУ Rapiscan 620XRW |
| 41 | Замена конвейерной ленты РТУ Nuctech CX7555D |
| 42 | Замена монитора оператора РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 43 | Замена одного светового индикатора работы генератора РТУ (по всем моделям оборудования) |
| 44 | Замена рентгеновского генератора РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 45 | Замена рентгеновского генератора РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 46 | Замена рентгеновского генератора РТУ Rapiscan 628XRW |
| 47 | Замена рентгеновского генератора РТУ Rapiscan 620XRW |
| 48 | Замена рентгеновского генератора РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 49 | Замена рентгеновского генератора РТУ Nuctech CX7555D |
| 50 | Замена платы управления генератором РТУ Nuctech CX7555D |
| 51 | Замена платы управления генератором РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 52 | Замена платы управления генератором РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW |
| 53 | Замена инвертора РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC |
| 54 | Замена инвертора РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 55 | Замена инвертора РТУ Rapiscan 628XRW |
| 56 | Замена инвертора РТУ Rapiscan 620XRW |
| 57 | Замена фото сенсора РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW |
| 58 | Замена фото сенсора РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 59 | Замена фото сенсора РТУ Nuctech CX7555D |
| 60 | Замена системного блока РТУ (по всем моделям оборудования) |
| 61 | Замена NI-Card РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW / |
| 62 | Замена платы обработки изображения РТУ Nuctech CX7555D |
| 63 | Замена жесткого диска системного блока РТУ (по всем моделям оборудования) |
| 64 | Замена видео карты системного блока РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW |
| 65 | Замена видео карты системного блока РТУ Nuctech CX7555D |
| 66 | Замена видео карты системного блока РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 67 | Замена материнской платы системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 68 | Замена процессора системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 69 | Замена блока питания 400W РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 70 | Замена платы распределения питания РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 71 | Замена интерфейсной платы РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 72 | Замена ИБП РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 73 | Замена стабилизатора напряжения РТУ Nuctech CX7555D |
| 74 | Замена главного источника питания РТУ Nuctech CX7555D |
| 75 | Замена главного контактора РТУ Nuctech CX7555D |
| 76 | Замена главного жгута (кабеля) электропитания РТУ Nuctech CX7555D |
| 77 | Замена платы АЦП РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 78 | Замена блока питания 5В РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 79 | Замена блока питания 12В РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 80 | Замена блока питания +-15В РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 81 | Замена изоляционного трансформатора РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 82 | Замена тороидального трансформатора РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 83 | Замена кнопки аварийной остановки РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 84 | Замена интерфейсного кабеля РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW |
| 85 | Замена интерфейсного кабеля РТУ Nuctech CX7555D |
| 86 | Замена интерфейсного кабеля РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 87 | Замена оперативной памяти системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 88 | Замена кулера процессора системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 89 | Замена термопасты процессора системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 90 | Замена вентилятора системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 91 | Замена оптического привода системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 92 | Замена корпуса системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 93 | Замена шлейфовых соединений системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 94 | Замена кабеля блока питания системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 95 | Замена элемента питания материнской платы системного блока РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 96 | Замена предохранителя (по всем моделям РТУ) |
| 97 | Замена главного автомата системы защиты РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 98 | Замена натяжителя ролика РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 99 | Замена PLC контроллера РТУ Rapiscan 620DV PLC |
| 100 | Замена PLC контроллера РТУ Rapiscan 627DV PLC |
| 101 | Замена реле РТУ Rapiscan 620DV PLC |
| 102 | Замена реле РТУ Rapiscan 627DV PLC |
| 103 | Замена кабельных шлейфов PLC контроллера РТУ Rapiscan 620DV PLC |
| 104 | Замена кабельных шлейфов PLC контроллера РТУ Rapiscan 627DV PLC |
| 105 | Замена входных и выходных датчиков PLC контроллера Rapiscan 620DV PLC |
| 106 | Замена входных и выходных датчиков PLC контроллера Rapiscan 627DV PLC |
| 107 | Замена интерфейсных разъемов CN1, CN2 РТУ Rapiscan 620DV PLC |
| 108 | Замена интерфейсных разъемов CN1, CN2 РТУ Rapiscan 627DV PLC |
| 109 | Замена интерфейсного разъема CN3 РТУ Rapiscan 620DV PLC |
| 110 | Замена интерфейсного разъема CN3 РТУ Rapiscan 627DV PLC |
| 111 | Замена интерфейсного разъема PEC РТУ Rapiscan 620DV PLC |
| 112 | Замена интерфейсного разъема PEC РТУ Rapiscan 627DV PLC |
| 113 | Замена пульта управления оператора РТУ Nuctech CX7555D |
| 114 | Замена пульта управления оператора РТУ Rapiscan 620DV PLC / Rapiscan 627DV PLC |
| 115 | Замена пульта управления оператора РТУ Rapiscan 620DV / Rapiscan 627DV |
| 116 | Замена пульта управления оператора РТУ Rapiscan 620XRW / Rapiscan 628XRW |
| 117 | Замена пульта управления оператора РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 118 | Замена батареи ИБП РТУ (по всем моделям РТУ) |
| 119 | Техническая диагностика РТУ |
| 120 | Настройка ТТХ рентгеновского генератора РТУ |
| 121 | Коллимация рентгеновского генератора РТУ |
| 122 | Проверка и настройка характеристик диодных линеек РТУ |
| 123 | Центрирование матриц фотодиодов линеек |
| 124 | Чистка компьютера с отключением и демонтажем |
| 125 | Установка программного обеспечения РТУ |
| 126 | Настройка программного обеспечения РТУ |
| 127 | Настройка системы архивации изображений РТУ |
| 128 | Настройка функционирования рабочей системы и системы визуализации |
| 129 | Регулировка конвейерной ленты РТУ |
| 130 | Смазывание подвижных частей конвейера РТУ |
| 131 | Настройка инвертора РТУ |
| 132 | Калибровка фото сенсоров РТУ |
| 133 | Настройка BIOS материнской платы системного блока РТУ (конфигурирование оптимальных настроек) |
| 134 | Очистка от загрязнений пульта управления оператора РТУ |
| 135 | Очистка тоннеля РТУ от посторонних предметов |
| 136 | Регулировка опорных ножек и опорных роликов РТУ |
| 137 | Настройка монитора оператора РТУ |
| 138 | Восстановление геометрии РТУ |
| 139 | Ремонт натяжных кронштейнов РТУ |
| 140 | Ремонт крепежных планок защитных шторок РТУ |
| 141 | Программирование и настройка PLC контроллера |
| 142 | Обновление программного обеспечения PLC контроллера |
| 143 | Настройка подключения РТУ к серверу Rapiscan X-ray Server and software |
| 144 | Настройка взаимодействия с конвейерной подсистемой |

Приложение №6

к Техническому заданию

Перечень работ по ремонту запасных частей РТУ, выполняемых в рамках текущего ремонта РТУ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Техническая диагностика запасной части на предмет определения ремонтопригодности запасной части |
| 2 | Ремонт пульта управления оператора РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW |
| 3 | Ремонт платы распределения питания (PDI/IPDB) РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC / Rapiscan 628 XRW / Rapiscan 620 XRW |
| 4 | Ремонт PLC контроллера РТУ Rapiscan 620DV PLC / 627DV PLC |
| 5 | Ремонт рентгеновского генератора РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 620 DV PLC / Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC |
| 6 | Ремонт рентгеновского генератора РТУ Rapiscan 620XRW / Rapiscan 620XRW |
| 7 | Ремонт рентгеновского генератора РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 8 | Ремонт рентгеновского генератора РТУ Nuctech CX7555D |
| 9 | Ремонт пульта управления оператора РТУ ТС-СКАН 100100 |
| 10 | Ремонт пульта управления оператора РТУ Nuctech CX7555D |

Приложение №7

к Техническому заданию

Перечень работ по текущему ремонту серверного оборудования «Rapiscan X-ray Server and Software», входящего в состав ИАПК

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. Спецификация работ, включая необходимые запасные части: |  |
| 1 | Замена аккумуляторов (батарей) ИБП |
| 2 | Замена вентилятора ИБП |
| 3 | Замена кабелей питания ИБП |
| 4 | Замена системного блока сервера виртуализации |
| 5 | Замена системного блока сервера хранения данных |
| 6 | Замена системного блока консоли управления |
| 7 | Замена системного блока станции управления сервером |
| 8 | Замена коммутатора |
| 9 | Замена KVMТ |
| 10 | Замена оптических кабелей в серверной стойке |
| 11 | Замена медиатрансивера |
| 12 | Замена жесткого диска системного блока сервера виртуализации |
| 13 | Замена жесткого диска системного блока сервера хранения данных |
| 14 | Замена жесткого диска системного блока консоли управления |
| 15 | Замена жесткого диска системного блока станции управления сервером |
| 16 | Замена материнской платы системного блока сервера виртуализации |
| 17 | Замена материнской платы системного блока сервера хранения данных |
| 18 | Замена материнской платы системного блока консоли управления |
| 19 | Замена материнской платы системного блока станции управления сервером |
| 20 | Замена процессора системного блока сервера виртуализации |
| 21 | Замена процессора платы системного блока сервера хранения данных |
| 22 | Замена процессора платы системного блока консоли управления |
| 23 | Замена процессора платы системного блока станции управления сервером |
| 24 | Замена оперативной памяти системного блока сервера виртуализации |
| 25 | Замена оперативной памяти системного блока сервера хранения данных |
| 26 | Замена оперативной памяти системного блока консоли управления |
| 27 | Замена оперативной памяти системного блока станции управления сервером |
| 28 | Замена кулера процессора системного блока сервера виртуализации |
| 29 | Замена кулера процессора системного блока сервера хранения данных |
| 30 | Замена кулера процессора системного блока консоли управления |
| 31 | Замена кулера процессора системного блока станции управления сервером |
| 32 | Замена кулера системного блока сервера виртуализации |
| 33 | Замена кулера системного блока сервера хранения данных |
| 34 | Замена кулера системного блока консоли управления |
| 35 | Замена кулера системного блока станции управления сервером |
| 36 | Замена элемента питания материнской платы системного блока сервера виртуализации |
| 37 | Замена элемента питания материнской платы системного блока сервера хранения данных |
| 38 | Замена элемента питания материнской платы системного блока консоли управления |
| 39 | Замена элемента питания материнской платы системного блока станции управления сервером |
| 40 | Замена блока питания системного блока сервера виртуализации |
| 41 | Замена блока питания системного блока сервера хранения данных |
| 42 | Замена блока питания системного блока консоли управления |
| 43 | Замена блока питания системного блока станции управления сервером |
| 2. Спецификация сопутствующих работ при замене агрегатов и узлов серверного оборудования, работ по настройке серверного оборудования: |  |
| 44 | Техническая диагностика серверного оборудования |
| 45 | Настройка низкоуровневой системы мониторинга |
| 46 | Настройка программного обеспечения среды виртуализации |
| 47 | Настройка программного обеспечения управляющего сервера |
| 48 | Настройка программного обеспечения сервера хранения |
| 49 | Настройка программного обеспечения консоли управления |
| 50 | Настройка программного обеспечения станции управления сервером |
| 51 | Настройка BIOS материнской платы системного блока (конфигурирование оптимальных настроек) (по всем моделям) |
| 52 | Восстановление резервной копии |
| 53 | Настройка подсистемы обмена данными |
| 54 | Установка и настройка антивирусного программного обеспечения |
| 55 | Замена термопасты процессора системного блока |
| 56 | Программирование и настройка коммутаторов |

Приложение №8

к Техническому заданию

Перечень работ по текущему ремонту рабочих станций операторов удаленного осмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 1», входящих в состав ИАПК, и рабочих станций операторов ручного досмотра «Rapiscan SV OS600 Уровень 2», входящих в состав ИАПК

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. Спецификация работ, включая необходимые запасные части: |  |
| 1 | Замена системного блока рабочей станции оператора |
| 2 | Замена жесткого диска системного блока рабочей станции оператора |
| 3 | Замена материнской платы системного блока рабочей станции оператора |
| 4 | Замена процессора системного блока рабочей станции оператора |
| 5 | Замена оперативной памяти системного блока рабочей станции оператора |
| 6 | Замена кулера процессора системного блока рабочей станции оператора |
| 7 | Замена кулера системного блока рабочей станции оператора |
| 8 | Замена шлейфовых соединений системного блока рабочей станции оператора |
| 9 | Замена элемента питания системного блока рабочей станции оператора |
| 10 | Замена блока питания системного блока рабочей станции оператора |
| 11 | Замена сканера штрих-кода рабочей станции оператора «Rapiscan SV OS600 Уровень 2» |
| 2. Спецификация сопутствующих работ при замене агрегатов, узлов и элементов рабочих станций операторов, работ по настройке рабочих станций операторов: |  |
| 12 | Техническая диагностика рабочей станции оператора |
| 13 | Настройка программного обеспечения рабочей станции оператора |
| 14 | Подключение рабочей станции оператора к управляющему серверу |
| 15 | Восстановление резервной копии |
| 16 | Замена термопасты процессора системного блока рабочей станции оператора |
| 17 | Настройка сканера штрих-кодов |
| 18 | Настройка подсистемы обмена данными с внешней подсистемой |
| 19 | Настройка подсистемы обмена данными с управляющим сервером |
| 20 | Настройка монитора |

Приложение №9

к Техническому заданию

Перечень комплекта запасных частей, передаваемых Исполнителем на ответственное

хранение Заказчику

| № п/п | Наименование запасной части | Количество, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приводной ролик РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC | 1 |
| 2 | Приводной ролик РТУ Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC | 1 |
| 3 | Натяжной/калибровочный ролик РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC | 2 |
| 4 | Натяжной/калибровочный ролик РТУ Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC | 2 |
| 5 | Натяжной/калибровочный ролик РТУ Rapiscan 620 XRW | 1 |
| 6 | Диодная матрица низкой энергии РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC | 2 |
| 7 | Диодная матрица высокой энергии РТУ Rapiscan 620 DV / Rapiscan 620 DV PLC | 2 |
| 8 | Диодная матрица низкой энергии РТУ Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC | 1 |
| 9 | Диодная матрица высокой энергии РТУ Rapiscan 627 DV / Rapiscan 627 DV PLC | 1 |
| 10 | Диодная матрица низкой энергии РТУ Rapiscan 620XRW | 1 |
| 11 | Диодная матрица высокой энергии РТУ Rapiscan 620XRW | 1 |
| 12 | Рентгеновский генератор РТУ Rapiscan 620 DV | 1 |
| 13 | Рентгеновский генератор РТУ Rapiscan 627 DV | 1 |
| 14 | Интерфейсный кабель РТУ Rapiscan 620 DV/ Rapiscan 627 DV | 1 |
| 15 | Пульт управления оператора РТУ Rapiscan 620DV PLC / Rapiscan 627DV PLC | 1 |
| 16 | Пульт управления оператора РТУ Rapiscan 620DV / Rapiscan 627DV | 1 |
| 17 | Пульт управления оператора РТУ Rapiscan 620XRW / Rapiscan 628XRW / Rapiscan 527 | 1 |
| 18 | PLC контроллер РТУ Rapiscan 620DV PLC | 1 |
| 19 | PLC контроллер РТУ Rapiscan 627DV PLC | 1 |
| 20 | Конвейерная лента РТУ Rapiscan 627 DV/ Rapiscan 627 DV PLC | 1 |

Приложение №10

к Техническому заданию

Спецификация услуг

Техническое обслуживание оборудования

- Техническое обслуживание РТУ

- ТО 1

- ТО 2

- ТО 3

- Техническое обслуживание серверного оборудования, входящего в состав ИАПК

- ТО 1 серверного оборудования, входящего в состав ИАПК

- ТО 2 серверного оборудования, входящего в состав ИАПК

- ТО 3 серверного оборудования, входящего в состав ИАПК

- Техническое обслуживание рабочих станций операторов удаленного осмотра и операторов ручного досмотра, входящих в состав ИАПК

- ТО 1 рабочих станций операторов удаленного осмотра и операторов ручного досмотра, входящих в состав ИАПК

Текущий ремонт оборудования

- Текущий ремонт РТУ

- Ремонт запасных частей РТУ (выполняются в рамках ТР РТУ)

- Текущий ремонт серверного оборудования, входящего в состав ИАПК

- Текущий ремонт рабочих станций операторов удаленного осмотра и операторов ручного досмотра, входящих в состав ИАПК

Перемещение РТУ между объектами (включает: вывод из эксплуатации, перемещение, ввод в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ).

Для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения.

Для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения.

Для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения.