Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.43.120 Поставка устройств калибровки средств измерения температуры для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

Лот 8-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное Акционерное Общество |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТПиР | техническое перевооружение и ремонт |
| ГЭС-ГАЭС | гидроэлектростанция- гидроаккумулирующая электростанция |
| НДС | налог на добавленную стоимость |
| СИ | Средства измерения |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.51.43.120 Поставка устройств калибровки средств измерения температуры для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

#### Цель использования закупаемой продукции

Устройства калибровки средств измерения температуры закупаются для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», обеспечивая проведение метрологических работ, в т.ч. согласно Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (актуальная редакция).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Калибратор температуры сухоблочный TK-ETC-400G (или эквивалент) | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 26.51.43.120 Поставка устройств калибровки средств измерения температуры для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | с даты заключения договора | До 21.11.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.51.43.120 Поставка устройств калибровки средств измерения температуры для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состояние | Поставщик должен поставить все изделия новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, ремонте, работоспособными, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования компоненты. Поставляемый товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон воспроизводимых температур, °C | от +50 до +400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нестабильность поддержания заданной температуры в течение 30 минут (после достижения режима стабилизации по внутреннему термометру калибратора), ºС | ±0,1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Осевая неоднородность температуры по высоте рабочей зоны 40 мм от дна каналов блока сравнения (вертикальный градиент), °С, не более | ±0,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разность воспроизводимых температур в каналах блока сравнения одного диаметра (горизонтальный градиент), °С, не более | ±0,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Значение единицы младшего разряда, ºС | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время нагрева, мин, не более | 8 (при нагреве от +50 до +400°С) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время охлаждения, мин, не более | 60 (при охлаждении от +400 до +50°С) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение питания, В | от 198 до 242 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейс | RS-485 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры корпуса калибратора (длина×ширина×высота), мм, не более | 220×160×110 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры вставного (сменного) блока сравнения (диаметр×глубина), мм, не более | Ø30×110 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Глубина отверстий блока сравнения, мм | 110 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стандартная вставка с отверстиями, мм | Ø4,5/ Ø6,5/ Ø8/ Ø10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса калибратора, кг, не более | 2,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 40 000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Средний срок службы, лет, не менее | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность | Все поставляемые изделия должны быть безопасными в процессе эксплуатации, хранения, транспортировки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнение оборудования должно позволять эксплуатацию в при условиях окружающей среды | – температура окружающего воздуха, (°С) от +10 до +35; – относительная влажность воздуха, %, не более 80 (без конденсации) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав комплекта | - Калибратор TKG-ETC-400G; - Кейс для транспортировки; - Вставка с отверстиями: Ø4,5, Ø6,5 Ø8, Ø10; - Зажим для извлечения вставки из калибратора; - Кабель питания; - Паспорт; - Руководство по эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция | Конструкция изделий должна обеспечивать их полную работоспособность | Согласие с требованием |  |  |
|  | Повреждения | Наличие следов механических повреждений, коррозии, окислов, деформации и иных повреждений не допускаются | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эквивалент | - В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалента оборудования является причиной отклонения предложения Участника. - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком. - Параметрами эквивалентности являются технические характеристики оборудования, указанного к настоящим техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в приложении № 1 технических требований. - В случае предложения эквивалентов, на эквивалент должны быть предоставлены методика поверки, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа СИ, сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин», выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин» и проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не более одного квартала с даты закупки в 1 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | пгт. Правокубанский, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к поверке | Сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин», выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин» и проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не более одного квартала с даты закупки в 1 экз.; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству | Поставляемое Оборудование должно быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты безопасности, технические паспорта и протоколы измерений/испытаний и разрешены для использования на территории РФ, с датой выпуска не позднее даты истечения срока действия описания типа средства измерения; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на поставленные изделия должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии на СИ и запасные части |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе со средствами измерения | * Поставщик обязан одновременно с передачей изделий передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. либо УПД; * актуальный сертификат официального диллера/дистрибьютора или узкоспециализированного поставщика (если не производитель) | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Спецификации, приведенной в Требованиях (Приложение № 1 к Техническим требованиям)

3.2.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №1 к ТТ

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование позиции товара | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Цена одной единицы товара руб. без НДС | Цена одной единицы товара руб. с НДС | Срок поставки | Кол-во | Итоговая стоимость позиции товара руб. с НДС | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие