Технические требования

ОКПД2 26.51.51.  Поставка оборудования контроля физических величин

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Общие сведения	4

1.1.   Наименование закупаемой продукции	4

1.2.   Цель использования закупаемой продукции	4

2.  Требования к продукции	4

2.1.  Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.  Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.  Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Общие требования к продукции	5

3.  Требования к документации по ценообразованию	8

4.  Приложения	8

Приложение №1 к Техническим требованиям	9

#### Обозначения и сокращения

| СМОиГТС | Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |
| --- | --- |
| УДГТС | Участок диагностики гидротехнических сооружений |
| УМО | Участок мониторинга оборудования |
| ГХА | Группа химического анализа |
| ГОиЧС | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |

## Общие сведения

# Наименование закупаемой продукции

Поставка оборудования контроля физических величин для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

# Цель использования закупаемой продукции

Поддержание работоспособного состояния и техническое обслуживание оборудования, обеспечение непрерывности и повышения качества производственной деятельности участков (ГХА СМОиГТС, УДГТС СМОиГТС, УМО СМОиГТС, ГОиЧС).

## Требования к продукции

# Требования к объемам и срокам поставки

# Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Подразделение | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Прокладка под манометр | УДГТС СМОиГТС | шт. | 200 |
|  | Термогигрометр ИВТМ-7 Р-03-И-Д | УМО СМОиГТС | шт. | 1 |
|  | Кондуктометр Марк 603/1 погружного типа в полной комплектации | ГХА СМОиГТС | шт. | 1 |
|  | Устройство для достижения равновесия Хроматэк | ГХА СМОиГТС | шт. | 1 |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 с поверкой | ГОиЧС | шт. | 2 |

# Требования к срокам поставки продукции

Поставка товара осуществляется единовременно в один этап.

# Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка оборудования контроля физических величин | С даты, следующей за днем подписания договора | Единовременная поставка до 30.11.2026 |

# Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Общие требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1-5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к упаковке и доставке | 1. Весь товар должен быть упакован, и защищен, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки товара должен отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что товар не будет поврежден, деформирован или утерян во время транспортировки. 2. Упаковка товара должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку товара собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. 4. Поставка товара производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). |  |  |
| 2.3. | Маркировка | Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |
| 2.4. | Приемка | Соответствие товара и представленных документов договору и техническим требованиям | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Условия гарантийных обязательств | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | Согласие с требованием |  |
| 3.2. | Гарантия, не менее | Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; на все средства измерений (СИ): - Свидетельство о первичной поверке (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления), - Свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа СИ либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений на СИ; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Условия транспортировки товара, погрузка – разгрузка силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым и ранее не использованным. Поставка Товара осуществляется одной партией |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Дата изготовления товара – не более 12 месяцев до дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. |  |  |  |

## 3. Требования к документации по ценообразованию

3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

## 4. Приложения

Приложение №1: Таблица 3.1. Требования к Товару (индивидуальные требования по позициям перечня Товара).

# Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)

Наименование продукции: (позиции № 1-5  Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»)

| № позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прокладка под манометр 18*6*2 (М20Х1.5/ G1/2) фторопласт | Материал: Фторопласт Ф4 — термостойкий полимер, устойчивый к агрессивным средам, коррозии и износу. Размеры: 18 мм (диаметр), 6 мм (наружный диаметр резьбы), 2 мм (толщина). Рабочее давление: До 16 МПа (160 бар). Максимальная рабочая температура: До 150 °C. Присоединительные размеры: G1/2 (трубная резьба) и М20×1,5 (метрическая резьба). (или эквивалент) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 2. | Термогигрометр ИВТМ-7 Р-03-И-Д | - Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 - Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более ±2,0 - Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более 0,2 - Диапазон измеряемых температур, °С -20…+60 - Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ±0,2 - Диапазон измерения давления, гПа 840...1060 - Абсолютная погрешность измерения давления, гПа ±3 - Постоянная времени измерения влажности, с, не более 60 - Количество точек автоматической статистики до 20 000 - Питание прибора, В 5 от USB шины и\или от 3 батарей 2 х ААА - Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 0,1 - Интерфейс связи с компьютером USB - Наличие съемной SD карты нет - Рабочие условия температура воздуха -20…+50 °С относительная влажность 10…95 % (без конденсации влаги) атмосферное давление 84…106 кПа - Масса, кг, не более 0,1 - Габаритные размеры, мм, не более 96х47х24 (или эквивалент) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 3. | Кондуктометр Марк 603/1 погружного типа в полной комплектации | 1. Диапазоны измерений: -электропроводимость (УЭП) 0-100000 мкСм/см; -солесодержание по NaCl 0-50000 мг/дм3; - общее солесодержание (TDS) 0-100000 мг/дм3; -температура: 0-75ºС. 2. Дискретность: -электропроводимость (УЭП) 0,001 мкСм/см; -солесодержание по NaCl 0,001 мг/дм3; - общее солесодержание (TDS) 0,001 мг/дм3; - температура: 0,1ºС. 3. Точность: -для электропроводимости (УЭП) ± (0,05+0,025*на измеренное значение) мкСм/см; - для солесодержания по NaCl ± (0,06+0,03*на измеренное значение) мг/дм3; - для общего солесодержания (TDS) ± (0,1+0,03*на измеренное значение) мг/дм3; -для температуры: ±0,3ºС. 4. Погружной датчик проводимости ДП-3М из нержавеющей стали, не требующий калибровки, с соединительным кабелем. Конструкция датчика обеспечивает стабильность постоянной ячейки. Возможность градуировки по стандартному образцу. 5. Электропитание: - от двух элементов типа АА; - от двух аккумуляторов типа АА; - от сети 220 В(через источник питания). Габаритные размеры: -блок преобразовательный 65х130х28 мм; -датчик ø18*160 мм. 6. Порт: USB. 7. Класс защиты: IP65 (компактный герметичный прибор, надёжно защищён от пыли и влаги). Дополнительные особенности: -автоматическая термокомпенсация (приведение абсолютного значения УЭП к УЭП при температуре 25ºС); -режим измерения абсолютного значения УЭП с отключенной термокомпенсацией; -электронный блокнот с возможностью записи до 500 групп измерений в поименованные пользователем папки; - графический индикатор с подсветкой, индикация показаний в удобном пользователю формате. Комплект поставки базовый: Предоставить вместе с прибором следующие документы на основное оборудование и его составные части: – Руководство по эксплуатации. – Паспорт. – Методика поверки. – Свидетельство о первичной поверке СИ (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). (или эквивалент) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 4 | Устройство для достижения равновесия Хроматэк | Устройство для достижения равновесия предназначено для подготовки к анализам методом газовой хроматографии проб масла силовых высоковольтных трансформаторов. - Обозначение 214.4.464.016; - Количество мест для шприцев с пробой — 4; - Объем шприца — 20 мл.; - Скорость вращения не более 76 об/мин; -Электрическое питание устройства от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50±1) Гц. (или эквивалент) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 5 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 с поверкой | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (с поверкой) предназначен для измерения относительной влажности и температуры окружающего воздуха в помещениях. Изготовлен по ТУ 25-11.1645-84. Состоит из пластмассового основания с температурной шкалой и психрометрической таблицей. Состав комплекта: 1. Гигрометр ВИТ-1 в сборке; 2. Паспорт с отметкой о первичной заводской поверке на 2 года; 3. Инструкция; 4. Питатель; 5. Фитиль; 6. Упаковочная коробка. - Диапазон измерения влажности, мин. 20 % - Диапазон измерения влажности, макс. 90 % - Температурный диапазон от 0 до +25С - Цена деления шкалы (°С) — 0.20 - Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра, (°C) ±0,2 - Предел допускаемого значения абсолютной погрешности (%) ±7 Поверка на 2 года. (или эквивалент) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции