Технические требования

ОКПД2 [26.51.52.190] Поставка анализатора качества элегаза и смесей для нужд

Жигулевского филиала

Лот № 0101-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ЖигФ

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 [26.51.52.190] Поставка анализатора качества элегаза и смесей для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение ГКПЗ на 2026г., инвестиционной программы 2026г.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.1. | Анализатор качества элегаза и смесей | 26.51.52.190 | Шт. | 1 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализатор качества элегаза и смесей | с даты подписания договора | В течение 2 месяцев с даты подписания договора |

Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 [26.51.52.190] Поставка анализатора качества элегаза и смесей для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализатор качества элегаза и смесей | Назначение | Анализатор качества элегаза предназначен для контроля параметров газа SF6, а также его смесей с CF4. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Принцим измерения | Электрохимия |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Давление на входе, МПа | от 0,3 до 1 МПа |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Определяемые параметры | чистота SF₆, влажность, продукты распада (SO₂, H₂S, CO, HF) |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Диапазон измерений влажности,. | от -60 ℃ до +20 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Точность измерений, ℃ | ±2 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Время отклика, с | от <30 с до ≤3 мин |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Диапазон измерений продуктов распада: |  |  |  |  |  |
|  |  | SO₂, ppm (точность 0,1 ppm) | От 0 до 100 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | H₂S, ppm (точность 0,1 ppm) | От 0 до 100 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | CO, ppm, (точность 1 ppm) | От 0 до 500/1000 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | HF, ppm (точность 0,1−1 ppm) | От 0 до 2000 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Обнаружение продуктов распада SF6 | SO2, H2S, CO, HF |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | • Питание | Комбинированное - от аккумуляторной батареи и от сети |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение сети, В | ~ 240 В / 50 Гц |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | • Рабочая температура окружающей среды, ℃ | От -10 до +40 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | • Размеры (Д х Ш х В), мм | Не более 450 х не более 350 х не более 200 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Вес, кг | Не более 15 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Комплектация | 1. Анализатор – 1шт; 2. Измерительный PTFE шланг с металлической оплёткой и самозакрывающимися муфтами с 2-х сторон – 1 шт; 3. Соединение DN8 – 1 шт; 4. Соединение DN20 – 1 шт; 5. Кабель питания – 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |

| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |
| 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные документы, предусмотренные п.3.3. договора |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 4.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |
| 4.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |
| 4.3. | Срок гарантии: 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.