Технические требования

ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка измерителя напряжения прикосновения и параметров

УЗО - MRP-201 для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка измерителя напряжения прикосновения и параметров

УЗО - MRP-201 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционной программой) Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 2026г.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО - MRP-201 | Компл. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции *

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО - MRP-201 | С даты подписания договора | В течение 20 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО - MRP-201 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока |  | 0…299,9 В |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300…500 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение при измерении действующего значения напряжения переменного тока |  | 0, 1 В |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Погрешность основная при измерении действующего значения напряжения переменного тока |  | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерение частоты |  | 45,0…65,0 Гц |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Погрешность основная при измерении частоты |  | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) |  | Номинальное напряжение работы Un: 220 В, 230 В, 240 В; Рабочий диапазон напряжений: 180…270 В; Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц; Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц. Контроль правильности подключения PE проводника с помощью электрода прикосновения. |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | измерение времени отключения ta УЗО выключателя Общего типа и с малой задержкой 0,5 IΔn 1 IΔn 2 IΔn 5 IΔn |  | 0..300 мс 0..300 мс 0…150 мс 0…40 мс |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | измерение времени отключения ta УЗО выключателя Селективного 0,5 IΔn 1 IΔn 2 IΔn 5 IΔn |  | 0..500 мс 0..500 мс 0…200 мс 0…150 мс |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | измерение сопротивления защитного заземления RE ток выключателя: 10 мА 30 мA 100 мA 300 мA 500 мA 1000 мA |  | 0,01" кОм ..5,00 кОм 0,01 кОм ..1,66 кОм 1 Ом..500 Ом 1 Ом..166 Ом 1 Ом..100 Ом 1 Ом..50 Ом |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | измерение напряжения прикосновения Ub, отнесенного к номинальному дифференциальному току |  | 0..9,9 В 10..99,9 В |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Измерение тока отключения Ia для синусоидального дифференциального тока при номинальном ток выключателя 10 мA 30 мA 100 мA 300 мA 500 мA 1000 мA |  | 3,3..10,0 мA 9,0..30,0 мA 33..100 мA 90..300 мA 150..500 мA 330..1000 мA |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Измерение тока отключения УЗО (Ia) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мa 10 мA 30 мA 100 мA 300 мA |  | 1,5..20,0 мA 4,5..42,0 мA 15..140 мA 45..420 мA |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Измерение тока отключения УЗО (Ia) для постоянного дифференциального тока 10 мA 30 мA 100 мA 300 мA |  | 4,0..20,0 мA 6..60 мA 20..200 мA 60..600 мA |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Класс изоляции |  | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Категория безопасности |  | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 |  | IP67 |  | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  | Питание измерителя |  | щелочные батарейки 4x1,5 В AA или аккумуляторы NiMH тип АА 4 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура хранения |  | -20…+70°C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура рабочая |  | -10…+50°C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество измерений (для аккумуляторов) |  | 6000 (2 измерения / минуту) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Память результатов измерения |  | 990 ячеек, 10000 результатов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс |  | радиоканал OR-1 (USB) |  |  |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |
| 2.2. |  | Расходы на доставку | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Блок выпрямительный и усилитель дифференциальный РЕТ-МИКРО |  |  | 1 комплект |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |
|  |  | Сертификат |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2025 года выпуска, и ранее не использованной. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
| 5.2. |  | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.