
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Наименование продукции: Калибраторы температуры серии КТ-1
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1. Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.06.2027.

2.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1.1 Спецификация №1 – для филиала «Южно-Якутские электрические сети»

	№

п/п
	Требование Заказчика

	Предложение Участника


	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Калибратор температуры КТ-1(М) со вставкой КТВ-1.1завод изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИзТех" (ООО "ИзТех"), г. Москва, г. Зеленоград
	шт.
	1
	Указать наименование продукции
	Указать ед. измерения
	Указать кол-во

	1.2.
	Калибраторы температуры КТ-1. Руководство по эксплуатации
	Экз.
	1
	Указать наименование продукции
	Указать ед. измерения
	Указать кол-во

	1.3
	Кабель интерфейсный
	шт.
	1
	Указать наименование продукции
	Указать ед. измерения
	Указать кол-во

	1.4
	Кабель сетевой
	шт.
	1
	Указать наименование продукции
	Указать ед. измерения
	Указать кол-во


По Указанным в таблице 1.1 по спецификации 1, настоящего ТТ марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с расширением и доукомплектацией оборудования, находящегося в эксплуатации АО «ДРСК» в соответствии п.2.3 Приложения 3 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно:


… при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено:


-  использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования;

- использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.

2. Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Таблица 2 Требования к продукции
	 
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам калибратора температуры кт-1
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1
	Калибратор температуры 

КТ-1
	
	
	
	
	

	1.1
	Диапазон воспроизводимых темпе​ратур, °С
	-40...+150
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2
	Диапазон воспроизводимых темпе​ратур при воздушном охлаждении, °С *
	-40...+150
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3
	Доверительные границы абсолютной погрешности воспроизведения температуры (при доверительной вероятности 0.95), °С
	±(0.02+0.0002*|t|)
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4
	Нестабильность поддержания температуры за 30 ми​нут, °С
	±0.005
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5
	Разность воспроизводимых температур в отверстиях од​ного диаметра, °С
	±0.01
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.6
	Рабочая зона от дна отверстий, мм
	0..60
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.7
	Неоднородность температурного поля в рабочей зоне от 0 до 60 мм по высоте, °С
	±(0.03+0.0003*|t|)
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.8
	Дис​крет​ность задания температуры регулирования, °С
	0.01
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.9
	Разрешающая способность, °С
	0.01
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.10
	Время выхода на заданную температуру, мин
при нагреве от 0 до 100 °С
при охлаждении от 100 до 0 °С
	60
60
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.11
	Диаметры отверстий со вставкой КТВ-1. мм.
	4.5, 5.5, 2×6.5, 8.5, 10.5
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.12
	Глубина отверстий в блоке, мм
	160..170

	Согласие с требованием
	
	
	

	2.
	Требования к гарантиям
	
	
	
	
	

	2.1
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.
	Требования к доставке
	
	
	
	
	

	
	Место поставки для 
Филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 
	отгрузочные реквизиты 

Республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул. Тарабукина 60а. (для филиала  АО «ДРСК»  - «ЮЯЭС»
	Указать способ доставки
	
	
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции
	
	
	
	
	

	4.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.
	Требования к поверке


	
	
	
	
	

	5.1
	Требования к поверке
	  Первичная поверка средств измерений с завода-изготовителя
	Согласие с требованием
	
	
	


           3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
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