Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС»»

Лот № 0048-ТПИР ОНМ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

Цель использования закупаемой продукции

Проведение гидроэнергетических испытаний с измерением распространяющегося в водной среде звука. Гидрофон - это специализированный микрофон, прибор для приёма звука и ультразвука под водой. Датчик является пьезоэлектрическим преобразователем с чувствительным элементом, изготовленным из керамических пьезоэлектрических материалов. Гидрофон позволяет измерять уровень звука в водопроводящем тракте турбины. Усилителя заряда позволяет подключать гидрофон к анализатору спектра.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Врезной гидрофон и предварительный усилитель |  | Комплект | 1 |
| 1.1.1 | Гидрофон врезной | BC 311 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 1.1.3 | Свидетельства о поверке гидрофона (первичная) | - | шт. | 1 |
| 1.1.4 | Предварительный усилитель заряда | ZET 440 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 1.1.5 | Поверка предварительного усилителя заряда (первичная) | - | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» | С даты подписания договора | не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора |

- 2.2 Требования к качеству продукции

Наименование продукции: ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Гидрофон врезной BC 311 (или эквивалент) |  | Указание модели/марки |  |
| 1.1.1 | Тип исполнения | врезной | Указание характеристик |  |
| 1.1.2 | Номинальная чувствительность по напряжению | не более 30-40 мкВ/Па | Указание характеристик |  |
| 1.1.3 | Номинальная чувствительность по заряду | не более 02,-025 пКл/Па | Указание характеристик |  |
| 1.1.4 | Уровень чувствительности (относительно 1 В/мкПа) | не более 190-220 дБ | Указание характеристик |  |
| 1.1.5 | Минимальный частотный диапазон | 3…100 000 Гц | Указание характеристик |  |
| 1.1.6 | Максимальное значение амплитуды измеряемого звукового давления | 100 кПа | Указание характеристик |  |
| 1.1.7 | Максимальное значение амплитуды измеряемого звукового давления с аттенюатором | до 10 МПа | Указание характеристик |  |
| 1.1.8 | Предельное статическое давление | до 60 МПа | Указание характеристик |  |
| 1.1.9 | Материал корпуса | нержавеющая сталь | Указание характеристик |  |
| 1.1.10 | Размеры (длина × диаметр корпуса) | не более 171 × ⌀23 мм | Указание характеристик |  |
| 1.1.11 | Присоединительная резьба | М20×1,5 или G 1/2" | Указание характеристик |  |
| 1.1.12 | Длина кабеля | не менее 7-12 м | Указание характеристик |  |
| 1.1.13 | Разъём кабеля | BNC | Указание характеристик |  |
| 1.1.14 | Рабочая среда измерений | вода | Указание характеристик |  |
| 1.1.15 | Минимальный температурный диапазон рабочей среды | 0…+60 °С | Указание характеристик |  |
| 1.1.16 | Минимальный температурный диапазон окружающего воздуха | −60…+80 °С | Указание характеристик |  |
| 1.2 | Предварительный усилитель заряда ZET 440 (или эквивалент) |  | Указание модели/марки |  |
| 1.2.1 | Количество каналов | 1 | Указание характеристик |  |
| 1.2.2 | Тип разъема входа | BNC | Указание характеристик |  |
| 1.2.3 | Коэффициент усиления по заряду | 1 мВ/пКл; 10 мВ/пКл; 100 мВ/пКл | Указание характеристик |  |
| 1.2.4 | Максимальный входной заряд (пик) при КУ=1 | не более 104 пКл | Указание характеристик |  |
| 1.2.5 | Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: | в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) 0,1…100 000 Гц в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) 0,1…50 000 Гц в диапазоне выходных напряжений не более 10 В 0,2…30 000 Гц | Указание характеристик |  |
| 1.2.6 | СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «Charge» для емкости датчика 1 нФ в диапазоне частот 0,1 Гц…20 кГц (при коэффициенте усиления 1 мВ/пКл) | не более 0,04 пКл | Указание характеристик |  |
| 1.2.7 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки коэффициента усиления на частоте 1 кГц при нормальных условиях | ±0,6 % (для КУ = 1) ±0,6 % (для КУ = 10) ±1,2 % (для КУ = 100) | Указание характеристик |  |
| 1.2.8 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки коэффициента усиления в температурном диапазоне от 0 до плюс 40 °С | 0,5 % | Указание характеристик |  |
| 1.2.9 | Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 3 до 20000 Гц | ±0,5 % | Указание характеристик |  |
| 1.2.10 | Частоты среза встроенных ФВЧ со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду и затуханием минус 3 дБ | 0,1 Гц (для КУ = 1) 1 Гц (для КУ = 10) 10 Гц (для КУ = 100) | Указание характеристик |  |
| 1.2.11 | Тип разъема выхода | BNC | Указание характеристик |  |
| 1.2.12 | Максимальное выходное напряжение (пик) | не менее ±10 В | Указание характеристик |  |
| 1.2.13 | Выходное сопротивление (при токе нагрузки не более 10 мА | не более 50 Ом | Указание характеристик |  |
| 1.2.14 | Время установления рабочего режима | не более 20 с | Указание характеристик |  |
| 1.2.15 | Время непрерывной работы | не менее 8 ч | Указание характеристик |  |
| 1.2.16 | Напряжение питания от внешнего источника напряжения постоянного тока | 12±1 В | Указание характеристик |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  |
| 2.1. | Упаковка | Упаковка завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Место поставки и разгрузки продукции | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, если иное не будет письменно согласовано Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |
| 2.3. | Приемка | Осуществляется представителем Заказчика | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  |
| 3.1. | Срок гарантии | Гарантия на Товар действует не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа (УПД). | Указание срока гарантии |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  |
| 4.1 | Минимальная комплектация продукции | В соответствии с п. Таблицы 1 ТТ | Согласие с требованием |  |
| 4.2. | Техническая документация | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: паспорта (должны быть выполнены на русском языке). | Согласие с требованием |  |
| 4.3. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). | Согласие с требованием |  |
| 4.4. | Документация | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- |  |
| 5.1 | Требования качества | 1. Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. | Согласие с требованием |  |
|  |  | 2. Наличие оборудования в Госреестре СИ (Государственный реестр средств измерений) https://www.rostest.ru/GosreestrSI.php | Указание номера оборудования в Государственном реестре средств измерений |  |
|  |  | 3. Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование. На этапе исполнения договора предоставляется: Свидетельство о поверке оборудования: - Гидрофон врезной BC 311 (или эквивалент) -1 шт.; - Предварительный усилитель заряда ZET 440 (или эквивалент) – 1 шт. с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин») | Согласие с требованием |  |
|  |  | 4. Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года выпуска | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.