- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

"ОКПД2 27.90.11  Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала."

Лот №

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.11 Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

- Продукция закупается для исполнения инвестиционной программы 2026 г. Саратовского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Балаково.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование для обслуживания элегазового оборудования | комплект | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания Договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Оборудование для обслуживания элегазового оборудования.

| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Оборудование для обслуживания элегазового оборудования. Комплектация: 1. Измеритель-газоанализатор высокочувствительный течеискатель элегаза — 1 шт.; 2. Прибор для проверки мониторов плотности элегаза — 2 шт.; 3. Комплект ША-20-20 005 (015) - шланг армированный 5 и 15 метров — 2 шт.; 4. НПУ-002- набор переходников унифицированный — 2 шт.; 5. РУ-20-20- распределитель — 2 шт.; 6. Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями — 2 шт.; 7. Тестер сопротивления контактов выключателей — 2 шт.; 8. Предварительный фильтр ПФ-0020 — 1 шт.; 9. Компрессор для элегаза — 1 шт.; 10. Вакуумный компрессор для элегаза — 1 шт.; 11. Течеискатель элегаза— 3 шт.; 12. Анализатор качества элегаза — 1 шт. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Измерители-газоанализаторы высокочувствительный течеискатель элегаза |  |  | Принцип измерения | Недисперсионное инфракрасное излучение |  | -//- |
|  |  |  |  | Обнаруживаемый газ | Элегаз (SF6) |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения | Переключаемый: 0-100 ppm 0-1000 ppm 0-1500 ppm |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | -10 0С...+60 0С |  |  |
|  |  |  |  | Длина зонда | 22 см |  |  |
|  |  |  |  | Тип питания | Встроенный литиевый аккумулятор (2200 мАч, 4,2 В) |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции | Хранение данных измерений, передача данных на ПК через USB |  |  |
| 1.2 | Прибор для проверки мониторов плотности элегаза |  |  | Габариты, мм | 400х300х330 |  |  |
|  |  |  |  | Питание | вход-90–264 В переменного тока (50–60 Гц), выход -24 В постоянного тока |  |  |
|  |  |  |  | Класс точности цифрового датчика | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное давление | 10 бар |  |  |
|  |  |  |  | Единицы измерения | бар, кПа, psi Все показания-абсолютные |  |  |
|  |  |  |  | Соединение | DN8, воздушный клапан |  |  |
| 1.3 | Комплект ША-20-20 005(015) -шланг армированный 5 и 15 метров |  |  | Размер соединения | DN20 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | 50 бар |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь в оплетке |  |  |
|  |  |  |  | Особенность соединений | Самоуплотняющиеся |  |  |
| 1.4 | НПУ-002- набор переходников унифицированный |  |  | Габариты, мм | 400х400х110 |  |  |
|  |  |  |  | Соединения | самоуплотняющиеся DN8 и DN20 |  |  |
| 1.5 | РУ-20-20- распределитель |  |  | Размер входного соединения | DN20 |  |  |
|  |  |  |  | Размер выходных соединений (3 шт) | DN20х3 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | 16 бар |  |  |
|  |  |  |  | Габариты, мм | 620х350х150 |  |  |
| 1.6 | Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями |  |  | Производительность вакуумного насоса | 25 м3/ч |  |  |
|  |  |  |  | Давление на входе (от баллона) | До 200 бар |  |  |
|  |  |  |  | Давление на выходе (для заполнения) | До 10 бар (с плавной регулировкой) |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение | 220-240 В |  |  |
| 1.7 | Тестер сопротивления контактов выключателей |  |  | Измерительный ток | До 200 А |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов запуска | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон преобразования сопротивления в напряжение | 10-4000 мкОм |  |  |
|  |  |  |  | Выходное напряжение аналогового канала | 0-12 В |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | -20 0С...+50 0С |  |  |
| 1.8 | Предварительный фильтр ПФ-020 |  |  | Рабочая среда | Элегаз (SF6) |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | 50 бар |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | DN20 |  |  |
|  |  |  |  | Габариты, мм | 400х125х490 |  |  |
| 1.9 | Компрессор для элегаза |  |  | Производительность | До 4 м3/ч |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное конечное давление | 50 бар |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | -10 0С...+40 0С |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | 3,5 кВт |  |  |
|  |  |  |  | Размер соединения на входе и выходе | DN20 |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы | Сухой, без масла |  |  |
| 1.10 | Вакуумный компрессор для элегаза |  |  | Тип | Безмасляный |  |  |
|  |  |  |  | Управление | Автоматическое |  |  |
|  |  |  |  | Производительность | 3,6 м3/ч |  |  |
|  |  |  |  | Давление на входе | До 10 бар |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | 0,6 кВт |  |  |
| 1.11 | Течеискатель элегаза |  |  | Чувствительность | 3 г/год |  |  |
|  |  |  |  | Уровни чувствительности | 7 режимов |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | 0 0С...+52 0С |  |  |
|  |  |  |  | Индикация | Да |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы | непрерывный |  |  |
|  |  |  |  | Частота контроля сенсора | 4000 проверок с секунду |  |  |
|  |  |  |  | Механический пробозаборный насос | да |  |  |
| 1.12 | Анализатор качества элегаза |  |  | Давление на входе | 0,3 МПа |  |  |
|  |  |  |  | Давление при возврате | 0,8 МПа |  |  |
|  |  |  |  | Тип питания | Перезаряжаемая литиевая батарея |  |  |
|  |  |  |  | Функции | Автоматическая запись процессов, сохранение статистики, анализ записей, автоматический сбор данных |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки |  |  |  | РФ, 413865,Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, д.48 | -//- |  |
| 2.2. | Время поставки |  |  |  | В рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени) | -//- |  |
| 2.3. | Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка |  |  |  | Не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  | -//- |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы относящиеся к изделию и его составным частям, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - технический паспорт; - сертификат соответствия по пожарной безопасности; - протоколы заводских испытаний. |  |  | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.