Технические требования к продукции по лоту 2701-КС ПИР СМР-2027-ДРСК
ОКПД2 26.51.41 Поставка измерительных приборов и испытательного оборудования для энергетики в рамках инвестиционной и ремонтной программ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской Автономной Области" и "Южно-Якутские электрические сети";

ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

1. Наименование оборудования: Прибор для измерений показателей качества электрической энергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОИ-А
- Назначение: Контроль качества электрической энергии. Измерение, вычисление, автоматическая статистическая обработка (анализ) и оценка соответствия нормам показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А), ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 (класс А), ГОСТ Р 51317.4.15-2012, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014
Измерение показателей качества электрической энергии:
• установившееся значение отклонения напряжения;
• отрицательное и положительное отклонение напряжения;
• коэффициенты несимметрии напряжения по обратной последовательности;
• коэффициенты несимметрии напряжения по нулевой последовательности;
• частота и отклонение частоты;
• длительность провала напряжения;
• глубина провала напряжения;
• длительность временного перенапряжения;
• коэффициент перенапряжения;
• длительность прерывания напряжения;
• гармонические составляющие тока, напряжения, мощности, углов фазовых сдвигов (на основе гармонических подгрупп до 50-го порядка);
• интергармонические составляющие тока, напряжения, мощности (на основе центрированных интергармонических подгрупп до 49-го порядка);
• коэффициент искажения синусоидальности кривой тока и напряжения;
• кратковременная и длительная доза фликера

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1.	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОИ-А	шт.	1
2.	Кабель нуль-модемный RS-232	шт.	1
3.	GPS — приёмник	шт.	1
4.	Комплект кабелей напряжения измерительных с разъемами типа «крокодил» (4 провода) / КН-064 (1,5 метра)	шт.	1
5.	CD диск с ПО	шт.	1
6.	Руководство по эксплуатации	шт.	1
7.	Паспорт	шт.	1
8.	Поверка	шт.	1

Технические характеристики:
№ п/п	№ позиции	Требования заказчика
		Наименование продукции
1	2	3	4
	Позиция 1	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии «Ресурс-ПКЭ-1.7-ои-А»
	Технические и функциональные характеристики (для фазных напряжений)
	Среднеквадратическое значение напряжения: / Диапазон измерений; Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0,8Uном до 1,2Uном / ±0,2ẟ
	Установившееся отклонение напряжения ẟUу,%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От -20 до 20 / ±0,2Δ
	Частота f, Гц: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 45 до 55 / ±0,2Δ
	Отклонение частоты Δ f, Гц: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От -1 до 1 / ±0,2Δ
	Коэффициент несиммтерии напряжений по обратной последовательности K2u,%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0 до10 / ±0,2Δ
	Коэффициент несиммтерии напряжений по нулевой последовательности K2u,%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0 до10 / ±0,2Δ
	Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Ku, %: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0 до30 / ±0,10(Δ) при Ku˂1,0 / ±10,0(ẟ) при Ku≥1,0
	Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения Ku(n), % / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0 до15 / ±0,05(Δ) при Ku˂1,0 / ±5,0(ẟ) при Ku≥1,0
	Длительность провала напряжения Δtп,с / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0,01 до 60 / ±0,01(Δ)
	Глубина провала напряжения ẟUп,% / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 10 до 100 / ±1(Δ)
	Длительность временного перенапряжения ΔtперU, с / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0,01 до 60 / ±0,01(Δ)
	Коэффициент временного перенапряжения КперU, отн.ед. / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 1,1 до 1,5 / ±0,01(Δ)
	Кратковременная доза фликера Pst, отн.ед / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0,3 до 20 / ±5(ẟ)
	Длительная доза фликера Plt, отн.ед. / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0,3 до 20 / ±5(ẟ)
	Интервал времени (ход часов), с/сут / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		±2
	Технические и функциональные характеристики (для междуфазных напряжений)
	Среднеквадратическое значение напряжения: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,1Uном до 1,5Uном / ±0,1(γ)
	Отрицательное отклонение напряжения ẟU(-),%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0 до 90 / ±0,1(Δ)
	Положительное отклонение напряжения ẟU(+),%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0 до 50 / ±0,1(Δ)
	Установившееся отклонение напряжения ẟUу,%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От -20 до 20 / ±0,2Δ
	Частота f, Гц: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 42,5 до 57,5 / ±0,01Δ
	Отклонение частоты Δ f, Гц: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От -7,5 до 7,5 / ±0,01Δ
	Коэффициент несиммтерии напряжений по обратной последовательности K2u,%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0 до20 / ±0,15Δ
	Коэффициент несиммтерии напряжений по нулевой последовательности K2u,%: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0 до20 / ±0,15Δ
	Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Ku, %: / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,5 до 30 / ±0,10Uном/U(1)(Δ) при Ku˂Uном/U(1) / ±10,0(ẟ) при Ku≥Uном/U(1)
	Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения Ku(n), % / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		От 0,1 до 20 / ±0,05Uном/U(1)(Δ) при Ku˂Uном/U(1) / ±5,0(ẟ) при Ku≥Uном/U(1)
	Коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения Ku(n), % / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,1 до 15 / ±0,05Uном/U(1)(Δ) при Ku˂Uном/U(1) / ±5,0(ẟ) при Ku≥Uном/U(1)
	Длительность провала и прерывания напряжения Δtп, с / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,01 до60 / ±T(Δ), Т=1/f
	Глубина провала напряжения ẟUп,% / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 10 до 100 / ±0,2(Δ)
	Длительность временного перенапряжения ΔtперU, с / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,01 до60 / ±T(Δ), Т=1/f
	Коэффициент временного перенапряжения КперU, отн.ед. / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 1,1 до 1,5 / ±0,02(Δ)
	Кратковременная доза фликера Pst, отн.ед / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,2 до 10 / ±5(ẟ)
	Длительная доза фликера Plt, отн.ед. / Диапазон измерений; / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %, приведенной γ,%)		От 0,2 до 10 / ±5(ẟ)
	Время, с		±0,02
	Интервал времени (ход часов), с/сут / Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной Δ; относительной ẟ, %)		±1

- Количество: 13 комплектов.

2. Наименование оборудования: Прибор комбинированный Testo 622
- Назначение: прибор предназначен для измерений температуры , относительной влажности воздуха и абсолютного давления , для контроля окружающих условий в лабораториях во время испытаний и проведения поверки / калибровки средств измерений.
- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования

Характеристика	Значение
Измеритель комбинированный Testo 622	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сертификат заводской калибровки	1 шт.
Свидетельство о поверке	1 шт.
Материалы для крепления	1 комплект.
Батареи (АА)	4 шт.

 - Метрологические и технические характеристики:
Наименование характеристики	Значение
Измеряемые величины	Температура / влажность / давление
Единицы измерений	°C/°F / % ОВ, td, wb / гПа, мбар, кПа, д. рт. ст, д. ст. H2O, ф. на кв. д.
Разпешение	Температура: 0,1 °C / Влажность: 0,1 % / Абсолютное давление: 0,1 гПа
Диапазон показаний	Влажность: от 0 до 100 %
Диапазоны измерений	Температура: от -10 до +60 °C / Влажность: от 10 до 95 % (без образования росы) / Абсолютное давление: от 300 до 1200 гПа
Пределы допускаемой погрешности измерений	Температура: ±0,4 °C / Влажность: ±3 % / Абсолютное давление: ±5 гПа
Частота измерений	10 с
Температура эксплуатации	от -10 до +60 °C
Габаритрыне размеры, не более (Д×Ш×В, мм)	190×110×40
Класс защиты	IP 30

- Количество: 3 шт.

3. Наименование оборудования: Цифровой мультиметр UNI-T UT70B с автодиапазоном 00-00000389 используется для измерения температуры, емкости, частоты, напряжения, силы тока.
- Назначение: Цифровой мультиметр UT-70B являются прецизионным измерительным прибором с автоматическим и ручным выбором пределов измерений и максимальным разрешением дисплея 3999, который состоит из основного и вспомогательного цифровых суб-дисплеев, а также 40-сегментной линейной светодиодной шкалы.
Измерение показателей электрической энергии:
- Разрядность шкалы дисплея: 4000 отсчетов;
- Автоматический выбор пределов измерений;
- Возможность ручного выбора пределов измерений;
- Частотный диапазон измерений: 40 Гц … ~ 400 Гц;
- Постоянное напряжение: 0,1 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,8% ±1 единица счета;
- Переменное напряжение: 1 мВ … 750 В, базовая погрешность ±1% ±5 единиц счета;
- Постоянный ток: 0,1 мкА … 10 А, базовая погрешность ±1% ±2 единицы счета;
- Переменный ток: 0,1 мкА … 10 А, базовая погрешность ±1,5% ±5 единиц счета;
- Сопротивление: 0,1 Ом … 40 МОм, базовая погрешность ±1% ±2 единицы счета;
- Емкость: 1 пФ ... 40 000 мкФ, базовая погрешность ±4% ±3 единицы счета;
- Температура: -40°С ... +1000°С, базовая погрешность ±1,2% ±3 единица счета;
- Частота: 1 Гц ... 400 МГц, погрешность ±0,1% ±3 единицы счета;
- Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~40 Ом;
- Аналоговая шкала: 41 сегмент, обновление 30 раз/сек.;
- Оптически изолированный интерфейс RS-232 для передачи данных;
- Режим относительных измерений;
- Тест диодов: напряжение разомкнутой цепи ~ 2,8 В.

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1.	Цифровой мультиметр UNI-T UT70B	шт.	1
2.	Кабель интерфейса RS232С	шт.	1
3.	Пара измерительных щупов –	шт.	1
4.	Пара измерительных зажимов	шт.	1
5.	Термопара	шт.	1
6.	Инструкция по эксплуатации	шт.	1
7.	Батарея 9 В (типа NEDA 1604, 6F22 или 006Р)	шт.	1
8.	CD-ROM с программным обеспечением –	шт.	1
9.	Кожух для прибора	шт.	1
10.	Наклонная подставка	шт.	1

Общие технические характеристики:
Максимальное входное напряжение между терминалами и землей: 1000 В эфф. Тока;
• Используемый предохранитель для защиты терминала µAmA: керамический, 1 А, 600 В, ∅6 х 25 мм;
• Используемый предохранитель для защиты терминала 10А: керамический, 10 А, 600 В, ∅6 х 25 мм;
• Максимальное значение на дисплее: 3999, обновление каждые 5 секунд;
• Диапазон рабочих температур: 0°С…+40°С;
• Диапазон температуры хранения: -10°С…+50°С;
• Относительная влажность: ≤75% при температуре 0°С…+30°С; ≤50% при температуре +31°С…+40°С;
• Проведение измерений на высоте не более 2000 м, хранение на высоте не более 10000 м;
• Питание: одна батарея 9 В (типа NEDA1604, 6F22 или 006P);
• Индикация разряда батареи: индикатор;
• Габаритные размеры: 195 х 90 х 39 мм;
• Вес: около 550 г (включая батарею);
• Тест цепи на обрыв: 2.5 кГц;
• Сертификация по ЕС.

№ п/п	№ позиции	Требования заказчика
		Наименование продукции
1	2	3			4
	Позиция 1	Цифровой мультиметр UNI-T UT70B
	Постоянное напряжение
2.1	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
2.2	400 мВ		100 мкВ	±(0.8%+3)		1000 В пост. тока / 750 В перем. тока
2.3	4 В		1 мВ	±(0.8%+1)
2.4	40 В		10 мВ
2.5	400 В		100 мВ
2.6	1000 В		1 В	±(1%+3)
3	Переменное напряжение
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
3.1	4В		1В	±(1%+5)		1000 В пост. тока / 750 В перем. тока
3.2	40 В		10 мВ
3.3	400 В		100 мВ
3.4	750 В		1В	±(1.2%+5)
3.5	Примечания: / • Входной импеданс: ≥10 МОм. / •Значение напряжения является усредненным эффективным значением синусоидальной волны. / • Полоса пропускания 40 Гц – 400 Гц.
4	Сопротивление
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
4.1	400 Ом		0,1 Ом	±(1,2%+2)		600 В амплит.
4.2	4 кОм		1 Ом	±(1%+2)
4.3	40 кОм		10 Ом
4.4	400 кОм		100 Ом	±(1.2%+5)
4.5	4 МОм		1 кОм	±(1,2%+2)
4.6	40 МОм		10 кОм	±(1,2%+2)
4.7	Тест цепи на обрыв		0,1 Ом	≤40 Ом
	Примечания: / • Напряжение открытой цепи в диапазоне 400 Ом – 40 МОм около 3 В. / • Тест цепи на обрыв: при сопротивлении цепи менее 40 Ом раздается звуковой сигнал зуммера.
5	Тестирование диода
	Диапазон		Разрешение	Защита от перегрузки
5.1	►		1 мВ	600 В амплит.
	Примечания: / • Напряжение открытой цепи около 3 В; / •Дисплей отображает приблизительное значение прямого падения напряжения полупроводника.
6	Емкость
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
6.1	4 нФ		1 пФ	Измерения в режиме REL ±(4%+10)		600 В амплит.
6.2	40 нФ		10 пФ	±(4%+3)
6.3	400 нФ		100 пФ
6.4	4 мкФ		1 нФ
6.5	40 мкФ		10 нФ
6.6	400 мкФ		100 нФ
6.7	4 мФ		1 мкФ	±(5%+10)
6.8	40 мФ		10 мкФ
	Результаты измерений в диапазоне 40 мФ являются ориентировочными.
7	Частота
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
7.1	4 кГц		1 Гц	±(0.1%+3)		600 В амплит.
7.2	40 кГц		10 Гц
7.3	400 кГц		100 Гц
7.4	4 МГц		1 кГц
7.5	40 МГц		10 кГц
7.6	400 МГц		100 кГц
	Примечания: • Входная чувствительность сигнала частотой: менее 40 МГц: ≤200 мВ эфф. тока менее 100 МГц: ≤1 В эфф. тока более 100 МГц: приблизительное значение измерений
8	Измерение оборотов в минуту
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
8.1	40000 об./мин		10 об./мин.	±(0.1%+3)		600 В амплит.
	Для использования прибора в качестве частотомера необходим дополнительный датчик.
9	Температура
	Диапазон		Разрешение	Точность
9.1	-40°С…+1000°С		1°С	-40°С…0°С		±(3%+4)
9.2				0°С…+400°С		±(1%+3)
9.3				+400°С…+1000°С		±(2%+10)
9.4	-40°F…+1832°F		1°F	-40°F …+32°F		±(3%+4)
9.5				+32°F …+752°F		±(1%+4)
9.6				+752°F …+1832°F		±(2.5%)
	Защита от перегрузки: 600 В амплит.
10	Постоянный ток
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
10.1	400 мкА		100 нА	±(1%+2)		Керам. предохранитель 1 А/600 В, ∅6х25мм
10.2	4000 мкА		1 мкА
10.3	40 мА		10 мкА	±(1.2%+3)
10.4	400 мА		100 мкА
10.5	10 А		10 мА	±(1.5%+5)		Керам. предохранитель 10 А/600 В, ∅6х25мм
	В диапазоне 10 А рабочий период измерений не должен превышать 10 секунд. Интервал между измерениями должен составлять не менее 15 минут.
11	Переменный ток
	Диапазон		Разрешение	Точность		Защита от перегрузки
11.1	400 мкА		100 нА	± (1.5%+5)		Керам. предохранитель 1 А/600 В, ∅6х25мм
11.2	4000 мкА		1 мкА
11.3	40 мА		10 мкА	±(2%+5)
11.4	400 мА		100 мкА
11.5	10 А		10 мА	±(2.5%+5)		Керам. предохранитель 10 А/600 В, ∅6х25мм
	Примечания: • Значение переменного тока является усредненным эффективным значением синусоидальной волны. • В диапазоне 10 А рабочий период измерений не должен превышать 10 секунд. Интервал между измерениями должен составлять не менее 15 минут. • Полоса пропускания 40 Гц – 400 Гц.

- Количество: 5 комплектов.

4. Наименование оборудования: Прибор токоизмерительные клещи DT-351.
- Назначение: прибор предназначен для измерения постоянного и переменного тока до 400 А, дополнительно оснащенный функциями мультиметра и термометра.
Токовые клещи DT-351 должн иметь большой дисплей с подсветкой для работы в слабо освещенных местах. Прибор должен имееть функции удержания показаний на экране, и определения минимальных и максимальных значений, а также функцию относительных измерений (REL). Токоизмерительные клещи DT-351 должны дополнительно оснащены функциями измерения постоянного и переменного напряжения, прозвонки цепей со звуковым сигналом, диодного теста и определения сопротивления до 40 MОм, а также температуры (до 760°С). Имеется бесконтактный детектор напряжения.

Технические характеристики:
• Разрядность шкалы: 4000 отсчетов;
• Постоянное напряжение: 600В: ±(0.5%+1емр);
• Переменное напряжение: 600В: ±(1.5%+2емр);
• Постоянный ток: 400A: ±(2.0%+5емр);
• Переменный ток: 400A: ±(2.5%+4емр);
• Сопротивление: 40MΩ: ±(3.0%+5емр);
• Температура: 760ºC: ±(3.0%+3емр);
• Емкость: 100мкФ: ±(2.5%+5емр);
• Частота: 10кГц: ±(1.2%+2емр);
• Прозвонка цепей;
• Диодный тест;
• Размеры: 198 x 66 x 36 мм;
• Вес: 230 г.

- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования

Характеристика	Значение
Токоизмерительные клещи DT-351.	1 шт.
Щупы	1 комплект.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сертификат заводской калибровки	1 шт.
Свидетельство о поверке	1 шт.
Кейс	1 шт.
Термопара K-типа,	1 шт.
Элементы питания 1.5 В типа AAA.	2 шт.

 - Метрологические и технические характеристики:
Наименование характеристики	Значение
Размер охвата	30 мм
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно
Контроль на обрыв	Пороговое значение <40 Ом, тестовый ток < 0,5 мА
Индикатор низкого заряда батареи	« » отображается на экране
Индикатор перегрузки	«OL» отображается на экране
Быстродействие	2 измерения в сек
Входное сопротивление	10 мОм (постоянный и переменный ток)
Экран	ЖК, 4000 отсчетов
Частота переменного тока	50-400Гц
Частота напряжения переменного тока	50-400Гц
Рабочий диапазон температур	От 41 до 104°F (от 5 до 40°С)
Диапазон температур при хранении	От – 4 до 140°F (от -20 до 60°С)
Относительная влажность во время работы	До 80% при 87°F (31°С); снижается линейно до 50% при 104°F (40°С)
Относительная влажность при хранении	Не более 80%
Высота над уровнем моря	Не более 7000 футов (2000 м)
Электрическая безопасность	600В, категория III
Элемент питания	Батарея 2шт 1,5в ААА
Автоматическое выключение	Примерно через 15 минут
Габаритные размеры / вес	198×66×36мм / 230 г

- Количество: 5 шт.

5. Наименование оборудования: Прибор для поиска скрытой проводки без напряжения СЕМ LA-1013 481202.
- Назначение: прибор позволяет находить места обрыва сетевых коммуникаций, скрытой проводки. Питающим элементом служат батарейки 9 В (одна в тоновый генератор, одна в пробник). Минимальный набор кнопок делает управление комплектом простым и доступным. На выходе прибора - прямоугольный сигнал 6 В, 1 кГц.
Технические характеристики СЕМ LA-1013 481202
Элементы питания крона (6LR61; 6F22; 6KR61);
Количество и напряжение элементов питания 2х9В;
Обнаруживаемые материалы проводка;
Max глубина обнаружения проводки 200 мм;
Max глубина обнаружения черных металлов 200 мм;
Вес нетто 0,27 кг.
Определение местонахождения кабеля под поверхность;
Локализация точки обрыва кабеля поврежденного кабеля;
Проверка электрического контакта между двумя точками;
Размеры пробника - 228х57х25.4 мм;
Размер генератора - 58.5х58.5х34.3 мм.

- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования

Характеристика	Значение
Прибор для поиска скрытой проводки без напряжения СЕМ LA-1013 481202.	1 шт.
Измерительный генератор	1 шт.
Пробник усилитель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Элементы питания	комплект

- Количество: 1 шт.

6. Наименование оборудования: измеритель параметров изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2
- Назначение: измерение параметров:
- емкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтной изоляции конденсаторов, вводов, трансформаторов, а также жидких диэлектриков с использованием внешней меры емкости, как в лабораторных, так и в «полевых» условиях;
- действующих значений первой гармоники тока и напряжения промышленной частоты;
- угла фазового сдвига между сигналами, подаваемыми на входы прибора;
- частоты сети.
Измерения могут проводится по «прямой» и по «инверсной» (перевернутой) схеме.
Выделяет вектор тока влияния, что позволяет обходиться без фазорегулятора источника испытательного напряжения или устройств компенсации тока влияния.
- Технические и функциональные характеристики: должны соответствовать указанным в паспорте параметрам
Технические и функциональные характеристики	Значения
Диапазон измерений напряжения переменного тока промышленной частоты, В	От 1 до 500
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений напряжения переменного тока промышленной частоты, %	±0,5
Диапазоны измерений силы переменного тока промышленной частоты, А	От 2·10-5 до 5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы переменного тока промышленной частоты, %	±0,5
Диапазон измерений угла сдвига фаз, °	От 0 до 360
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла сдвига фаз, °	±0,1
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц	От 48 до 52
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц	±0,02
Диапазон измерений электрической емкостей, пФ	От 2 до 9900000
Диапазон допускаемых значений силы переменного тока промышленной частоты в цепи эталонного конденсатора и объекта измерений, А	От 2·10-5 до 5
Пределы допускаемой основной относительной погрешн о- сти измерения электрической емкости, %	±(0,5 · (1+ tgδx))
Диапазон измерений тангенса угла потерь tgδx	От 2 · 10-4 до 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тангенса угла потерь	±(2 · 10-4 + 0,0075 · tgδx)
Диапазон отображения электрической емкости, мкФ	От 9,9 до 16000
Диапазон отображения полного электрического сопротивления, кОм	От 2 · 10-4 до 5
Диапазон отображения активного сопротивления объекта измерений индуктивного характера по последовательной схеме замещения, кОм	От 2 · 10-4 до 5
Диапазон отображения активного сопротивления объекта измерений емкостного характера по параллельной схеме замещения, кОм	От 2 · 10-4 до 300
Диапазон отображения индуктивности, Гн	От 1 · 10-6 до 16
Диапазон отображения коэффициентов масштабного преобразования трансформаторов напряжения	От 1 до 500
Диапазон отображения активной мощности, кВт	От 0,0001 до 2,5
Диапазон отображения реактивной мощности, квар	От 0,0001 до 2,5
Диапазон отображения полной мощности, кВ∙А	От 0,0001 до 2,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности изменений напряжения и силы переменного тока промышленной частоты от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый градус, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	±0,01
Пределы допускаемой дополнительной погрешности изменений угла сдвига фаз от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый градус, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	±0,002
Пределы допускаемой дополнительной погрешности изменений частоты переменного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый градус, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	±0,0004
Время измерения с усреднением	5 с или 1 мин
Гарантированная дальность управления ИБ от пульта ДУ с использованием Bluetooth	не менее 10 м
Время непрерывной работы ИБ (питание от АКБ)	36 часов
Время непрерывной работы пульта ДУ при питании от АКБ	не менее 8 часов (в нормальных условиях применения)
Активные сопротивления входов «Uo», «Ux»	не более 1 МОм ± 10 %
Активные сопротивления входов "5 А"	0,1 Ом ± 10% (без учета сопротивлений соединительных кабелей)
Параметры сопротивлений входов «Io», «Ix»	в диапазоне входных токов от 20 мкА до 400 мкА активное сопротивление – (6 ± 3) Ом; в диапазоне входных токов от 400 мкА до 100 мА активное сопротивление – (9 ± 3) Ом
Электрическая емкость любого входа	Не превышает 100 пФ (без учета емкости соединительных кабелей)
Индуктивность любого входа	300 мкГн ± 10 % (без учета емкости соединительных кабелей)
Измеритель выдерживает перегрузку	В течение 1 минуты по напряжению в пределах двукратного конечного значения диапазона измерения; в течение 1 минуты переменным током в пределах двукратного конечного значения диапазона измерения
Время установления рабочего режима	Не более 20 с с момента включения (с «привязанным» ИБ к пульту ДУ)
Параметры электрического питания	режим работы ИБ : напряжения постоянного тока 6±1 В режим работы ПДУ : напряжения постоянного тока 5±0,5 В режим зарядки ИБ : напряжения переменного тока 220±22 В, частота переменного тока от 45 до 65 Гц
Потребляемая мощность, не более	измерительного блока - 3 В·А пульта дистанционного управления - 2,5 В·А

- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования
Комплект поставки	Количество
Измерительный блок со встроенным аккумулятором ПАРМА ТЕНЗОР-2	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Кабель соединительный	5 шт.
Вставка плавкая	12 шт.
Карта памяти стандарта SD	1 шт.
Пульт дистанционного управления (с аккумуляторными батареями)	1 шт.
Сетевой блок питания с кабелем miniUSB	1 шт.
Сумка для аксессуаров	1 шт.
Эталонный конденсатор ПАРМА КГИ-20-50	1 шт.
Повышающий испытательный трансформатор типа ОЛ-1/10УЗ	1 шт.
Однофазный автотрансформатор ПрофКиП ЛАТР-20М	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Формуляр	1 шт.
Методика поверки	1 шт.
Свидетельство о первичной поверке	1 шт.
Копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерения на территории Российской Федерации	1 шт.

- Количество: 5 шт.

7. Наименование оборудования: Миллиомметр ПТФ-1
- Назначение: предназначен для измерения активных сопротивлений электрических цепей, преимущественно обмоток силовых трансформаторов с рабочим напряжением до 500 кВ, а также электрических машин, генераторов и др. обладающих значительной индуктивностью. Измерение осуществляется на постоянном токе по четырехпроводной схеме.
- Технические и функциональные характеристики: должны соответствовать указанным в паспорте параметрам
Технические и функциональные характеристики	Значения
Полный диапазон измерения	1 мкОм – 2000 Ом
Разрешающая способность	1 мкОм
Весь диапазон разбит на шесть пределов измерений	1, 10-1 ,10-2 ,10-3 ,10-4 ,10-5 ,10-6
Количество разрядов цифрового отсчетного устройства (цифрового табло)	4
Время непрерывной работы, час в диапазоне 0,00001-0,002 Ом,час	8 1
Предел допускаемой основной погрешности	0,5% от величины измеряемого сопротивления +1 ед.мл.разряда

- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования
Комплект поставки	Количество
Миллиоомметр ПТФ-1	1 шт.
Кабель с зажимами	2 шт.
Сумка для переноски комплекта кабелей	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Методика поверки	1 шт.

- Количество: 4 шт.

8. Наименование оборудования: Измеритель параметров электроизоляции ТМ-2501
- Назначение: предназначен для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок.
- Технические и функциональные характеристики: должны соответствовать указанным в паспорте параметрам
Технические и функциональные характеристики	Значения
Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS)	от 0,0 до 750 В
Диапазон частоты:	от 45 до 65 Гц
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2	от 0,0 до 999,9 ГОм
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4	от 0,10 до 999 Ом
Класс изоляции	двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557
Категория безопасности	IV 600В (III 1000В) по PN-EN 61010-1
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529	IP65
Класс изоляции	двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557

- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования
Комплект поставки	Количество
TM-2501 Измеритель параметров электроизоляции	1 шт.
Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ	1 шт.
Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ	1 шт.
Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ	1 шт.
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7	1 шт.
Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ	1 шт.
Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ	1 шт.
Кабель последовательного интерфейса USB	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой	1 шт.
Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный	1 шт.
Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный	1 шт.
Футляр M8	1 шт.

- Количество: 2 шт.

9. Наименование оборудования: измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120
- Назначение: предназначен для измерения параметров ЗУ как классическими методами (3-х или 4-х полюсная схема), так и бесконтактным (метод двух клещей), что особенно актуально в городских условиях, где отсутствует возможность для использования вспомогательных электродов.
- Технические и функциональные характеристики: должны соответствовать указанным в паспорте параметрам
Технические и функциональные характеристики	Значения
Класс изоляции	двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557
Категория безопасности	IV 300 В согласно EN 61010-1
Степень защиты корпуса PN-EN 60529	IP54
Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей)	3A RMS
Частота измерительного тока	125 Гц для сети 50 Гц, 150 Гц для сети 60 Гц
Измерительное напряжение и ток для 2p	U<24 В RMS, I≥200 мA для R≤60 Ом
Измерительное напряжение для 3p, 4p	25 или 50 В
Измерительный ток 3p, 4p	>200 мA
Максимальное сопротивление измерительных зондов	20 кОм
Индикация тока помех (клещи)	≤0,5 мA
Длительность измерения сопротивления для метода 2p	<6 секунд
Длительность измерения для остальных методов	<8 секунд

- Комплект поставки: должен соответствовать указанному в паспорте составу конкретного типа оборудования
Наименование и условное обозначение	Количество
Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120	1 шт.
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-08 4,8V	1 шт.
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01	1 шт.
Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан»	1 шт.
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7	1 шт.
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см	1 шт.
Зонд острый с разъемом «банан» красный	1 шт.
Кабель последовательного интерфейса USB	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Комплект ремней «Свободные руки»	1 шт.
Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный	1 шт.
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный	1 шт.
Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой	1 шт.
Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный	1 шт.
Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый	1 шт.
Футляр L2	1 шт.

- Количество: 4 шт.

10. Наименование оборудования: Комплект измерительный К-540
- Назначение: предназначен для измерений силы тока, напряжения и мощности в однофазных и трёхфазных, трёхпроводных и четырёхпроводных цепях переменного тока, при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.
- Технические и функциональные характеристики: должны соответствовать указанным в паспорте параметрам
Технические и функциональные характеристики	Значения
Диапазон измерения напряжения переменного тока, В	от 3,00 до 600
Нормирование погрешности в рабочей области частот, Гц	от 45 до 450
Диапазон измерения силы переменного тока с относительной погрешностью: - (10,0…1,0%) встроенные датчики, А - (1,0…0,5%) встроенные датчики, А - (дополнительная погрешность ТК) внешние токовые клещи, А - (дополнительная погрешность УТТ) внешний ТТ УТТ-5М, А - (дополнительная погрешность ТТ) внешний ТТ с вторичным током 5 А, А	— от 0,05 до 1,00 от 1,00 до100 100 и 1000 / от 10 до 600 / до 5000
Диапазон измерения коэффициента мощности (cos φ)	от 0,01 до 1,00
Пределы измерения активной мощности (на 1 фазу): - встроенными датчиками, кВт - токовые клещи, кВт - ТТ УТТ-5М, кВт - ТТ с вторичным током 5 А, кВт	— / 60 600 360 3000
Измерение полной мощности, ВА	да
Дискретность измерения напряжения, В	0,01
Дискретность измерения силы тока, мА	10
Пределы относительной погрешности измерения напряжения, %	± 0,5/0,05
Пределы относительной погрешности измерения силы тока, %	± 0,5/0,1 и ± 0,5/0,05
Пределы относительной погрешности измерения мощности, %	± 1,0/0,1

- Комплект поставки:
Наименование и условное обозначение	Количество
Комплект измерительный К540	1 шт.
Аккумуляторы типоразмера AA (установлены в прибор)	8 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Паспорт	1 шт.

- Количество: 8 шт.

7. Наименование оборудования: Малогабаритный микроомметр МИКО-10
- Назначение: предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току контактов высоковольтных и автоматических выключателей, размыкателей, соединителей, разъединителей, контакторов и реле. Болтовых, сварных и паяных соединений токопроводов и шин.
- Технические и функциональные характеристики: должны соответствовать указанным в паспорте параметрам
Технические и функциональные характеристики	Значения
Диапазон измерений сопротивления, мкОм	1 ÷ 100000
Сила измерительного тока, А	1 и 10
Пределы допускаемой относительной основной погрешности, %	± 0,2%
Количество измерений от полного заряда до полного разряда аккумуляторной батареи (при силе измерительного тока 10 А и измеряемом сопротивлении 10 мОм), шт., не менее	1000
Время установления рабочего режима не более, с	2
Время одного измерения, с	2 сек. – без ТТ от 2 до 30 сек. – с ТТ
Связь с ПК по интерфейсу	USB

- Комплект поставки:
Наименование и условное обозначение	Количество
Измерительный блок МИКО-10	1 шт.
Измерительный кабель 042.04.00.000	2 шт.
Сетевой адаптер для заряда встроенного аккумулятора	1 шт.
Шунт 75 ШСМ МЗ 75А-0,5	1 шт.
Кабель USB 2.0 A-B	1 шт.
Фиксирующие ремни	1 шт.

- Количество: 8 шт.

Место поставки: 690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 21