Приложение 1 к техническим требованиям на закупку Амурские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:  филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС»

Объект (место): служба ИЗПИ СП ЦЭС

2. Мегаомметр стрелочный ПрофКиП ЭСО202/2Г

| № | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Требование заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение (параметры эквивалентности) |  |
| 1 | Измерительное напряжение на зажимах | 2500 ±100 В |  |
| 2 | Диапазон измерения сопротивления | 0 МОм … 10000 МОм |  |
| 3 | Предел допускаемой основной относительной погрешности от 0,05 МОм и до верхнего предела | ±15% |  |
| 4 | Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоте (помехи) силой до 500 мкА | ±15% |  |
| 5 | Остаточное отклонение указателя от нулевой отметки | Не более ±0.5% |  |
| 6 | Время установления показаний | не превышает 15 сек |  |
| 7 | Величина перемещения указателя корректором нуля механическим | Не более ±2% от длины шкалы |  |
| 8 | Электрическая прочность изоляции | 5 кВ |  |
| 9 | Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными от корпуса электрическими цепями при нормальных условиях эксплуатации | 40 МОм |  |
| 10 | Режим работы | Прерывистый (измерение – 1 мин, пауза – 2 мин) |  |
| 11 | Соответствие ГОСТ | Соответствие группе 3 по ГОСТ 22261 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия", но с расширенным диапазоном рабочих температур; соответствие требованиям ГОСТ 26104 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний" к изделиям класс защиты II, ГОСТ Р 51350 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", категория монтажа (категория перенапряжения) II. |  |
| 12 | Рабочие условия эксплуатации по температуре | От -30°С до 50°С |  |
| 13 | Рабочие условия эксплуатации по относительной влажности | От 20% до 90% |  |
| 14 | Рабочие условия эксплуатации по атмосферному давлению | От 84 кПа до 106.7 кПа (630 … 800 мм ртутного столба) |  |
| 15 | Средняя наработка на отказ | Не менее 12500 часов |  |
| 16 | Средний срок службы | Не менее 10 лет |  |
| 17 | Питание | От встроенного электромеханического генератора (скорость вращения рукоятки от 120 до 144 об/мин) |  |
| 18 | Габаритные размеры | 150 х 130 х 200 мм |  |
| 19 | Вес | 2,2 кг |  |
| 20 | Количество приобретаемых приборов | 1 |  |

Комплектация

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр ПрофКиП ЭСО202/2Г | 1 |
| 2 | Измерительный кабель | 2 |
| 3 | Проводник | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Паспорт | 1 |
| 6 | Методика поверки (калибровки) | 1 |
| 7 | Свидетельство о поверке (калибровке) | 1 |