Приложение 1 к техническим требованиям на закупку Амурские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:  филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС»

Объект (место): служба ИЗПИ СП ЦЭС

1. Прибор кабельный ИРК-ПРО ГАММА

| № | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Требование заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение (параметры эквивалентности) |  |
| 1 | Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний | 131, 262, 523, 1046, 2093, 4186, 8371, 16742, 33485, 66970 м |  |
| 2 | Максимальное разрешение | 0,2 м |  |
| 3 | Перекрываемое затухание | Не менее 80 дБ |  |
| 4 | Регулируемая амплитуда зондирующего импульса | 6...18 В с шагом 1 В |  |
| 5 | Длительность зондирующего импульса | 16...30000 нс |  |
| 6 | Количество усреднений | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 |  |
| 7 | Диапазон установки коэффициента укорочения | 1...7 с шагом 0,001 |  |
| 8 | Диапазон измерения сопротивления изоляции | 1 кОм – 50000 МОм |  |
| 9 | Диапазон измерения электрической емкости | 0,1 – 2000 нФ |  |
| 10 | Диапазон измерения сопротивления шлейфа | 0 – 10 кОм |  |
| 11 | Испытательное напряжение | 180 В |  |
| 12 | Диапазон Rп в месте повреждения изоляции | 0 - 20 МОм |  |
| 13 | Диапазон измерения напряжения | 0 – 300 В |  |
| 14 | Питание прибора от встроенного аккумулятора | Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч |  |
| 15 | Потребляемая мощность | Не более 7 Вт |  |
| 16 | Габариты | 270 х 240 х 120 |  |
| 17 | Вес | 2,5 кг |  |
| 18 | Количество приобретаемых приборов | 1 |  |

Комплектация

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабельный прибор ИРК-ПРО Гамма | 1 |
| 2. | Набор проводов | 1 |
| 3. | Сетевой адаптер | 1 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5. | Паспорт | 1 |
| 6. | Методика поверки (калибровки) | 1 |
| 7. | Свидетельство о поверке (калибровке) | 1 |