Технические требования

на оказание услуг ОКПД2 71.20.11.190 «Контроль качества дистиллированной воды»

- Наименование услуги

Контроль качества дистиллированной воды (далее по тексту — деминерализованноя вода) на соответствие требованиям ГОСТ Р 52501-2005, ГОСТ Р 58144-2018 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

- Заказчик:

Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Филиал)

Адрес Филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329

Подразделение-куратор: Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и ГТС филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Участок)

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Цели

Подтверждение соответствия качества деминерализованной воды, производимой и используемой в процессе производственной деятельности Участка  требованиям ГОСТ Р 52501-2005, ГОСТ Р 58144-2018.

  - Задачи

Осуществление контроля качества деминерализованной воды, производимой на Участке, методами физико-химического анализа в объеме требований нормативных документов, указанных в п. 3.4 технических требований.

  - Существующее положение

Деминерализованная вода, используемая  в производственной деятельности Участка, производится системой очистки воды «Elix-3».

Контроль качества деминерализованной воды осуществляется ежегодно на основании требований: аттестованных методик измерений, п. 5.2а ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ Р 52501-2005.

  - Основание на закупку

- ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия;

- ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия;

- ГКПЗ на 2026 год.

- Требования к закупаемым услугам

4.1 Состав и объем выполняемых работ указан в таблице 1.

Анализу подлежит проба деминерализованной воды (степень чистоты 2 по ГОСТ Р 52501-2005) .

Таблица 1

| Определяемая характеристика (показатель) | Количество проб | Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | 1 | ГОСТ Р 58144 | Не более 10 рабочих дней с момента передачи проб Исполнителю |
| Запах |  | ГОСТ Р 58144 |  |
| Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 23268.1; ГОСТ Р 57164 |  |
| Массовая концентрация нитрат ионов |  | ГОСТ 33045 |  |
| Массовая концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31867 ГОСТ 23268.4 |  |
| Массовая концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 31867 |  |
| Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165 ГОСТ 31870 ГОСТ Р 56219 ГОСТ Р 57162 ГОСТ Р 57165 |  |
| Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 31870 ГОСТ Р 57162 ГОСТ Р 57165 |  |
| Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 ГОСТ Р 56219 ГОСТ Р 57165 |  |
| Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 31870 ГОСТ Р 56219 ГОСТ Р 57162 ГОСТ Р 57165 |  |
| Массовая концентрация свинца |  |  |  |
| Массовая концентрация цинка |  |  |  |
| Содержание веществ, восстанавливающих КМnО4 |  | ГОСТ Р 58144 |  |
| Водородный показатель рН |  |  |  |
| Удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С |  | ГОСТ Р 58144 |  |
| Массовая доля остатка после выпаривания | 1 | ГОСТ Р 52501-2005 |  |
| Содержание веществ, восстанавливающих КМnО4 |  |  |  |
| Удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С |  |  |  |
| Оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см |  |  |  |
| Массовая концентрация оксида кремния (IV) |  |  |  |

  - Результат оказания услуг

По результатам оказания услуг Заказчику передается оригинал протокола испытаний, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний на каждую единицу пробы.

  - Прочие требования и условия

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к документации | Отчетные материалы предоставляются заказчику в бумажном виде и на электронном носителе; Принимаются следующие форматы представления документов в электронном виде: - сканированные изображения в формате Adobe Acrobat Document |
|  | Требования к исполнителю | - Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности предусмотрен уставом; - Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации, область аккредитации соответствующей характеру выполняемой услуги на соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции; - Оказать услугу в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с методиками выполнения измерений, указанными в таблице 1. |
|  | Требования к выполнению работ | - Доставка проб на испытание осуществляется Исполнителем, одной партией, самостоятельно и своими средствами; - Отбор проб производится Заказчиком; |

- Сроки оказания услуг

С момента заключения договора до 30.11.2026