Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40 «Поверка автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

Лот № 22-ЭКСП-БПД-2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ФЗ | Федеральный закон |

#### Наименование закупаемой продукции

- Оказание услуг по поверке автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений Камской ГЭС.

#### Цель оказания услуг

- соблюдение требований Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений";

- обслуживание, регулировка, настройка и организация поверки и калибровки средств измерения в региональном центре стандартизации и метрологии с целью обеспечения единства и требуемой точности измерений на энергообъекте.

#### Существующее положение

Автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры —  комплекс программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений  Камской ГЭС предназначен для измерений аналоговых сигналов, поступающих от первичных измерительных преобразователей в виде электрического сопротивления постоянному электрическому току и частоты переменного тока.

Принцип действия комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС основан на аналого-цифровом преобразовании аналоговых электрических сигналов, поступающих от первичных измерительных преобразователей, в цифровой импульсный сигнал для последующей обработки, отображения и хранения измеренной информации.

Описание типа средств измерений регистрационный номер №88945-23.

  - https://ntd.metrologu.ru/grsi/8xxxx/88945-23.pdf

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Камская гидроэлектростанция (филиал ПАО ”РусГидро”-”Камская ГЭС”) | Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Информационно- измерительная система контроля состояния ГТС (КПТС АСО КИА грунтовых сооружений КамГЭС Инв. № 11801040000017960000 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | - Определение диапазона и погрешности измерений электрического сопротивления для измерительных каналов температуры комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС с предоставлением свидетельств о поверке или заключений о непригодности |  | шт. |  | 155 |
|  | - Определение диапазона и погрешности измерений электрического сопротивления для измерительных каналов давления комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС с предоставлением свидетельств о поверке или заключений о непригодности |  | шт. |  | 155 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС (310 измерительных каналов). | С даты, следующей за датой заключения договора | 30.11.2026г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при оказании услуг | - 1.Обязательно иметь государственную аккредитацию на право поверки и калибровки средств измерений. - 2. Поверка комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС выполняется в соответствии с утвержденной методикой: - - МП АПМ 81-22 «ГСИ Комплекс программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС. Методика поверки» https://www.ktopoverit.ru/prof/metodiki/88945-23.pdf | Согласие с требованием | - Предоставить в составе предложения на закупку копию аккредитации на право поверки и калибровки средств измерений. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Место оказания услуг | Поверка проводится на территории Покупателя. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | 1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки каждого измерительного канала. 2. При положительных результатах поверки, Исполнитель выдает свидетельство о поверке установленной формы. При отрицательных результатах, выдаётся извещение о непригодности в установленной форме с указанием основных причин. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Сроки передачи результатов услуг | Исполнитель передает результаты выполненных услуг на бумажном носителе в 1 экз. не позднее окончания срока действия договора. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику: 1. протокол результатов поверки каждого измерительного канала в 1 экз. 2. свидетельство о поверке или извещение о непригодности в 1экз. | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки участник предоставляет коммерческое предложение