ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

«ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке гидрометрических вертушек

ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС»»

Лот № 0067-ЭКСП ПРОД-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. Цель оказания услуг | 3 |
| 1.4. Существующее положение | 3 |
| 1.5. Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. Требования к продукции | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг | 3 |
| 2.1.1. Требования к видам и объемам услуг | 3 |
| Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг | 3 |
| 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг | 4 |
| 2.2. Требования к качеству оказываемых услуг | 5 |
| Таблица 3. Требования к качеству оказываемых услуг | 5 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 6 |

1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГА | - гидроагрегат |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| КПД | - коэффициент полезного действия |
| ст | - станционный |

  - Наименование закупаемой услуги:

ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке гидрометрических вертушек ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

  - Цель оказания услуг:

Поверка гидрометрических вертушек и получение индивидуальных характеристик винтов для проведения измерений скоростей при испытаниях ГА.

Цели:

– получение индивидуальных градуировочных характеристик для каждого лопастного винта в диапазоне скоростей от 0,04 до 5,00 м/с и от 0,06 до 5,00 м/с;

– получение свидетельств о поверке для каждой гидрометрической вертушки.

– проведение периодической поверки гидрометрических вертушек.

  - Существующее положение

Энергетические характеристики гидротурбин являются важным показателем их технического уровня и критерием для оценки технического состояния в период эксплуатации.

На ГА ГЭС необходимо выполнить проверку соответствия фактических значений максимального КПД и максимальной мощности гидротурбины гарантированной заводом-изготовителем турбины значениям.

Измерение расхода воды при испытаниях должны производиться гидрометрическими вертушками, закрепленными на металлической рамной конструкции, перемещаемой в пазах ремонтного затвора водоприемника.

  - Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- наличие необходимых разрешительных документов для оказания данного вида услуг;

- наличие квалифицированных специалистов для оказания данного вида услуг.

2. Требования к оказанию услуг

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к видам и объемам оказания услуг

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этап услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Периодическая поверка гидрометрических вертушек ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М | шт. | 32 |
| 2 | Получение свидетельств о поверке для каждой гидрометрической вертушки на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта | шт. | 32 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № этапа | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по поверке гидрометрических вертушек ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М | с даты подписания договора | в течение 13 календарных дней с даты оплаты авансового платежа |

2.2 Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение при оказании услуг норм и правил | Соблюдение РД 52.08.12-97 «Вертушки гидрометрические речные типа ГР-21М, ГР-55, ГР-99. Методика поверки в прямолинейном бассейне», МП 2550-0298-2018 и МП 2550-0391-2022. | Согласие с требованием |
| 1.1.2 | Соблюдение величин влияющих факторов | Относительная влажность 70%; температура воды 10 ˚С. | Согласие с требованием |
| 1.1.3. | Диапазон | Поверка должна быть в полном диапазоне скорости водного потока от 0,06 до 5 метров в секунду | Согласие с требованием |
| 1.1.4. |  | Поверка должна быть в полном диапазоне 0,04 до 5 метров в секунду | Согласие с требованием |
| 1.2 | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- |
| 1.2.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель должен иметь для исполнения договора количество собственных или привлекаемых кадровых ресурсов соответствующей квалификации. | Согласие с требованием |
| 1.2.2. | Требования к наличию материально-технических ресурсов: (наличие механизмов, приспособлений и оборудования) | Для оказания услуг необходимо наличие (на правах собственности аренды / лизинга / ином законном праве владения) оборудования и/или лаборатории метрологии и стандартизации, имеющую необходимые действующие разрешительные документы на право оказания услуг в соответствующей области. | Согласие с требованием |
| 3. | Требования к результатам работ |  | -//- |
| 3.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
| 3.1.1. | Результат работ | Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования. Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта | Согласие с требованием |
| 3.2. | Требование к оформлению документации |  | -//- |
| 3.2.1. | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказания услуг | Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования. Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта | Согласие с требованием |
| 4. | Требования к гарантиям Исполнителя |  | -//- |
| 4.1.1. | Гарантии к оказываемым услугам | Качественное оказание услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи, расходы на доставку и страхование оборудования, командировочные расходы и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.