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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения№ п/п
Сокращение
Расшифровка сокращения
1
ЗЭС
Западные электрические сети
2
С ИЗПИ
Служба изоляции защиты от перенапряжения и измерений
3
РФ
Российская Федерация
4
СИ
Средство измерения
5
ТОиР
Техническое обслуживание и ремонт


1.2 Наименование закупаемой продукции
    Диатранс — испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, внесен в Госреестр под № 44621-10 (или аналог, являющийся средством измерений, внесенным в Государственный реестр средств измерений РФ).
1.3 [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Переносной испытательный комплекс, позволяющий проводить измерения электрических характеристик масел в диапазоне от температуры окружающей среды до 90 °С как в лабораторных, так и в полевых условиях. Применение герметичной цилиндрической ячейки с вертикально расположенными электродами облегчило процедуру ее промывки и дало возможность не производить разборку ячейки после испытания каждой пробы масла.
	В малообъемном термостате с электронной системой управления нагрев проб происходит в автоматическом режиме от температуры окружающей среды (20 °С) до температуры 90 °С за 30 – 35 минут. Поддержание заданной температуры обеспечивается с точностью ± 0.5 градуса.
	Принципиально важной характеристикой любой испытательной установки является безопасность проведения работ. Эта задача решена путем применения в испытательном комплексе экранированного блока высокого напряжения (БВН-2П) со встроенным эталонным конденсатором. Все элементы БВН-2П размещены в металлическом корпусе, а используемый высоковольтный трансформатор имеет мощность не более 20 Вт. Мощность трансформатора достаточна для его работы на емкостную нагрузку до 500 пФ и в то же время не представляет опасности для персонала. Ввод высокого напряжения в термостат осуществляется кабелем. Предусмотрена блокировка от включения высокого напряжения в несобранной схеме. Благодаря перечисленным выше техническим решениям испытательный комплекс не требует его размещения на специально огороженном испытательном поле и может быть оперативно собран на любом рабочем столе.
	Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446577]№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Диатранс — испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел или аналог
	шт
	1
	 26.51.45.190.
	Установлено преимущество Российского производства



[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _GoBack]2.2.  Требования к объемам и срокам поставки              
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№  п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Диатранс — испытательный комплекс для измерения электрических характеристик
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]В течение 90 календарных дней с даты заключения договора
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2.3. Требования к качеству оборудования 
Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлена в Приложении № 1, Приложении №2
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Требования по безопасности
	Поставляемое приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к новизне товара
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к используемым материалам

	Предлагаемые приборы должны соответствовать содержанию опросных листов.
В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на центральный склад ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования к отгрузке и упаковке товара
	Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002).
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Требования к маркировке товара
	Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.
Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы:
· транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.;
· спецификация с техническими характеристиками – 1 экз.;
· упаковочный лист – 1 экз.;
· свидетельство о поверке прибора на бумажном носителе - 2 экз.

· декларация о соответствии – 1 экз.
В комплект должны входить паспорт, инструкции по эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке.
В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано:
· наименование Поставщика;
· гарантийные обязательства Поставщика;
· наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара;
· гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования);
· информация о поверке прибора;
· номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация:
· Руководство по эксплуатации;
· Технический паспорт;
· Гарантийный талон;
· Свидетельство о поверке на каждый прибор
· Декларация соответствия
	Согласие с требованием
	В составе заявки представить подробные техническое описания оборудования в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям, а также представить руководства по эксплуатации, габаритные или монтажные чертежи.
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Требования к гарантиям
	Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Ответственность поставщика
	В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным.

	[bookmark: _Toc125528945][bookmark: _Toc125529082][bookmark: _Toc126221527][bookmark: _Toc126229670]Согласие с требованием
	
	

	6.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	В составе заявки необходимо представить:
	Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение»
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[bookmark: _Toc137563327][bookmark: _Toc130974396][bookmark: _Toc126229675][bookmark: _Toc125528950]Приложение №1 к ТТ
Диатранс — испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел
	Требования к параметрам оборудования

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение участника[footnoteRef:2] [2:  Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.] 


	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования [footnoteRef:3] [3:  указываются только значения, установленные ГОСТ или другими НТД.] 


	1 
	Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования:

	1.1 
	Пределы измерения tgδ
	0.0001...1 отн. ед.
	

	1.2 
	Основная погрешность Δtgδ
	± (2x10-4+0,05•tgδx)
	

	1.3 
	Пределы измерения Cx
	25...5000 пФ
	

	1.4 
	Основная погрешность ΔCx
	±1,0%
	

	1.5 
	Выходное напряжение
	2000 В
	

	1.6 
	Пределы регулирования напряжения
	5%
	

	1.7 
	Емкость эталонного конденсатора
	90 пФ
	

	1.8 
	Диапазон рабочих температур, °С
	от -20 до + 40
	

	1.9 
	Потребляемая мощность, ВА, не более
	56,5 Вт
	

	1.10 
	Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В
	220
	

	2 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:

	2.1 
	[bookmark: _Toc186210421]Климатическое исполнение и категория размещения
	В соответствии с заводом изготовителем
	

	2.2 
	[bookmark: _Toc186210422]Температура окружающего воздуха,  ºС
	
от -5 до + 40
	

	3 
	Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования:

	3.1 
	[bookmark: _Toc186210423]Наработка на отказ
	-
	

	3.2 
	[bookmark: _Toc186210424]Назначенный срок службы, не менее
	В соответствии с заводом изготовителем
	

	3.3 
	[bookmark: _Toc186210425]Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Должна быть предоставлена информация с требованиями по техническому обслуживанию и ремонту (периодичность, объём ТОиР).
	

	3.4 
	[bookmark: _Toc186210426]Периодичность выполнения и объем ТО
	Должна быть предоставлена информация с требованиями по техническому обслуживанию и ремонту (периодичность, объём ТОиР).
	

	4 
	Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения:

	4.1 
	[bookmark: _Toc186210427]Маркировка, упаковка и консервация (да, нет)
	Все органы управления и контроля должны иметь четкие надписи с указанием их назначения в соответствии со схемами.
Пульт управления и генератор высоковольтный должны иметь следующие данные:
· товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
· наименование;
· тип;
· заводской номер;
· условное обозначение степени защиты;
год выпуска.
Прибор должен быть упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.
Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений при транспортировке и хранении.
	

	4.2 
	[bookmark: _Toc186210428]Условия транспортирования
	В соответствии с условиями договора поставки.
	

	4.3 
	[bookmark: _Toc186210429]Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП (в случае, если Поставщик является производителем)
	Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с момента поставки
	

	5 
	[bookmark: _Toc186210430]Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование
	Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ
Прибор должен быть утверждённого типа и иметь действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ с его неотъемлемой частью – описанием типа СИ.
Прибор поставляется с действующим свидетельством о первичной поверке, выданным организацией, аккредитованной в области обеспечения единства измерений в установленном в РФ порядке
	

	6 
	[bookmark: _Toc186210431]Наличие сервисного центра в РФ
	Обязательно
	

	7 
	[bookmark: _Toc186210432]Срок гарантии на оборудование
	Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию покупателем
	

	8 
	[bookmark: _Toc186210433]Место поставки оборудования
	678174, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	

	9 
	[bookmark: _Toc186210434]Объем поставки оборудования
	Испытательный комплекс - Диатранс
	

	10 
	[bookmark: _Toc186210435]Объем комплектации
		Наименование
	Кол-во, шт.

	Термос со штативом
	1

	Герметичная цилиндрическая ячейка трехзажимного типа с запорной арматурой и датчиком температуры
	1

	Электрический нагреватель (ТЭН) с радиаторами и датчиком температуры
	
1

	Электронный блок управления нагревом
РИТМ-4
	1

	Блок высокого напряжения (БВН-2П) со встроенным эталонным конденсатором
	1

	Цифровой мегаомметр Е6-32
	1

	Электронный термометр с зондом
	1

	Сетевой стабилизатор напряжения
	1

	МЕП-6ИС — мост переменного тока высоковольтный
	1

	Комплект проводов и кабелей
	1

	Руководство по эксплуатации
	1

	Паспорт
	1

	Свидетельство о поверке
	1
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