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Технические требования на поставку
«Тепловизор GUIDE PT850»

[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc130394599]Наименование закупаемой продукции 
Тепловизор GUIDE PT850.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130394600]Цель использования закупаемой продукции 
Закупаемое оборудование должно обеспечивать проведение тепловизионного обследования гидрогенераторов и силовых трансформаторов.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc130394604][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Тепловизор 
	-
	Комплект
	1

	1.1.
	Тепловизор
	GUIDE PT850 
	шт.
	1

	1.2
	Объектив с фокусным расстоянием 28 мм
	-
	шт.
	1

	1.3
	Объектив с фокусным расстоянием 47 мм
	-
	шт.
	1

	1.4
	Объектив с фокусным расстоянием 15 мм
	-
	шт.
	1

	1.5
	Крышки объективов
	-
	шт.
	3

	1.6
	Литий-ионная батарея
	-
	шт.
	2

	1.7
	Настольное зарядное устройство
	-
	шт.
	1

	1.8
	Адаптер питания
	-
	шт.
	1

	1.9
	Вилка для адаптера питания
	-
	шт.
	1

	1.10
	Кабель USB TYPE-C
	-
	шт.
	1

	1.11
	Кабель HDMI
	-
	шт.
	1

	1.12
	Карта памяти SD карта (128 GB)
	-
	шт.
	1

	1.13
	Ремешок на запястье
	-
	шт.
	1

	1.14
	Наплечный ремень
	-
	шт.
	1

	1.15
	Кейс для хранения и переноски
	-
	шт.
	1

	1.16
	Мягкая сумка для переноски
	-
	шт.
	1

	1.17
	Паспорт на русском языке
	-
	шт.
	1

	1.18
	Руководство пользователя
	-
	шт.
	1

	1.19
	Программное обеспечение, русифицированное на флеш-накопителе 
	ThermoTools 
	шт.
	1

	1.20
	Свидетельство о поверке
	-
	шт.
	1


[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc130394606][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	3

	1
	Тепловизор GUIDE PT850
	Плановый срок поставки 1 кв. 2027


[bookmark: _Toc123106603][bookmark: _Toc130394608][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc130394607]Таблица 3. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 

	1.1
	Тепловизор GUIDE PT850

	1.1.1
	Тип детектора
	Оксид ванадия (VOx), 7.5 ˜14μm

	1.1.2
	Инфракрасное разрешение
	1024 × 768 пикселей при 12μm

	1.1.3
	Технология сверхвысокого разрешения
	увеличение не менее чем 
до 2048 × 1536 пикселей

	1.1.4
	Спектральный диапазон
	7,5-14 мкм

	1.1.5
	Эквивалентная шуму разность температур (NETD)
	25 mK

	1.1.6
	Частота кадров сенсора
	30 Hz

	1.1.7
	Фокусировка
	Ручная / Автоматическая / Непрерывная автофокусировка

	1.1.8
	Цифровое увеличение
	1.1x до 50x

	1.1.9
	Распознавание снимков
	Автоматическая

	
	Измерения и анализ

	1.1.10
	Диапазон измерения температуры
	Автоматическое переключение:
-40° +150°C; 0°C  +800°C

	1.1.11
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40 °С до +100 °С включения
	±1°C

	1.1.12
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 °С до +800 °С включения
	±1%

	1.1.13
	Инструменты измерения
	Точки × 35 шт., Линия × 35 шт., Область × 35 шт.

	1.1.14
	Отслеживание / Сигнализация
	Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры на весь экран; отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация пороговой температуры на весь экран

	1.1.15
	Изотермы
	Доступны

	1.1.16
	Поправки измерений
	Излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент оптического пропускания, точка росы

	
	Отображение изображений

	1.1.17
	Дисплей ЖК
	5 дюймов, сенсорный с разрешением 1920×1080 пикселей

	1.1.18
	Видоискатель
	микродисплей-OLED, разрешением 1920 х 1080 пикселя

	1.1.19
	Цифровая камера
	Двойная, 16 MP

	1.1.20
	Режимы отображения
	Инфракрасное, видимое, слияние, картинка в картинке (масштабируемая)

	1.1.21
	Настройки изображений
	Режимы диапазонов: автоматический, полуавтоматический, ручной

	1.1.22
	Цветовые палитры
	10 вариантов цветовой палитры

	
	Функции

	1.1.23
	Запись
	Фото (наложение изображений) и Видео (инфракрасное и видимое изображение)

	1.1.24
	Дополнительные функции
	Программируемая кнопка, интеллектуальная диагностика, подключение NFC, обновление через ОТА

	
	Хранение и передача данных

	1.1.25
	Носитель
	Внутренняя память 64 GB и съемная SD карта 128 GB

	1.1.26
	Сохранение изображений
	JPG с информацией о температуре

	1.1.27
	Сохранение видео
	Формат MP4 (без информации о температуре); 
Формат Irgd (с информацией о температуре)

	1.1.28
	Интерфейсы
	USB Type-C, слот SD карты, Micro HDMI, 
UNC ¼"-20 (Установка на штатив)

	1.1.29
	Лазер
	630670 nm, Classe 2 laser, <1mW, индикация объекта измерения и лазерный дальномер 

	1.1.30
	Аудио
	Запись и воспроизведение через микрофоны и динамики 

	1.1.31
	WIFI
	Передача данных по WIFI. 
Прибор может быть подключен к мобильному телефону/планшету для передачи изображений и видео в реальном времени

	1.1.32
	GPS
	Доступен

	1.1.33
	Bluetooth
	Передача данных по Bluetooth 5.0. Поддержка передачи изображения (для Android)

	
	Питание

	1.1.34
	Тип аккумулятора
	Литий-ионная перезаряжаемая батарея

	1.1.35
	Время работы от одного аккумулятора
	4 часа

	1.1.36
	Способы зарядки
	TYPE-C для заряда аккумулятора; настольное зарядное устройство; Возможность зарядки во время использования

	1.1.37
	Время зарядки
	2,5 часа до 90% зарядки

	
	Параметры окружающей среды

	1.1.38
	Диапазон рабочих температур
	от -20°C до +50°C

	1.1.39
	Диапазон температур хранения
	от -40°C до +60°C

	1.1.40
	Степень защиты IP
	IP54

	
	Физические параметры

	1.1.41
	Вес (с аккумулятором)
	2 кг 

	1.1.42
	Габариты (ДхШхВ)
	191 × 171 × 118 мм

	1.2
	Объектив с фокусным расстоянием 28 мм

	1.2.1
	Фокусное расстояние
	28 мм

	1.2.2
	Поле зрения
	25° × 19°

	1.2.3
	Мгновенный угол поля зрения (IFOV)
	0.43 мрад

	1.2.4
	Минимальное расстояние до объекта
	0.3 м

	1.3
	Объектив с фокусным расстоянием 47 мм

	1.3.1
	Фокусное расстояние
	47 мм

	1.3.2
	Поле зрения
	15° × 11°

	1.3.3
	Мгновенный угол поля зрения (IFOV)
	0.26 мрад

	1.3.4
	Минимальное расстояние до объекта
	0.5 м

	1.4
	Объектив с фокусным расстоянием 15 мм

	1.4.1
	Фокусное расстояние
	15 мм

	1.4.2
	Поле зрения
	45° × 34°

	1.4.3
	Мгновенный угол поля зрения (IFOV)
	0.8 мрад

	1.4.4
	Минимальное расстояние до объекта
	0.15 м

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Упаковка
	Упаковка завода-изготовителя. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх».

	2.2.
	Место поставки
	г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции не менее 12 месяцев со дня поставки. 

	4.
	Минимальная комплектация продукции

	4.1
	Тепловизор Guide PT850
	В соответствии с п. 1.1 Таблицы 1

	4.2
	Техническая документация
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке) должна быть выполнена на русском языке.

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	5.1
	Требования качества
	[bookmark: _GoBack]1. Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. 

	
	
	2. Наличие оборудования в Госреестре.

	
	
	3. Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»).

	
	
	4. Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2026 года выпуска 



