Технические требования на поставку

«Тепловизор GUIDE PT850»

Наименование закупаемой продукции

Тепловизор GUIDE PT850.

Цель использования закупаемой продукции

Закупаемое оборудование должно обеспечивать проведение тепловизионного обследования гидрогенераторов и силовых трансформаторов.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тепловизор | - | Комплект | 1 |
| 1.1. | Тепловизор | GUIDE PT850 | шт. | 1 |
| 1.2 | Объектив с фокусным расстоянием 28 мм | - | шт. | 1 |
| 1.3 | Объектив с фокусным расстоянием 47 мм | - | шт. | 1 |
| 1.4 | Объектив с фокусным расстоянием 15 мм | - | шт. | 1 |
| 1.5 | Крышки объективов | - | шт. | 3 |
| 1.6 | Литий-ионная батарея | - | шт. | 2 |
| 1.7 | Настольное зарядное устройство | - | шт. | 1 |
| 1.8 | Адаптер питания | - | шт. | 1 |
| 1.9 | Вилка для адаптера питания | - | шт. | 1 |
| 1.10 | Кабель USB TYPE-C | - | шт. | 1 |
| 1.11 | Кабель HDMI | - | шт. | 1 |
| 1.12 | Карта памяти SD карта (128 GB) | - | шт. | 1 |
| 1.13 | Ремешок на запястье | - | шт. | 1 |
| 1.14 | Наплечный ремень | - | шт. | 1 |
| 1.15 | Кейс для хранения и переноски | - | шт. | 1 |
| 1.16 | Мягкая сумка для переноски | - | шт. | 1 |
| 1.17 | Паспорт на русском языке | - | шт. | 1 |
| 1.18 | Руководство пользователя | - | шт. | 1 |
| 1.19 | Программное обеспечение, русифицированное на флеш-накопителе | ThermoTools | шт. | 1 |
| 1.20 | Свидетельство о поверке | - | шт. | 1 |

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловизор GUIDE PT850 | Плановый срок поставки 1 кв. 2027 |

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Тепловизор GUIDE PT850 |  |
| 1.1.1 | Тип детектора | Оксид ванадия (VOx), 7.5 ˜14μm |
| 1.1.2 | Инфракрасное разрешение | 1024 × 768 пикселей при 12μm |
| 1.1.3 | Технология сверхвысокого разрешения | увеличение не менее чем до 2048 × 1536 пикселей |
| 1.1.4 | Спектральный диапазон | 7,5-14 мкм |
| 1.1.5 | Эквивалентная шуму разность температур (NETD) | 25 mK |
| 1.1.6 | Частота кадров сенсора | 30 Hz |
| 1.1.7 | Фокусировка | Ручная / Автоматическая / Непрерывная автофокусировка |
| 1.1.8 | Цифровое увеличение | 1.1x до 50x |
| 1.1.9 | Распознавание снимков | Автоматическая |
|  | Измерения и анализ |  |
| 1.1.10 | Диапазон измерения температуры | Автоматическое переключение: -40° +150°C; 0°C +800°C |
| 1.1.11 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40 °С до +100 °С включения | ±1°C |
| 1.1.12 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 °С до +800 °С включения | ±1% |
| 1.1.13 | Инструменты измерения | Точки × 35 шт., Линия × 35 шт., Область × 35 шт. |
| 1.1.14 | Отслеживание / Сигнализация | Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры на весь экран; отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация пороговой температуры на весь экран |
| 1.1.15 | Изотермы | Доступны |
| 1.1.16 | Поправки измерений | Излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент оптического пропускания, точка росы |
|  | Отображение изображений |  |
| 1.1.17 | Дисплей ЖК | 5 дюймов, сенсорный с разрешением 1920×1080 пикселей |
| 1.1.18 | Видоискатель | микродисплей-OLED, разрешением 1920 х 1080 пикселя |
| 1.1.19 | Цифровая камера | Двойная, 16 MP |
| 1.1.20 | Режимы отображения | Инфракрасное, видимое, слияние, картинка в картинке (масштабируемая) |
| 1.1.21 | Настройки изображений | Режимы диапазонов: автоматический, полуавтоматический, ручной |
| 1.1.22 | Цветовые палитры | 10 вариантов цветовой палитры |
|  | Функции |  |
| 1.1.23 | Запись | Фото (наложение изображений) и Видео (инфракрасное и видимое изображение) |
| 1.1.24 | Дополнительные функции | Программируемая кнопка, интеллектуальная диагностика, подключение NFC, обновление через ОТА |
|  | Хранение и передача данных |  |
| 1.1.25 | Носитель | Внутренняя память 64 GB и съемная SD карта 128 GB |
| 1.1.26 | Сохранение изображений | JPG с информацией о температуре |
| 1.1.27 | Сохранение видео | Формат MP4 (без информации о температуре); Формат Irgd (с информацией о температуре) |
| 1.1.28 | Интерфейсы | USB Type-C, слот SD карты, Micro HDMI, UNC ¼"-20 (Установка на штатив) |
| 1.1.29 | Лазер | 630~670 nm, Classe 2 laser, <1mW, индикация объекта измерения и лазерный дальномер |
| 1.1.30 | Аудио | Запись и воспроизведение через микрофоны и динамики |
| 1.1.31 | WIFI | Передача данных по WIFI. Прибор может быть подключен к мобильному телефону/планшету для передачи изображений и видео в реальном времени |
| 1.1.32 | GPS | Доступен |
| 1.1.33 | Bluetooth | Передача данных по Bluetooth 5.0. Поддержка передачи изображения (для Android) |
|  | Питание |  |
| 1.1.34 | Тип аккумулятора | Литий-ионная перезаряжаемая батарея |
| 1.1.35 | Время работы от одного аккумулятора | 4 часа |
| 1.1.36 | Способы зарядки | TYPE-C для заряда аккумулятора; настольное зарядное устройство; Возможность зарядки во время использования |
| 1.1.37 | Время зарядки | 2,5 часа до 90% зарядки |
|  | Параметры окружающей среды |  |
| 1.1.38 | Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| 1.1.39 | Диапазон температур хранения | от -40°C до +60°C |
| 1.1.40 | Степень защиты IP | IP54 |
|  | Физические параметры |  |
| 1.1.41 | Вес (с аккумулятором) | 2 кг |
| 1.1.42 | Габариты (ДхШхВ) | 191 × 171 × 118 мм |
| 1.2 | Объектив с фокусным расстоянием 28 мм |  |
| 1.2.1 | Фокусное расстояние | 28 мм |
| 1.2.2 | Поле зрения | 25° × 19° |
| 1.2.3 | Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 0.43 мрад |
| 1.2.4 | Минимальное расстояние до объекта | 0.3 м |
| 1.3 | Объектив с фокусным расстоянием 47 мм |  |
| 1.3.1 | Фокусное расстояние | 47 мм |
| 1.3.2 | Поле зрения | 15° × 11° |
| 1.3.3 | Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 0.26 мрад |
| 1.3.4 | Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м |
| 1.4 | Объектив с фокусным расстоянием 15 мм |  |
| 1.4.1 | Фокусное расстояние | 15 мм |
| 1.4.2 | Поле зрения | 45° × 34° |
| 1.4.3 | Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 0.8 мрад |
| 1.4.4 | Минимальное расстояние до объекта | 0.15 м |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 2.1. | Упаковка | Упаковка завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». |
| 2.2. | Место поставки | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 3.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции не менее 12 месяцев со дня поставки. |
| 4. | Минимальная комплектация продукции |  |
| 4.1 | Тепловизор Guide PT850 | В соответствии с п. 1.1 Таблицы 1 |
| 4.2 | Техническая документация | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке) должна быть выполнена на русском языке. |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
| 5.1 | Требования качества | 1. Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. |
|  |  | 2. Наличие оборудования в Госреестре. |
|  |  | 3. Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»). |
|  |  | 4. Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2026 года выпуска |