Технические требования на поставку МТР

«Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала»

Наименование закупаемой продукции

Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала.

Цель использования закупаемой продукции:

Комплект переносного оборудования необходим для подготовки поверхности образца, его микроскопического исследования и фотографирования в полевых условиях для изучения структурных закономерностей металлических материалов с целью определения усталостных процессов, фактического остаточного ресурса, существующих микротрещин на поверхности гидротурбинного и гидромеханического оборудования без разрушения изделия.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала | -//- | -//- |
| 1.1 | Портативная шлифовальная машинка UM-2 | комплект | 1 |
| 1.1.1 | Шлифовальная головка | шт. | 5 |
| 1.1.2 | Шерстяная полировальная пластина | шт. | 2 |
| 1.1.3 | Полировальные велюры | шт. | 50 |
| 1.1.4 | Резиновая абразивная пластина | шт. | 1 |
| 1.1.5 | Полировальная абразивная бумага: 120# | уп. | 1 |
| 1.1.6 | Полировальная абразивная бумага: 240# | уп. | 1 |
| 1.1.7 | Полировальная абразивная бумага: 400# | уп. | 1 |
| 1.1.8 | Полировальная абразивная бумага: 600# | уп. | 1 |
| 1.1.9 | Полировальная абразивная бумага: 800# | уп. | 1 |
| 1.1.10 | Полировальная абразивная бумага: 1200# | уп. | 1 |
| 1.1.11 | Полировальная абразивная бумага: 1500# | уп. | 1 |
| 1.1.12 | Полировальная абразивная бумага: 2000# | уп. | 1 |
| 1.1.13 | Алмазная шлифовальная паста W2.5 | шт. | 2 |
| 1.1.14 | Металлографическая пленка | шт. | 50 |
| 1.2 | Портативная электролитическая полировальная машинка VT30-2 | комплект | 1 |
| 1.2.1 | Основной блок | шт. | 1 |
| 1.2.2 | Электролитическая ручка | шт. | 1 |
| 1.2.3 | Анод для электроанализа | шт. | 1 |
| 1.2.4 | Вата | шт. | 1 |
| 1.2.5 | Маскирующая бумага | шт. | 50 |
| 1.2.6 | Кабель питания | шт. | 1 |
| 1.3. | Портативный металлографический микроскоп Альтами МЕТ П | комплект | 1 |
| 1.3.1 | Поляризатор и анализатор | шт. | 1 |
| 1.3.2 | Алюминиевый кейс для переноски микроскопа | шт. | 1 |
| 1.3.3 | Цифровая камера (модель сенсора Sony IMX178, разрешение 6.3 МПикс, интерфейс USB 3.0, размер сенсора 1/1.8", скорость передачи – до 59 кадров в секунду) | шт. | 1 |
| 1.3.4 | USB 3.0 кабель | шт. | 1 |
| 1.3.5 | Программное обеспечение для анализа изображений Altami Studio (лицензия на одно рабочее место) | шт. | 1 |
| 1.3.6 | C-mount адаптер 0.5X для подключения цифровой камеры | шт. | 1 |
| 1.3.7 | Объект-микрометр Альтами ОМ-У | шт. | 1 |
| 1.3.8 | Магнитный столик | шт. | 1 |
| 1.3.9 | Ноутбук Intel Core i7, экран не менее 14", разрешение экрана не менее 1920×1200, оперативная память не менее 16 ГБ, накопитель SSD не менее 1000 ГБ, ОС Windows, беспроводная мышь | шт. | 1 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала | Плановый срок поставки 2 кв. 2027 |

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1. | Портативная шлифовальная машинка UM-2 |  |
| 1.1.1 | Количество дисков | 1 шт |
| 1.1.2 | Скорость вращения (регулируемая на 5 уровнях) | от 0 до 30000 об/мин |
| 1.1.3 | Диаметр диска | 36 мм |
| 1.1.4 | Мощность электродвигателя | 120 Вт |
| 1.1.5 | Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока - частота переменного тока | 220 В 50 Гц |
| 1.2. | Портативная электролитическая полировальная машинка VT30-2 |  |
| 1.2.1 | Выходное напряжение постоянного тока: | 0 - 30 В, ток: 0 - 2 А |
| 1.2.2 | Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока - частота переменного тока | 220 В 50 Гц |
| 1.2.3 | Вес | 4 кг |
| 1.3 | Портативный металлографический микроскоп Альтами МЕТ П |  |
| 1.3.1 | Методы исследований в отраженном свете: | - светлое поле; - поляризация |
| 1.3.2 | Увеличение: | 50Х; 100X; 500X. |
| 1.3.3 | Окуляры: | - WF10X/18 мм; - WF10X/18 мм с перекрестием и шкалой (100 делений). |
| 1.3.4 | Объективы планахроматические с увеличенным рабочим расстоянием: | - PL 5X/0.12 (рабочее расстояние 18.3 мм); - PL L 10X/0.25 (рабочее расстояние 11.0 мм); - PL L 50X/0.70 (рабочее расстояние 3.7 мм) (подпружиненный). |
| 1.3.5 | Корпус: | - из отлитого под давлением алюминия; - окрашен огнеупорной эмалью; - основание со специальным вырезом для установки на цилиндрические поверхности. |
| 1.3.6 | Фокусировка: | диапазон фокусировки 25 мм. |
| 1.3.7 | Отраженный свет: | - система освещения с плавной регулировкой яркости освещения; - источник освещения светодиод. |
| 2. | Требования к безопасности |  |
| 2.1. | Требования к промышленной и экологической безопасности | Продукция должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение всего срока эксплуатации при обычных условиях его эксплуатации, хранения и транспортировки и полностью соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Поставляемая Продукция должна быть экологически безопасной и не должна наносить вред окружающей среде. |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
| 3.1. | Диапазон рабочих температур | от +18 до +25°С |
| 3.2. | Относительная влажность | 70% |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1. | Упаковка | Поставка оборудования в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». При наличии стеклянных элементов маркировка «осторожно стекло!» |
| 4.2. | Место поставки | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 5.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции – 12 месяцев со дня поставки. |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 6.1. | Техническая документация | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: - формуляр. - методика поверки. Документы должны быть выполнены на русском языке. |
| 6.2. | Минимальная комплектация продукции | В соответствии с Таблицей 1 |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
| 7.1. | Требования качества | Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин») |