Технические требования на поставку МТР

«Поставка портативного цифрового регистратор-анализатора для динамических процессов (1шт.)»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4

1.1. Обозначения и сокращения	4

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

1.3. Цели и задачи	5

1.4. Существующее положение	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

-	10

-	10

Предложение по гарантийному и послегарантийному обслуживанию	11

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГА | гидроагрегат |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |
| ПК | Персональный компьютер |
| СКЗ | Среднее квадратическое значение |

#### Наименование закупаемой продукции

«Портативный цифровой регистратор-анализатор для динамических процессов»
Цели и задачи

1.2.1.	Дооснащение специалистов филиала ПАО "РусГидро"-"Саратовская ГЭС", собственным оборудованием  для проведения комплексных вибрационных испытаний и испытаний по контролю динамической формы ротора и статора гидроагрегатов Саратовской ГЭС  с целью определения/контроля  эксплуатационного состояния и своевременного выявления дефектов на ранних стадиях их развития. Предотвращение (снижение) вероятных  аварийных отказов оборудования по причине  повышенной вибрации.

Основание на закупку:

- Требования СТО 70238424.27.140.001-2011о необходимости проведения  комплексных вибрационных испытаний и испытаний по контролю динамической формы ротора и статора.

#### Существующее положение

Отсутствие прибора и оснастки для проведения комплексных измерений, что не позволяет полноценно оценивать состояние оборудования.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Портативный цифровой регистратор-анализатора для динамических процессов (с возможностью работы в многоканального режиме) | шт. | 1 |
| 2 | Разветвитель каналов | шт. | 16 |
| 3 | Датчик боя вала (диапазон измерений 0-3500мкм) | шт. | 6 |
| 4 | Датчики вибрации (частотный диапазон 0,8-200Гц, амплитудный диапазон +/-500мкм) | шт. | 25 |
| 5 | Отметчик оборотов лазерный | шт. | 1 |
| 6 | Светоотражающие метки | к-т. | 1 |
| 7 | Кабель датчика вибрации (30м) | шт. | 25 |
| 8 | Кабель датчика боя (30м) | шт. | 6 |
| 9 | Кабель отметчика оборотов (30м) | шт. | 1 |
| 10 | Кабель формы ротора и статора с делителем напряжения (изм. витки 30м) | шт. | 8 |
| 11 | Крепеж с магнитными присосками для датчиков боя и отметчика оборотов | шт. | 7 |
| 12 | Переносной персональный компьютер | шт. | 1 |
| 13 | Набор тарировочных пластин (1.0мм, 2.0мм) | шт. | 1 |
| 14 | Кейс для переноски ПК и измерительного блока | шт. | 1 |
| 15 | Кейс для переноски датчиков и кабелей | шт. | 1 |
| 16 | Программное обеспечение для измерений и анализа данных. | к-т. | 1 |
| 17 | Паспорта, Техническое описание и инструкция по - эксплуатации, Методика поверки, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Свидетельство о поверке. | к-т. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Портативный цифровой регистратор-анализатора для динамических процессов (с возможностью работы в многоканального режиме) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 2 | Разветвитель каналов | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 3 | Датчик боя вала (диапазон измерений 0-3500мкм) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 4 | Датчики вибрации (частотный диапазон 0,8-200Гц, амплитудный диапазон +/-500мкм) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 5 | Отметчик оборотов лазерный | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 6 | Светоотражающие метки | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 7 | Кабель датчика вибрации (30м) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 8 | Кабель датчика боя (30м) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 9 | Кабель отметчика оборотов (30м) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 10 | Кабель формы ротора и статора с делителем напряжения (изм. витки 30м) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 11 | Крепеж с магнитными присосками для датчиков боя и отметчика оборотов | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 12 | Переносной персональный компьютер | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 13 | Набор тарировочных пластин (1.0мм, 2.0мм) | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 14 | Кейс для переноски ПК и измерительного блока | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 15 | Кейс для переноски датчиков и кабелей | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 16 | Программное обеспечение для измерений и анализа данных. | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |
| 17 | Паспорта, Техническое описание и инструкция по эксплуатации, Методика поверки, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке. | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Портативный цифровой регистратор-анализатора для динамических процессов

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Входные аналоговые (измерительные) каналы |  | 32 | Предложение по количеству аналоговых каналов | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |
| 1.2. | Частотный диапазон датчиков вибрации |  | от 0.8 до 200Гц | Предложение по частотному диапазону датчиков вибрации в Гц | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |
| 1.3. | Амплитудный диапазон датчиков вибрации |  | ±500мкм | Предложение по амплитудному диапазону датчиков вибрации в мкм. | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |
| 1.4. | Диапазон измерений датчиков боя |  | От 0 до 3500мкм | Предложение по диапазону измерений датчиков боя в мкм. | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |
| 1.5 | Длина кабелей датчиков вибрации, датчиков боя, датчиков формы ротора и статора, отметчика |  | 30м | Предложение по длине кабелей датчиков вибрации, датчиков боя, датчиков формы ротора и статора, отметчика в м. | -//- |  |
| 1.6 | Характеристики ПК (ноутбук) |  | 15.6"/1920x1080пикс./ Intel Core i5, RAM 16Gb, SSD 512 Gb | Согласие с требованиями | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |
| 1.7 | Программное обеспечения |  | Программное обеспечение должно позволять проводить следующие замеры: - Получение осциллограмм сигналов с датчиков вибрации, боя и измерительных витков - Измерение двойной амплитуды сигнала (размаха) (программа должна отображать значение двойной амплитуды) - Спектральный анализ сигналов - СКЗ - Автоматическое формирование отчетов измерения формы ротора и статора, вибрационных испытаний - Возможность получения данных в формате EXCEL |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Диапазон рабочей температуры | от 0оС до 40оС |  | Предложение по диапазону рабочей температуры в оС | Документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Условия поставки |  | В объем поставки оборудования должны быть включены: - Транспортировка с погрузкой-разгрузкой силами Поставщика на склад Заказчика. - Оформление таможенных документов (при необходимости), - Установка и настройка программного обеспечения. - Консультации и обучение работе с поставляемым оборудованием персонала Заказчика | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Периодичность выполнения и объем ТО |  | В соответствии с рекомендациями производителя | Предоставить подробное предложение по периодичности проведения ТО | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Предложение по сроку гарантии на оборудование | - |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |  | В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделия либо все изделие, если оно не может быть исправлено (отремонтировано) на предприятии- изготовителе | - Предложение по гарантийному и послегарантийному обслуживанию | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие паспортов на оборудование и руководств по эксплуатации |  | Предоставление паспортов на оборудования и руководств по эксплуатации (копию, заверенную заводом изготовителем) на первом этапе проведения конкурентных процедур и при поставке оборудования (оригинал). | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки паспорт на оборудование и руководство по эксплуатации (копию, заверенную заводом изготовителем) на первом этапе проведения конкурентных процедур и при поставке оборудования (оригинал). |  |
| 6.3. | Состав комплекта |  | -измерительный блок; -датчики вибрации ДВП-1000 25шт; -датчики боя вала 6шт; -набор тарировочных пластин (1мм, 2мм, 3мм); -лазерный отметчик оборотов; -светоотражающие метки; -комплект кабелей для датчиков вибрации, датчиков боя и отметчика; -кабели для измерения формы ротора и статора с делителем напряжения (изм. витки) 8шт; -Переносной ПК (ноутбук); - Крепежи с магнитными присосками для датчиков боя 7 шт; -Кейс для переноски ПК и измерительного блока; -Кейс для переноски кабелей и датчиков; - программное обеспечение для измерений и анализа данных. -документация (паспорт, руководство по эксплуатации; сертификаты о поверке) | Согласие с требованием | паспорт на оборудование |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемые изделия: |  | Обязательно | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соглашение с производителем оборудования |  | На первом этапе проведения конкурентных процедур, предоставить письмо в свободной форме, гарантирующее готовность завода изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки (на первом этапе проведения конкурсных процедур) письмо в свободной форме, гарантирующее готовность завода изготовителя оборудования осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием страны происхождения поставляемой продукции |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Спецификация поставляемой продукции должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе/в формате pdf;

- на электронном носителе (в формате Excel), полностью соответствующем бумажному варианту.

Формат спецификации выполнить в соответствии с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования «На поставку портативного цифрового регистратор-анализатора для динамических процессов (1шт.)» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Лот №                         -СарГЭС

Спецификация поставляемого оборудования

«На поставку портативного цифрового регистратор-анализатора для динамических процессов (1шт.)» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель / страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измере-ния | Кол-во | Стоимость ед. (руб. без НДС)* | Общая стоимость (руб. без НДС) | НДС, руб. | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Измерительный блок |  | РФ | 32 входных аналоговых (измерительных) каналов | к-т | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 2. | Датчик вибрации | ДВП-1000 | РФ | -частотный диапазон от 0.8 до 200Гц -амплитудный диапазон ±500мкм | шт. | 25 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 3. | Датчик боя | Токовихревой | РФ | -диапазон измерений ±500мкм | Шт. | 7 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 4. | Отметчик оборотов | Лазерный | РФ | Фазовая привязка, измерение частоты вращения | К-т . | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 5. | Светоотражающие метки |  | РФ | Метки отметчика оборотов | К-т | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | - |
| 6. | Набор тарировочных пластин | ТПА-01 | РФ | Тарировка датчиков биения вала | К-т | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 7. | Комплект кабелей для датчиков боя и отметчика |  | РФ | Длина кабелей 30м. Необходимые разъемы для подключения установлены на кабеле. | К-т | 7 |  |  |  |  | 30.06.2027 | - |
|  | Комплект кабелей для датчиков вибрации |  | РФ | Длина кабелей 30м. Необходимые разъемы для подключения установлены на кабеле. | К-т | 25 |  |  |  |  | 30.06.2027 | - |
| 8. | Кабели для измерения формы ротора и статора с делителем напряжения (изм. витки). |  | РФ | Длина кабелей 30м. Необходимые разъемы для подключения установлены на кабеле. | Шт. | 8 |  |  |  |  | 30.06.2027 | - |
| 9. | Переносной ПК (ноутбук); |  |  | 15.6"/1920x1080пикс./ Intel Core i5, RAM 16Gb, SSD 512 Gb | Шт. | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 10. | Крепежи с магнитными присосками для датчиков боя и отметчика оборотов |  | РФ | Крепежи для крепления датчиков боя на генераторном и турбинном подшипнике гидроагрегата | Шт. | 7 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 12. | Кейс для переноски ПК и измерительного блока; |  | РФ | - | Шт. | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 13. | Кейс для переноски кабелей и датчиков; |  | РФ | - | Шт. | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |
| 14. | Программное обеспечение для измерений и анализа данных |  | РФ | Программное обеспечение позволяющее проводить замеры и анализ данных - получение осциллограмм сигналов; - замеры двойной амплитуды сигнала (размах); - спектральный анализ сигнала; - СКЗ; - формирование отчетов формы ротора и статора, вибрационных испытаний; - возможность выгрузки данных в формате Excel | К-т | 1 |  |  |  |  | 30.06.2027 | Паспорт |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.