

	






Технические требования на оказание услуг
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	АО
	Акционерное общество

	ПОТ
	Правила охраны труда

	СИ
	Средства измерений

	ФЗ
	Федеральный закон

	СП
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
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1.3. Цель оказания услуг 
Техническое обслуживание и калибровка весового оборудования выполняются с целью исполнения требований ФЗ № 102-Ф от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства полученных объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений показателей работы предприятия», приказа 2510 от 31 июля 2020 года (Минпромторг).
[bookmark: _Toc125619794]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
	Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, городской округ Певек,  ул. Пугачёва стр. 1. 
Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
	Весовое оборудование
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[bookmark: _Toc125619797]Требования к перечню и объему услуг:
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]Необходимо выполнить техническое обслуживание и калибровку в СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ автомобильных (1 шт.) и конвейерных ленточных весов (4 шт.).
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125619799]№
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	Автомобильные весы

	1. 
	Сведения об автомобильных весах:
– тип: ВАТ-60-16.5-П-3 «Станица»;
– грузоподъемностью: 60 т;
– изготовитель: Южно-Уральский весовой завод;
– заводской № 3957;
– предельно допустимая абсолютная погрешность при периодической поверки: 40 кг;
– класс точности по ГОСТ 29329 (МОМЗ Р76): не ниже С3;
– дата изготовления: июнь 2019 г.
	шт
	1

	Конвейерные весы

	2. 
	Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере  «1А»:
–  тип: ВНКА – 650 – 1;
–  ширина конвейерной ленты: 650 мм;
– изготовитель: ООО «Южно-Уральский Весовой Завод», г. Белорецк, Республика Башкортостан;
- заводской № 2924;
– предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 %  измеряемой массы;
– дата ввода в эксплуатацию: 29 октября 2015 г.
	шт
	1

	3. 
	Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере ст. «1Б»:
–  тип: М8400-3-160-001;
–  ширина конвейерной ленты: 800 мм;
– изготовитель: научно-производственное предприятие «Метран», г. Обнинск;
– заводской № 299;
– предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы;
– дата ввода в эксплуатацию: 1 декабря 2009 г.
	шт
	1

	4. 
	Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере «3А»:
–  тип: ВНКА – 650 – 1;
–  ширина конвейерной ленты: 650 мм;
– изготовитель: ООО «Южно-Уральский Весовой Завод», г. Белорецк, Республика Башкортостан;
– заводской № 2924;
– предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы;
– дата ввода в эксплуатацию: 29 октября 2015 г.
	шт
	1

	5. 
	Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере «3Б»:
– тип: М8400-3-160-001;
–  ширина конвейерной ленты: 800 мм;
– изготовитель: научно-производственное предприятие «Метран», г. Обнинск;
– заводской № 299;
– предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы;
– дата ввода в эксплуатацию: 01 декабря 2009 г.
	шт
	1



Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125619800][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Техническое обслуживание и калибровку весового оборудования для нужд СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ.

	01.05.2027 г.
	15.07.2027 г.
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Таблица 4. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	- Оказать услуги в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами;
- Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов.
- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по поверке средств измерения
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	
	

	1.2.1.
	Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	- Наличие лицензии, выданной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на осуществлении деятельности по ремонту и изготовлению средств измерений. 
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием.
- Транспортировка необходимого оборудования и инструментов к месту оказания услуг осуществляется силами Исполнителя.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	- Осуществить осмотр состояния грузоприемной платформы, выравнивание, протяжку всех болтов, без замены.
- Осуществить осмотр состояния закладных деталей и ограничителей, регулировку ограничителей в обязательном порядке, также смазку маслом резьбовых соединений в этих узлах.
- Осуществить осмотр состояния датчиков и сигнальных проводов, термовводов и их протяжку при необходимости. 
- Осуществить осмотр состояния датчиков, пыльников и сигнальных проводов, термовводов и их протяжку при необходимости.
- Осуществить осмотр состояния проводки «балансировочная коробка – терминал», при выявлении повреждений замена по графе дополнительный ремонт.
- Осуществить осмотр заземления датчиков и грузоприемной платформы.
- Осуществить проверку состояния балансировочной коробки и отсутствия окислов.
- Осуществить проверку калибровки весов, проведение калибровки и настройки.
- Осуществлять проверку наличия заземления на терминале.
- Осуществлять устранение выявленных неисправностей, не требующих реконструкции и замены комплектующих, входящих в состав весов.
- Оказать услуги в строгом соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя.
- Осуществить очистку пространства под весами в зоне узлов встройки датчиков, также проводить очистку от загрязнения конструктивных зазоров по периметру платформы.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	- Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя.
- Контрольно-измерительные материалы и приборы, применяемые в ходе оказания услуг, должны быть сертифицированы и поверены.
- Исполнитель несет ответственность за сохранность средств измерений, переданных ему Заказчиком, для оказания услуг по настоящему Техническому требованию.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	- Персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку, технические знания и опыт, необходимый для оказания услуг.
- Сотрудники должны иметь соответствующий уровень образования, профессиональной подготовки, обладать необходимыми техническим знаниям и умениями, иметь опыт оказания Услуг в области поверки средств измерений. Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении поверки, должны быть аттестованы в качестве поверителей.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к безопасности оказания услуг
	Исполнитель обязан соблюдать ПОТ, пожарной и экологической безопасности.
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг.
- Недостатки, обнаруженные в ходе приемки услуг, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	По завершению оказания Услуг Исполнитель в соответствии со сроками, указанными в п.4, предоставляет Заказчику протоколы настройки СИ или извещение о непригодности к применению
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями, действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Услуги должны оказываться в соответствии с ГОСТ 8.453-82 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)
- Оказание всех услуг в установленные сроки.
	Согласие с требованием
	





Главный инженер                                                                 В.М. Томских
