Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.11.190 Техническое обслуживание весов для нужд Чаунской ТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	 Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| СИ | Средства измерений |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СП | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.11.190 Техническое обслуживание весов для нужд Чаунской ТЭЦ»

1.3. Цель оказания услуг

Техническое обслуживание и калибровка весового оборудования выполняются с целью исполнения требований ФЗ № 102-Ф от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства полученных объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений показателей работы предприятия», приказа 2510 от 31 июля 2020 года (Минпромторг).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, городской округ Певек, ул. Пугачёва стр. 1. Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Весовое оборудование |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

Необходимо выполнить техническое обслуживание и калибровку в СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ автомобильных (1 шт.) и конвейерных ленточных весов (4 шт.).

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные весы |  |  |  |
|  | Сведения об автомобильных весах: – тип: ВАТ-60-16.5-П-3 «Станица»; – грузоподъемностью: 60 т; – изготовитель: Южно-Уральский весовой завод; – заводской № 3957; – предельно допустимая абсолютная погрешность при периодической поверки: 40 кг; – класс точности по ГОСТ 29329 (МОМЗ Р76): не ниже С3; – дата изготовления: июнь 2019 г. | шт | 1 |
| Конвейерные весы |  |  |  |
|  | Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере «1А»: – тип: ВНКА – 650 – 1; – ширина конвейерной ленты: 650 мм; – изготовитель: ООО «Южно-Уральский Весовой Завод», г. Белорецк, Республика Башкортостан; - заводской № 2924; – предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы; – дата ввода в эксплуатацию: 29 октября 2015 г. | шт | 1 |
|  | Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере ст. «1Б»: – тип: М8400-3-160-001; – ширина конвейерной ленты: 800 мм; – изготовитель: научно-производственное предприятие «Метран», г. Обнинск; – заводской № 299; – предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы; – дата ввода в эксплуатацию: 1 декабря 2009 г. | шт | 1 |
|  | Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере «3А»: – тип: ВНКА – 650 – 1; – ширина конвейерной ленты: 650 мм; – изготовитель: ООО «Южно-Уральский Весовой Завод», г. Белорецк, Республика Башкортостан; – заводской № 2924; – предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы; – дата ввода в эксплуатацию: 29 октября 2015 г. | шт | 1 |
|  | Конвейерные автоматические весы непрерывного действия, установленные на ленточном конвейере «3Б»: – тип: М8400-3-160-001; – ширина конвейерной ленты: 800 мм; – изготовитель: научно-производственное предприятие «Метран», г. Обнинск; – заводской № 299; – предельно допускаемая погрешность в эксплуатационных условиях: ± 0,5 ÷ ± 2,0 % измеряемой массы; – дата ввода в эксплуатацию: 01 декабря 2009 г. | шт | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание и калибровку весового оборудования для нужд СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ. | 01.05.2027 г. | 15.07.2027 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | - Оказать услуги в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами; - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по поверке средств измерения | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - Наличие лицензии, выданной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на осуществлении деятельности по ремонту и изготовлению средств измерений. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием. - Транспортировка необходимого оборудования и инструментов к месту оказания услуг осуществляется силами Исполнителя. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | - Осуществить осмотр состояния грузоприемной платформы, выравнивание, протяжку всех болтов, без замены. - Осуществить осмотр состояния закладных деталей и ограничителей, регулировку ограничителей в обязательном порядке, также смазку маслом резьбовых соединений в этих узлах. - Осуществить осмотр состояния датчиков и сигнальных проводов, термовводов и их протяжку при необходимости. - Осуществить осмотр состояния датчиков, пыльников и сигнальных проводов, термовводов и их протяжку при необходимости. - Осуществить осмотр состояния проводки «балансировочная коробка – терминал», при выявлении повреждений замена по графе дополнительный ремонт. - Осуществить осмотр заземления датчиков и грузоприемной платформы. - Осуществить проверку состояния балансировочной коробки и отсутствия окислов. - Осуществить проверку калибровки весов, проведение калибровки и настройки. - Осуществлять проверку наличия заземления на терминале. - Осуществлять устранение выявленных неисправностей, не требующих реконструкции и замены комплектующих, входящих в состав весов. - Оказать услуги в строгом соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя. - Осуществить очистку пространства под весами в зоне узлов встройки датчиков, также проводить очистку от загрязнения конструктивных зазоров по периметру платформы. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Контрольно-измерительные материалы и приборы, применяемые в ходе оказания услуг, должны быть сертифицированы и поверены. - Исполнитель несет ответственность за сохранность средств измерений, переданных ему Заказчиком, для оказания услуг по настоящему Техническому требованию. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | - Персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку, технические знания и опыт, необходимый для оказания услуг. - Сотрудники должны иметь соответствующий уровень образования, профессиональной подготовки, обладать необходимыми техническим знаниям и умениями, иметь опыт оказания Услуг в области поверки средств измерений. Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении поверки, должны быть аттестованы в качестве поверителей. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности оказания услуг |  | Исполнитель обязан соблюдать ПОТ, пожарной и экологической безопасности. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | - Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг. - Недостатки, обнаруженные в ходе приемки услуг, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | По завершению оказания Услуг Исполнитель в соответствии со сроками, указанными в п.4, предоставляет Заказчику протоколы настройки СИ или извещение о непригодности к применению | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями, действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | - Услуги должны оказываться в соответствии с ГОСТ 8.453-82 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) - Оказание всех услуг в установленные сроки. | Согласие с требованием |  |

Главный инженер                                                                 В.М. Томских