Приложение к Условиям проведения Мониторинга Рынка

Технические требования

ОКПД2: 26.51.12.120 Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СКО | среднеквадратичное отклонение |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |

#### Наименование закупаемой продукции

Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием.

#### Цель использования закупаемой продукции

Приобретение геодезического оборудования с целью проведения инструментальных наблюдений за вертикальными деформациями гидротехнических сооружений методом геометрического нивелирования I-II разряда, а также для осуществления контроля строительно-монтажных работ.

#### Существующее положение

В настоящее время на Камской ГЭС для проведения инструментальных наблюдений за вертикальными деформациями ГТС методом геометрического нивелирования I-II разряда применяется электронный нивелир SOKKIA SDL1X, находящий в эксплуатации с августа 2017 года. Средняя наработка прибора составляет ≈ 400ч/год. В соответствии с «Описанием типа средств измерений Нивелиры электронные SOKKIA SDL1X» средний срок службы комплекта нивелира с рейками составляет не менее 6 лет, средняя наработка на отказ нивелира составляет не менее 3000ч. На момент закупки, срок эксплуатации геодезического комплекта составит 10лет, а средняя наработка ≈4000ч.

Данное техническое требование составлялось в соответствии с ГОСТ 24846-2012 «Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» и «Инструкции по нивелированию I, II, III, IV классов. ГКИП (ГНТА)-03-010-03» (утв. Приказом Роскартографии от 25.12.2003), ГОСТ 10528-90 называется «Нивелиры. Общие технические условия». Документ утверждён постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1990 №1756, введён в действие 1 июля 1991 года.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электронный нивелир | шт. | 1 |
|  | инварные рейки 3 метра |  | 2 |
|  | кейс для инварных реек |  | 1 |
|  | сменные аккумуляторы |  | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием | С момента заключения договора | До 01.12.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |
|  | Увеличение зрительной трубы, крат | не менее 24 | Согласие с требованием |
|  | Изображение | прямое |  |
|  | Компенсатор / диапазон, ‘ | магнитный демпфер и маятниковый механизм /не менее ± 12‘ |  |
|  | Точность компенсатора | Не менее ±0.3 " |  |
|  | СКО на 1 км двойного хода | не более 0.2 |  |
|  | Наличие автофокуса | Да |  |
|  | Память | Не менее 5000 измерений |  |
|  | Интерфейс передачи данных | USB, Bluetooth |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- |
|  | Защита от внешних факторов (пыли, дождя) | Не ниже IP53 | Согласие с требованием |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | -20°...+50° |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |
|  | Свидетельство о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала | Оборудование должно быть поставлено со свидетельством о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала. | Согласие с требованием |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием |
|  | Наличие оборудования в перечне средств измерений. | Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений. Иметь утвержденную методику поверки. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |
|  | Гарантийный срок | Не менее 1 год | Согласие с требованием |
|  | Средний срок службы, не менее | Не менее 5лет |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |
|  | Паспорт | Обязательно | Согласие с требованием |
|  | Руководство по эксплуатации | Обязательно |  |
|  | Кейс | Обязательно |  |
|  | Сменные аккумуляторы | 2 штуки |  |
|  | Зарядное устройство | Обязательно |  |
|  | Инварные рейки | Длина рейки 3 метра, 2 штуки |  |
|  | Кейс для инварных реек | 1 штука |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- |
|  | Условия поставки | Оборудование поставляется единовременно в полном объеме на склад заказчика и с полным комплектом документов, силами и средствами Поставщика. | Согласие с требованием |
|  | Адрес поставки | Поставка оборудования, а также его разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами поставщика. Место поставки оборудования: склад филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС». Адрес: г. Пермь, Камская ГЭС, 614030. |  |
|  | Импортозамещение | Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Покупателем |  |
|  | Иные условия поставки оборудования | Транспортировка оборудования осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. Переход права собственности и риска случайной гибели оборудования происходит в момент передачи оборудования Покупателю (подписание накладной ТОРГ-12). Доставка оборудования осуществляется в рабочее время с 8:00 — 15:00 часов местного времени. |  |