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Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика 
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиция 1
	Аппарат высоковольтный испытательный «СКАТ-70М»
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Максимальное напряжение переменного тока не менее
	50,0 кВ
	

	4. 
	Максимальное напряжение постоянного тока не менее
	70,0 кВ
	

	5. 
	Полярность напряжения постоянного тока
	положительная
	

	6. 
	Шаг изменения выходного испытательного напряжения не более
	0,3 кВ
	

	7. 
	Максимальная сила переменного тока не менее
	35,0 мА
	

	8. 
	Максимальная сила постоянного тока не менее
	15,0 мА
	

	9. 
	Диапазон измерения переменного напряжения частотой 50 Гц
	от 3,0 кВ до 50 кВ
	

	10. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения частотой 50 Гц
	±(2,0 + 0,04 · ( |50 / u| - 1) ) %
	

	11. 
	Диапазон измерения постоянного напряжения
	от 3,0 кВ до 70 кВ
	

	12. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока
	±(2,0 + 0,04 · ( |70 / u| - 1) ) %
	

	13. 
	Пороговое значение срабатывания схемы защиты силы переменного тока в режиме испытания, не более
	37 мА
	

	14. 
	Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц
	от 0,1 мА до 35 мА
	

	15. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц
	±(2,0 + 0,06 · ( |35 / i| - 1) ) %
	

	16. 
	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 0,1 мА до 15 мА
	

	17. 
	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 0,1 мА до 15 мА
	

	18. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока
	±(2,0 + 0,15 · ( |15 / i| - 1) ) %
	

	19. 
	Аппаратное ограничение выходного напряжения переменного тока на уровне
	от 1 до 51,0 кВ
	

	20. 
	Аппаратное ограничение выходного напряжения постоянного тока на уровне
	от 1 до 70,8 кВ
	

	21. 
	Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне
	от 1 до 36,5 мА
	

	22. 
	Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне
	от 1 до 16,1 мА
	

	23. 
	Режим ручного управления выходным напряжением.
	+
	

	24. 
	Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке.
	+
	

	25. 
	Наличие встроенных часов, показывающих время включения высокого напряжения.
	+
	

	26. 
	Наличие таймера, программируемого на время
	от 1 до 60 минут
	

	27. 
	По окончании времени таймера раздаётся звуковой сигнал
	да
	

	28. 
	Длина соединительного кабеля
	4,0 ± 0,3 м
	

	29. 
	Степень защиты блока измерительного
	IP53
	

	30. 
	Степень защиты блока высоковольтного
	IP60
	

	31. 
	Продолжительность непрерывной работы аппарата при силе выходного тока не более 5 мА
	не ограничена
	

	32. 
	Продолжительность непрерывного включения высокого переменного напряжения при силе выходного тока 35 мА
	2 часа с последующим выключением высокого напряжения на время не менее 1 часа
	

	33. 
	Электропитание аппарата
	от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10%
	

	34. 
	Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки
	не более 300 ВА
	

	35. 
	Габаритные размеры блока управления
	420*330*220 мм
	

	36. 
	Габаритные размеры блока высоковольтного
	340*375*650 мм
	

	37. 
	Масса блока управления, не более
	17 кг
	

	38. 
	Масса блока высоковольтного, не более
	29 кг
	

	39. 
	Срок службы не менее
	5 лет
	

	40. 
	Габариты упаковки
	670х670х400 мм
	

	41. 
	Объем упаковки
	0,18 м3
	

	42. 
	Вес в упаковке
	55 кг
	

	43. 
	Комплектация
	Комплектация

	44. 
	Блок управления
	2 шт.
	

	45. 
	Блок высоковольтный
	2 шт.
	

	46. 
	Кабель соединительный
	2 шт.
	

	47. 
	Кабель сетевой
	2 шт.
	

	48. 
	Вставка плавкая 20А
	2 шт.
	

	49. 
	Копия свидетельства об утверждении типа средства измерения
	2 шт.
	

	50. 
	Сопроводительная документация
	Сопроводительная документация

	51. 
	Паспорт на оборудование
	2 экз.
	

	52. 
	Руководство по эксплуатации (подробное техническое описание и инструкцию по эксплуатации)
	2 экз.
	

	53. 
	Действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении средства измерения в Федеральный информационный фонд)
	2 экз.
	

	54. 
	Свидетельство о поверке (Сертификат о первичной аттестации прибора)
	2 экз.
	

	55. [bookmark: _GoBack]
	Описание типа СИ
	2 экз.
	

	56. 
	Методика поверки 
	2 экз.
	

	57. 
	Протокол поверки
	2 экз.
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