Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Аппарат высоковольтный испытательный «СКАТ-70М» |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Максимальное напряжение переменного тока не менее |  | 50,0 кВ |  |
|  | Максимальное напряжение постоянного тока не менее |  | 70,0 кВ |  |
|  | Полярность напряжения постоянного тока |  | положительная |  |
|  | Шаг изменения выходного испытательного напряжения не более |  | 0,3 кВ |  |
|  | Максимальная сила переменного тока не менее |  | 35,0 мА |  |
|  | Максимальная сила постоянного тока не менее |  | 15,0 мА |  |
|  | Диапазон измерения переменного напряжения частотой 50 Гц |  | от 3,0 кВ до 50 кВ |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения частотой 50 Гц |  | ±(2,0 + 0,04 · ( ¦50 / u¦ - 1) ) % |  |
|  | Диапазон измерения постоянного напряжения |  | от 3,0 кВ до 70 кВ |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока |  | ±(2,0 + 0,04 · ( ¦70 / u¦ - 1) ) % |  |
|  | Пороговое значение срабатывания схемы защиты силы переменного тока в режиме испытания, не более |  | 37 мА |  |
|  | Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц |  | от 0,1 мА до 35 мА |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц |  | ±(2,0 + 0,06 · ( ¦35 / i¦ - 1) ) % |  |
|  | Диапазон измерения силы постоянного тока |  | от 0,1 мА до 15 мА |  |
|  | Диапазон измерения силы постоянного тока |  | от 0,1 мА до 15 мА |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока |  | ±(2,0 + 0,15 · ( ¦15 / i¦ - 1) ) % |  |
|  | Аппаратное ограничение выходного напряжения переменного тока на уровне |  | от 1 до 51,0 кВ |  |
|  | Аппаратное ограничение выходного напряжения постоянного тока на уровне |  | от 1 до 70,8 кВ |  |
|  | Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне |  | от 1 до 36,5 мА |  |
|  | Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне |  | от 1 до 16,1 мА |  |
|  | Режим ручного управления выходным напряжением. |  | + |  |
|  | Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке. |  | + |  |
|  | Наличие встроенных часов, показывающих время включения высокого напряжения. |  | + |  |
|  | Наличие таймера, программируемого на время |  | от 1 до 60 минут |  |
|  | По окончании времени таймера раздаётся звуковой сигнал |  | да |  |
|  | Длина соединительного кабеля |  | 4,0 ± 0,3 м |  |
|  | Степень защиты блока измерительного |  | IP53 |  |
|  | Степень защиты блока высоковольтного |  | IP60 |  |
|  | Продолжительность непрерывной работы аппарата при силе выходного тока не более 5 мА |  | не ограничена |  |
|  | Продолжительность непрерывного включения высокого переменного напряжения при силе выходного тока 35 мА |  | 2 часа с последующим выключением высокого напряжения на время не менее 1 часа |  |
|  | Электропитание аппарата |  | от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10% |  |
|  | Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки |  | не более 300 ВА |  |
|  | Габаритные размеры блока управления |  | 420*330*220 мм |  |
|  | Габаритные размеры блока высоковольтного |  | 340*375*650 мм |  |
|  | Масса блока управления, не более |  | 17 кг |  |
|  | Масса блока высоковольтного, не более |  | 29 кг |  |
|  | Срок службы не менее |  | 5 лет |  |
|  | Габариты упаковки |  | 670х670х400 мм |  |
|  | Объем упаковки |  | 0,18 м3 |  |
|  | Вес в упаковке |  | 55 кг |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Блок управления |  | 2 шт. |  |
|  | Блок высоковольтный |  | 2 шт. |  |
|  | Кабель соединительный |  | 2 шт. |  |
|  | Кабель сетевой |  | 2 шт. |  |
|  | Вставка плавкая 20А |  | 2 шт. |  |
|  | Копия свидетельства об утверждении типа средства измерения |  | 2 шт. |  |
|  | Сопроводительная документация |  |  | Сопроводительная документация |
|  | Паспорт на оборудование |  | 2 экз. |  |
|  | Руководство по эксплуатации (подробное техническое описание и инструкцию по эксплуатации) |  | 2 экз. |  |
|  | Действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении средства измерения в Федеральный информационный фонд) |  | 2 экз. |  |
|  | Свидетельство о поверке (Сертификат о первичной аттестации прибора) |  | 2 экз. |  |
|  | Описание типа СИ |  | 2 экз. |  |
|  | Методика поверки |  | 2 экз. |  |
|  | Протокол поверки |  | 2 экз. |  |

Начальник СИЗПИ ЦЭС 	Брежнев Ю.А.

Согласовано: