Опросной лист для заказа: Аппарат высоковольтный испытательный «СКАТ-70М».

Назначение: «СКАТ-70М» предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

Отличительные особенности: Главной отличительной особенностью измерителя «СКАТ-70М» является возможность измерения напряжения и силы переменного и постоянного тока при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений и твердых диэлектриков.

Количество: Измеритель «СКАТ-70М» - 2 комплекта.
В комплект входит:
	№
	Наименование
	Количество,
 шт.

	1.
	Блок управления
	1

	2.
	Блок высоковольтный
	1

	3.
	Кабель соединительный
	1

	4.
	Кабель сетевой
	1

	5.
	Вставка плавкая 20А
	1

	6.
	Паспорт
	1

	7.
	Копия свидетельства об утверждении типа средства измерения
	1

	8.
	Методика поверки
	1





[bookmark: _GoBack]Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение

	Максимальное напряжение переменного тока не менее
	50,0 кВ

	Максимальное напряжение постоянного тока не менее
	70,0 кВ

	Полярность напряжения постоянного тока
	положительная

	Шаг изменения выходного испытательного напряжения не более
	0,3 кВ

	Максимальная сила переменного тока не менее
	35,0 мА

	Максимальная сила постоянного тока не менее
	15,0 мА

	Диапазон измерения переменного напряжения частотой 50 Гц
	от 3,0 кВ до 50 кВ

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения частотой 50 Гц
	±(2,0 + 0,04 · ( |50 / u| - 1) ) %

	Диапазон измерения постоянного напряжения
	от 3,0 кВ до 70 кВ

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока
	±(2,0 + 0,04 · ( |70 / u| - 1) ) %

	Пороговое значение срабатывания схемы защиты силы переменного тока в режиме испытания, не более
	37 мА

	Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц
	от 0,1 мА до 35 мА

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц
	±(2,0 + 0,06 · ( |35 / i| - 1) ) %

	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 0,1 мА до 15 мА

	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 0,1 мА до 15 мА

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока
	±(2,0 + 0,15 · ( |15 / i| - 1) ) %

	Аппаратное ограничение выходного напряжения переменного тока на уровне
	от 1 до 51,0 кВ

	Аппаратное ограничение выходного напряжения постоянного тока на уровне
	от 1 до 70,8 кВ

	Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне
	от 1 до 36,5 мА

	Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне
	от 1 до 16,1 мА

	Режим ручного управления выходным напряжением.
	+

	Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке.
	+

	Наличие встроенных часов, показывающих время включения высокого напряжения.
	+

	Наличие таймера, программируемого на время
	от 1 до 60 минут
По окончании времени таймера раздаётся звуковой сигнал

	Длина соединительного кабеля
	4,0 ± 0,3 м

	Степень защиты блока измерительного
	IP53

	Степень защиты блока высоковольтного
	IP60

	Продолжительность непрерывной работы аппарата при силе выходного тока не более 5 мА
	не ограничена

	Продолжительность непрерывного включения высокого переменного напряжения при силе выходного тока 35 мА
	2 часа с последующим выключением высокого напряжения на время не менее 1 часа

	Электропитание аппарата
	от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10%

	Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки
	не более 300 ВА

	Габаритные размеры блока управления
	420*330*220 мм

	Габаритные размеры блока высоковольтного
	340*375*650 мм

	Масса блока управления, не более
	17 кг

	Масса блока высоковольтного, не более
	29 кг

	Срок службы не менее
	5 лет

	Габариты упаковки
	670х670х400 мм

	Объем упаковки
	0,18 м3

	Вес в упаковке
	55 кг



