	



	 УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора –
главный инженер филиала АО «ДРСК»
«Амурские ЭС»
______________ В.А. Гаврилов 

«____» _____________ 20___г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ 
  
1.	Перечень закупаемого оборудования
Спецификация – филиал «Амурские электрические сети»
	№
п/п
	Наименование, марка
	Ед.
измер.
	Кол-во

	1
	Аппарат высоковольтный испытательный «СКАТ-70М» согласно техническим характеристикам и опросному листу – Приложение №1
	шт.
	[bookmark: _GoBack]2

	Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704
Код предприятия – 9533, ОКПО - 97987579


 
2.	Требования к условиям поставки и оплаты оборудования
2.1.	Сроки поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 31.03.2024 г.
2.2.	Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.	Требования к поставляемому оборудованию
3.1.	Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
3.2.	Оборудование должно быть новым 2023-2024 г. выпуска, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.
3.3.	Поставляемое оборудование должно иметь:
-	подробное техническое описание и инструкцию по эксплуатации;
-	паспорт на оборудование в 1 экз.;
-	методика поверки в 1 экз.;
-	свидетельство о поверке с датой не ранее IV кв. 2023 г.;
-	действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении средства измерения в Федеральный информационный фонд) в 1 экз.;
-	описание типа СИ в 1 экз.
3.4.	Оборудование должно быть в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка, тара должны быть промаркированы согласно ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка».
3.5.	Оборудование должно соответствовать ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия», ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерений, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования».
3.6.	Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.
3.6.1.	Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) должна распространяться не менее, чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
3.6.2.	Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.
3.6.3.	Эквивалентное оборудование – это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики, указанные в Приложении №1 к данным техническим требованиям на проведении закупки.
3.6.4.	Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.
3.6.5.	Изображения представленных документов должны иметь хорошее качество разрешения. Если изображения представленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик вправе отклонить такую заявку Участника.
3.6.6.	Документация в заявке должны быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларация соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик вправе отклонить такую заявку Участника.

4.	Требования к участникам закупочной процедуры.
4.1.	Участник должен указать в форме Коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке Производителя предлагаемого оборудования, в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложения №1, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритами, присоединительными, установочными размерами, заполненные опросные листы).

5.	Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.
5.1.	Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика сопроводительным письмом по электронному адресу korneev-ds@drsk.ru письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.
5.2.	В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Приложение:
1.	Опросной лист на закупку СКАТ-70М.


Директор СП ЦЭС                		           __________                                             Р.Ю. Усачев


Согласовано:

Начальник службы метрологии ИЦ                 ___________                                     Е.И. Дорошенко

Начальник СДЭТО ИЦ                                        ___________                                        А.В. Кутняков

Начальник ОКСиИ                                              ___________                                        И.Н. Соловьева


























Приложение к техническому требованию
на закупку СКАТ-70М

Опросной лист для заказа: Аппарат высоковольтный испытательный «СКАТ-70М».

Назначение: «СКАТ-70М» предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

Отличительные особенности: Главной отличительной особенностью измерителя «СКАТ-70М» является возможность измерения напряжения и силы переменного и постоянного тока при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений и твердых диэлектриков.

Количество: Измеритель «СКАТ-70М» - 2 комплекта.
В комплект входит:
	№
	Наименование
	Количество,
 шт.

	1.
	Блок управления
	1

	2.
	Блок высоковольтный
	1

	3.
	Кабель соединительный
	1

	4.
	Кабель сетевой
	1

	5.
	Вставка плавкая 20А
	1

	6.
	Паспорт
	1

	7.
	Копия свидетельства об утверждении типа средства измерения
	1

	8.
	Методика поверки
	1





Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение

	Максимальное напряжение переменного тока не менее
	50,0 кВ

	Максимальное напряжение постоянного тока не менее
	70,0 кВ

	Полярность напряжения постоянного тока
	положительная

	Шаг изменения выходного испытательного напряжения не более
	0,3 кВ

	Максимальная сила переменного тока не менее
	35,0 мА

	Максимальная сила постоянного тока не менее
	15,0 мА

	Диапазон измерения переменного напряжения частотой 50 Гц
	от 3,0 кВ до 50 кВ

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения частотой 50 Гц
	±(2,0 + 0,04 · ( |50 / u| - 1) ) %

	Диапазон измерения постоянного напряжения
	от 3,0 кВ до 70 кВ

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока
	±(2,0 + 0,04 · ( |70 / u| - 1) ) %

	Пороговое значение срабатывания схемы защиты силы переменного тока в режиме испытания, не более
	37 мА

	Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц
	от 0,1 мА до 35 мА

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц
	±(2,0 + 0,06 · ( |35 / i| - 1) ) %

	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 0,1 мА до 15 мА

	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 0,1 мА до 15 мА

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока
	±(2,0 + 0,15 · ( |15 / i| - 1) ) %

	Аппаратное ограничение выходного напряжения переменного тока на уровне
	от 1 до 51,0 кВ

	Аппаратное ограничение выходного напряжения постоянного тока на уровне
	от 1 до 70,8 кВ

	Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне
	от 1 до 36,5 мА

	Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне
	от 1 до 16,1 мА

	Режим ручного управления выходным напряжением.
	+

	Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке.
	+

	Наличие встроенных часов, показывающих время включения высокого напряжения.
	+

	Наличие таймера, программируемого на время
	от 1 до 60 минут
По окончании времени таймера раздаётся звуковой сигнал

	Длина соединительного кабеля
	4,0 ± 0,3 м

	Степень защиты блока измерительного
	IP53

	Степень защиты блока высоковольтного
	IP60

	Продолжительность непрерывной работы аппарата при силе выходного тока не более 5 мА
	не ограничена

	Продолжительность непрерывного включения высокого переменного напряжения при силе выходного тока 35 мА
	2 часа с последующим выключением высокого напряжения на время не менее 1 часа

	Электропитание аппарата
	от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10%

	Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки
	не более 300 ВА

	Габаритные размеры блока управления
	420*330*220 мм

	Габаритные размеры блока высоковольтного
	340*375*650 мм

	Масса блока управления, не более
	17 кг

	Масса блока высоковольтного, не более
	29 кг

	Срок службы не менее
	5 лет

	Габариты упаковки
	670х670х400 мм

	Объем упаковки
	0,18 м3

	Вес в упаковке
	55 кг




