Опросной лист для заказа: Аппарат автоматический «АТВ-21».

Назначение: «АТВ-21» предназначен для определения температуры вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356-75, ISO 2719-88(A), ASTM D-93).

Отличительные особенности:
-	ведение журнала испытаний обеспечивает хранение до 100 результатов испытаний и 100 последних графиков;
-	автоматическое перемешивание образца и программное повышение температуры продукта с заданной скоростью;
-	возможность включения предварительного нагрева продукта, с целью уменьшения времени испытания для продуктов с высокой температурой вспышки;
-	расчет среднего значения температуры вспышки;
-	удобное интуитивно понятное меню выбора программы анализа, навигации в журнале испытаний, диагностики и настройки аппарата;
-	автоматическая поправка на барометрическое давление в диапазоне от 630 до 810 мм рт. ст;
-	система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее;
-	остановка процесса испытания по окончанию анализа со звуковой сигнализацией;
-	цветной сенсорный ЖК-дисплей используется одновременно как устройство ввода (клавиатура) и вывода информации;
-	возможность обновления программного обеспечения аппарата удалённо;
-	проведение испытаний по методу «Экспресс» для продуктов с неизвестной температурой вспышки.

Количество: Аппарат «АТВ-21» - 3 комплекта.
В комплект входит:
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Аппарат АТВ-21
	1

	2
	Тигель с крышкой
	2

	3
	Руководство по эксплуатации
	1

	4
	Паспорт
	1

	5
	Программа и методика аттестации
	1



Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	[bookmark: _GoBack]Температуры вспышки
	Автоматическое определение вспышки в диапазоне температур от +12 до +370 °C

	Нагрев
	Автоматический нагрев продукта и поддержание скорости нагрева в соответствии с выбранной программой испытания

	Поджиг
	Автоматический поджиг при помощи электрической искры, контролируемой мощности для полной имитации газового шарика диаметром 4 мм

	Мешалка
	Скорость перемешивания соответствуют требованиям выбранной программы испытаний и поддерживается автоматически

	Потребляемая мощность
	не более 750 Вт (в режиме ожидания, не более 120 Вт)

	Габаритные размеры (с установленным тиглем), ширина х высота х глубина
	420 х 310 х 455 мм

	Масса
	не более 15 кг

	Температура окружающего воздуха
	от +15 до +35 °C

	Относительная влажность воздуха
	не более 80 %

	Напряжение
	от 198 до 242 В

	Частота
	от 49 до 51 Гц

	Срок службы
	6 лет, не более 15 000 часов



