Опросной лист для заказа: Влагомер трансформаторного масла «ВТМ-3».

Назначение: «ВТМ-3» предназначен для измерений массовой доли влаги в трансформаторных, авиационных и других маслах и представляет собой цифровой показывающий прибор циклического действия. Анализ влагосодержания трансформаторного масла осуществляется в автоматическом режиме.

Отличительные особенности:
· во влагомере использоваться аттестованная по ГОСТх8,563-09 методика измерений массовой доли влаги в трансформаторном масле МИ 5К0.283.002-2012;
· эксплуатация не требует химической посуды, расходных материалов и ядовитых реагентов;
· высокая точность и воспроизводимость измерений;
· независимость результатов измерений от изменения состава масла и его срока службы;
· превосходит существующие средства измерений по нижнему пределу измерения;
· наличие обзорного диапазона массовой доли влаги от 0 до100 млн-1;
· возможность поверки и калибровки без применения эталонных проб масла;
· наличие интерфейса RS-232 для связи с персональным компьютером и АСУ ТП;
· наличие функции архива с энергонезависимой памятью (120 записей);
· секундный отсчёт времени измерения и выдача информации о готовности влагомера к работе.

Количество: Аппарат «ВТМ-3» - 1 комплект.
В комплект входит:
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3
	1

	2
	Руководство по эксплуатации
	1

	3
	Методика поверки
	1

	4
	Устройство для измерения расхода газа типа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа
	1

	5
	Сертификат калибровки шприца
	1

	6
	Комплект электрических и газовых схем на CD-диске
	1

	
	Комплект запасных частей 5К4.070.221
	

	7
	Элемент чувствительный
	1

	8
	Фильтр материал ФПП-Д ТУ95-404-76, Ø7, h 16 мм
	20

	9
	Прокладка 5К8.684.849
	40

	10
	Прокладка 5К8.683.289-01
	8

	11
	Вставка плавкая ВП1-1 2А АГО.481.303 ТУ
	2

	12
	Кислота ортофосфорная «ХЧ» ГОСТ 6552-80, 20 % раствор в дистиллированной воде, в колбах 5К7.350.000
	2

	
	Комплект монтажных частей 5К4.075.139
	

	13
	Трубка
	1

	14
	Ниппель прижимной
	1

	15
	Гайка накидная
	1

	16
	Кабель «Сеть»
	1

	17
	Вилка DB9М
	1

	18
	Трубка ПВХ 4 × 1,5 ТУ 6-01-1196-79, длина 0,15 м
	1




[bookmark: _GoBack]Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Диапазон измерений массовой доли влаги
	0...50 млн-1 (г/т)

	Диапазон показаний
	0...100 млн-1

	Абсолютная погрешность, не более
	±2,5 млн-1

	Расход газа-носителя через влагомер
	(100±10) см3/мин

	Объем пробы масла
	2 см3

	Температура окружающего воздуха и анализируемого масла
	от +10 до +35 °С

	Напряжение питания и частота от сети переменного тока
	187…242 В, 49…51 Гц

	Потребляемая мощность, не более
	30 Вт

	Средняя наработка на отказ, не менее
	20000 ч

	Средний срок службы, не менее
	8 лет



