Опросной лист для заказа: Влагомер трансформаторного масла «ВТМ-3».

Назначение: «ВТМ-3» предназначен для измерений массовой доли влаги в трансформаторных, авиационных и других маслах и представляет собой цифровой показывающий прибор циклического действия. Анализ влагосодержания трансформаторного масла осуществляется в автоматическом режиме.

Отличительные особенности:

- во влагомере использоваться аттестованная по ГОСТх8,563-09 методика измерений массовой доли влаги в трансформаторном масле МИ 5К0.283.002-2012;

- эксплуатация не требует химической посуды, расходных материалов и ядовитых реагентов;

- высокая точность и воспроизводимость измерений;

- независимость результатов измерений от изменения состава масла и его срока службы;

- превосходит существующие средства измерений по нижнему пределу измерения;

- наличие обзорного диапазона массовой доли влаги от 0 до100 млн-1;

- возможность поверки и калибровки без применения эталонных проб масла;

- наличие интерфейса RS-232 для связи с персональным компьютером и АСУ ТП;

- наличие функции архива с энергонезависимой памятью (120 записей);

- секундный отсчёт времени измерения и выдача информации о готовности влагомера к работе.

Количество: Аппарат «ВТМ-3» - 1 комплект.

В комплект входит:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Методика поверки | 1 |
| 4 | Устройство для измерения расхода газа типа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа | 1 |
| 5 | Сертификат калибровки шприца | 1 |
| 6 | Комплект электрических и газовых схем на CD-диске | 1 |
|  | Комплект запасных частей 5К4.070.221 |  |
| 7 | Элемент чувствительный | 1 |
| 8 | Фильтр материал ФПП-Д ТУ95-404-76, Ø7, h 16 мм | 20 |
| 9 | Прокладка 5К8.684.849 | 40 |
| 10 | Прокладка 5К8.683.289-01 | 8 |
| 11 | Вставка плавкая ВП1-1 2А АГО.481.303 ТУ | 2 |
| 12 | Кислота ортофосфорная «ХЧ» ГОСТ 6552-80, 20 % раствор в дистиллированной воде, в колбах 5К7.350.000 | 2 |
|  | Комплект монтажных частей 5К4.075.139 |  |
| 13 | Трубка | 1 |
| 14 | Ниппель прижимной | 1 |
| 15 | Гайка накидная | 1 |
| 16 | Кабель «Сеть» | 1 |
| 17 | Вилка DB9М | 1 |
| 18 | Трубка ПВХ 4 × 1,5 ТУ 6-01-1196-79, длина 0,15 м | 1 |

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений массовой доли влаги | 0...50 млн-1 (г/т) |
| Диапазон показаний | 0...100 млн-1 |
| Абсолютная погрешность, не более | ±2,5 млн-1 |
| Расход газа-носителя через влагомер | (100±10) см3/мин |
| Объем пробы масла | 2 см3 |
| Температура окружающего воздуха и анализируемого масла | от +10 до +35 °С |
| Напряжение питания и частота от сети переменного тока | 187…242 В, 49…51 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 30 Вт |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 20000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |