Приложение 1.
Опросной лист на установку для испытания высоким напряжением «УИВ-100/7,5»

	Параметр
	Значение

	Номинальное напряжение, кВ
	100

	Номинальное напряжение питания, В
	220

	Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ
	10-100

	Дополнительный диапазон генерируемых напряжений, кВ*
	1-10

	Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ
	110

	Установившийся ток к.з., А, не менее
	1,2

	Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ
	1,9

	Максимальная емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ
	15

	Испытательная мощность, кВА
- длительный режим
- повторно-кратковременный режим, ПВ 10%
	
4,1
7,8

	Номинальное напряжение постоянного тока, кВ**
	70

	Коэффициент пульсаций (холостой ход), %, не более**
	2,0

	Максимальный ток нагрузки, мА**
	10

	Максимальная емкость нагрузки, мкФ**
	2,0

	Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА
	4,4

	Погрешность измерения высокого напряжения, %
	3,0

	Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, %
	1,0

	Интенсивность ЧР при номинальном напряжении, пКл, не более
	5,0

	Масса комплекта (нетто/брутто), кг
	85/110




Комплект поставки:
	№
	Наименование
	Количество

	1.
	Трансформатор испытательный ИОГ-хх
	1 шт.

	2.
	Пульт управления ПУ 220-11/4,4
	1 шт.

	3.
	Делитель напряжения ДН-ххЕ(О)
	1 шт.

	4.
	Диод ДВЛ-150-2
	1 шт.

	5.
	Комплект кабелей
	1 шт.

	6.
	Руководство по эксплуатации установки (включает в себя методику периодической аттестации установки)
	1 шт.

	7.
	Руководство по эксплуатации вольтметра ВА 11
	1 шт.

	8.
	Руководство по эксплуатации делителя напряжения ДН-ххЕ(О)
	1 шт.

	9.
	Аттестат на установку
	1 шт.
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