Приложение к Условиям процедуры Мониторинга Рынка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (материально-технические ресурсы)

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

Оглавление

Общие сведения……………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………..3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требование к продукции	…4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………………………………………………………………………………...35

1. Общие сведения.

1.1 Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ТО | Техническое обслуживание |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (материально-технические ресурсы) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Целью приобретения МТР является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО.

Задача - приобретение МТР для производственных нужд СРЗАиМ.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | м. | 100 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт. | 8 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) "При пожаре" | шт. | 10 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah) | шт. | 12 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 (12V / 4,5Ah) | шт. | 20 |
|  | Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт MF-25 (c2-23) 0,25 Вт | шт. | 60 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022 (12V / 2,2Ah) | шт. | 10 |
|  | Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ | шт. | 1 |
|  | Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ | шт. | 2 |
|  | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | шт. | 1 |
|  | Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К5 | шт. | 1 |
|  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-040И/-/ДИ/170 (0…6 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ | шт. | 1 |
|  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-040И/-/ДИ/190 (0…40 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ | шт. | 1 |
|  | Мегаомметр Е6‐32 | шт. | 1 |
|  | Преобразователь измерительный реактивной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока Е860ЕР2-5 | шт. | 1 |
|  | Преобразователь измерительный активной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока Е859ЕР2-5 | шт. | 1 |
|  | Измеритель-регистратор параметров микроклимата ТКА-ПКЛ (26)-Д | шт. | 1 |
|  | Блок индикации ЭКРА Э2601 656116.515 (для терминалов с ПО v6) | шт. | 1 |
|  | Блок логики Л2571.1А ЭКРА.656116.563 | шт. | 1 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-19 | ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (материально-технические ресурсы) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | С даты подписания договора | До 30.11.2027 г. |

#### 2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 или эквивалент1

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Технология | Кабель интерфейсный с изоляцией из вспененного полиэтилена, экранированный с оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горения малодымный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 |  | Материал жил | Медь | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Сечение жил | От 0,26 до 0,28 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Количество жил |  | 2 пары по 2 жилы | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Материал оболочки |  | изоляцией из вспененного полиэтилена | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Рабочие условия эксплуатации |  | От -10 до +45 | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Паспорт на кабель с указанием длины, соответствие ГОСТ, отметок о испытании | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Коммутационное устройство для управления исполнительными устройствами в системах безопасности: охранной и пожарной сигнализации, а также системах контроля и управления доступом | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Количество исполнительных реле | 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Тип выходных контактов | нормально-замкнутые, на переключение | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Коммутируемое напряжение | переменное (AC) до 250 В, постоянное (DC) до 30 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Коммутационный ток | 10 А | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Напряжение управления | 20 — 27,6 В постоянного тока | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Ток управления | 0,014–0,019 А. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30…+50 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1): Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) «При пожаре» или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Ручной пожарный извещатель для ручного включения сигнала тревоги в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Наличие крышки | Крышка для защиты кнопки от случайного нажатия | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Цвет корпуса | Красный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Способ крепления | Настенный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Класс защиты | Не ниже IP41 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Lиaпaзoн кoммyтиpyeмыx нaпpяжeний | Пocтoяннoгo или пepeмeннoгo тoкa: 5…72 B; | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение корпуса | Ударопрочный пластик | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -10...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) «При пожаре» | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.4 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология изготовления | AGM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ёмкость | 12 Ач | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Клеммы | FASTON 2 (зажим) 6,3 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 151 х 98 х 95 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.6 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 (12V / 4,5Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология изготовления | AGM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ёмкость | 4,5 -5 Ач | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Клеммы | FASTON 2 (зажим) 6,3 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 90 х 70 х 101 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.6 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт MF-25 (c2-23) 0,25 Вт или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Резистор постоянный металлопленочный тип С2-С3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Сопротивление | 1,5 кОм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Мощность | 0,25 Вт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Рабочее напряжение максимальное | 250 В | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Материал корпуса | Металлопленочный | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Способ монтажа | В отверстие |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | -55...+155 |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт MF-25 (c2-23) 0,25 Вт | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.7 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022  (12V / 2,2Ah) или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Технология изготовления | AGM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение | 12B | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Ёмкость | 12 Ач | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Клеммы | FASTON 2 (зажим) 6,3 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Габариты Д*Ш*В (не более) | (ДхШхВ): 151 х 98 х 95 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Срок службы | Не менее 6 лет | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+60 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 6 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Аккумулятор | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.8 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8  Таблицы 1.1): Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ или эквивалент1

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Вид измеряемого давления | гидростатическое | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 |  | Диапазон измерений (установленный) | 0...15000 мм вод. ст. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Диаметр погружного зонда, не более | 27 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Исполнение по материалам, не хуже |  | мембрана – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (316L); корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; оболочка кабеля – фторопласт; уплотнительные кольца – витон | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Климатическое исполнение, не хуже |  | от -25°С до +70°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже |  | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Выходной сигнал |  | 4…20 мА | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Длина «мокрого» кабеля, не менее |  | 20 м | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Степень защиты |  | IP68 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Межповерочный интервал, не менее |  | 3 года | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке: 1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска; 2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия); 3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия); 4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу); 5. Методика поверки (бумажная или электронная версия) | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.9 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №9  Таблицы 1.1): Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ

или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь для измерения параметров трёхфазной электрической сети: ток и напряжение по трём фазам, активная мощность, частота, фазный угол, ведения учета электроэнергии и контроля качества | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Измеряемые каналы | 3 входных измерительных канала тока и 3 измерительных канала напряжения конфигурируемые | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Синхронизация по времени | Наличие функции | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Энергонезависимая память для хранения архива измерений | Наличие функции | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Интерфейс связи | Ethernet 100 Мб/с | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Относительная погрешность: напряжение | ±0,1% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Относительная погрешность ток | ±0,1% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Относительная погрешность активная мощность | ±0,2% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Относительная погрешность частоты (при наличии сигнала PPS) | ±0,001 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Питание от однофазной сети переменного тока, либо от сети постоянного тока 220 В. | 220 В, 50 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Питание от однофазной сети от сети постоянного тока 220 В. | 220 В | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | На рейку DIN | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.10 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 10  Таблицы 1.1): Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 — Св.  или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор милливольтметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения тока: | От 0 до 500 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Милливольтметр DQ96-x | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.11 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 11  Таблицы 1.1): Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К5 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь виброперемещений | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон рабочих частот, не хуже: | 0,8…200 Гц; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон измерения виброперемещений (ампл.): | ±500 мкм; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Выходной сигнал: 4…20 мА | 12±8 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц: | 16 мкА/мкм; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не хуже | ±5%; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Питание | ±12…15 В (при 4-х проводной схеме подключения) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Тип подключения | 2РМГ14БПИШ1В1 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -10…+70 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20 | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.12 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 12 Таблицы 1.1):  Преобразователь давления эталонный

ПДЭ-040И/-/ДИ/170 (0…6 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ или эквивалент1

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Индикация показаний | Цифровое табло с клавиатурой для настройки | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 |  | Диапазон измерений | 0…6 МПа | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Возможность перенастройки диапазона | автоматический выбор диапазона, ручной выбор диапазона | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 |  | Возможность изменения единиц измерений | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 |  | Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже | 0,05 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 |  | Питание | от батареи из трех алкалиновых элементов питания «LR6 АА 1,5 V», от сетевого адаптера питания постоянного тока (блока питания) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 |  | Кабель интерфейсный для подключения к ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 |  | Сетевой адаптер питания (блок питания) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 |  | Бандаж резиновый защитный | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 |  | Пылевлагозащита, не хуже | IP65/IP67 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Резьба присоединительного штуцера |  | М20×1,5-8g | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Межповерочный интервал, не менее |  | 2 года | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке: 1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска; 2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия); 3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия); 4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу); | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 5.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

Таблица 3.13 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Преобразователь давления эталонный

ПДЭ-040И/-/ДИ/190 (0…40 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ  или эквивалент1

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Индикация показаний | Цифровое табло с клавиатурой для настройки | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 |  | Диапазон измерений | 0…40 МПа | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Возможность перенастройки диапазона | автоматический выбор диапазона, ручной выбор диапазона | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 |  | Возможность изменения единиц измерений | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 |  | Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже | 0,05 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 |  | Питание | от батареи из трех алкалиновых элементов питания «LR6 АА 1,5 V», от сетевого адаптера питания постоянного тока (блока питания) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 |  | Кабель интерфейсный для подключения к ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 |  | Сетевой адаптер питания (блок питания) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 |  | Бандаж резиновый защитный | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 |  | Пылевлагозащита, не хуже | IP65/IP67 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Резьба присоединительного штуцера |  | М20×1,5-8g | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Межповерочный интервал, не менее |  | 2 года | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке: 1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска; 2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия); 3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия); 4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу); | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
| 5.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |

Таблица 3.14 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Мегаомметр Е6‐32 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Мегаомметр ручной | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Табло цифровое | Многострочное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выбор диапазона измерений | Автоматический | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Защита от подключения к необесточенной сети или от внезапной подачи напряжения во время измерений | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Время измерения сопротивления изоляции | Программируемое | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Помехоустойчивость в измеряемой цепи | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Сохранение результатов измерений | Не менее 5000 записей | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Напряжение на разомкнутых гнездах | От 50 до 2500 В с шагом 10 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Диапазон измерения сопротивления изоляции | от 1 кОм до 300 ГОм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Диапазон измерения переменного напряжения | 40–700 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Измерение сопротивления металлосвязи | от 0,01 до 9,99 кОм | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Степень защиты корпуса | IP54 | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Устойчивость к повреждениям | Испытания на ударопрочность | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | от –15 °C до +50 °C |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Мегаомметр Е6‐32 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.15 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Преобразователь измерительный реактивной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока Е860ЕР2-5 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Предназначен для линейного преобразования реактивной мощности в трёхфазных трёхпроводных цепях переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Цифровая обработка сигналов | С помощью встроенного микроконтроллера | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Входные цепи | С гальванической развязкой между токовыми, напряженческими, цифровыми каналами | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Выходной сигнал: | –5…0…+5 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Класс точности: | основная приведённая погрешность не более ±0,5%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Питание: | От измеряемой цепи или от внешнего источника питания 220 В | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | На рейку DIN или ТН-35 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Преобразователь Е860ЕР2-5 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.16 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1.1):  Преобразователь измерительный активной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока Е859ЕР2-5 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь измерительный активной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Цифровая обработка сигналов | С помощью встроенного микроконтроллера | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Входные цепи | С гальванической развязкой между токовыми, напряженческими, цифровыми каналами | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Выходной сигнал: | –5…0…+5 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Класс точности: | основная приведённая погрешность не более ±0,5%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Питание: | От измеряемой цепи или от внешнего источника питания 220 В | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | На рейку DIN или ТН-35 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Преобразователь Е859ЕР2-5 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.17 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1.1):  Измеритель-регистратор параметров микроклимата ТКА-ПКЛ (26)-Д

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Измеритель-регистратор параметров микроклимата | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерений по температуре | от –30 до +60 °C | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон измерений по влажности | от 5 до 98 % отн. вл. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Диапазон измерений по давлению | от 70 до 120 кПа | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | основная абсолютная погрешность влажности | ±3,0 % отн. вл. (при температуре 15–25 °C) |  |  |  |
| 1.6. | абсолютная погрешность температуры | например, ±0,5 °C в диапазоне от –30 до –10 °C |  |  |  |
| 1.7. | абсолютная погрешность давления | ±0,4 кПа при температурах от –30 до +5 °C |  |  |  |
| 1.8. | Память для записи измерений | Не менее 300 тыс. по трем каналам одновременно |  |  |  |
| 1.9. | Интерфейсы связи | USB и Wi-Fi |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | На стену | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | от –30 до +70 °C |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Измеритель-регистратор ТКА-ПКЛ (26)-Д | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.18 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Блок индикации ЭКРА Э2601 656116.515 (для терминалов с ПО v6). Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Не допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Диагональ блока | 19 дюймов |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Блок индикации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.19 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Блок логики Л2571.1А ЭКРА.656116.563. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Совместимость с интерфейсными блоками | Д2962А; Д2781А; В1281А | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки | Блок индикации | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |