Технические требования на поставку оборудования не требующего монтажа

«ОКПД2 26.51.53.190. Поставка титратора потенциометрического автоматического (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого товара	4

1.3.	Цель использования закупаемого товара	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к товару	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого товара	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых товаров	4

2.1.2.	Требования к срокам закупаемых товаров	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товара	4

2.2.	Требования к качеству товара	5

Таблица 3. Требования к товару	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………...…..13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное Акционерное Общество |
| --- | --- |
| Филиал, Покупатель | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| Участник, Поставщик | Организация-контрагент |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТТ | Технические требования |
| СМО и ГТС | Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |
| СИ | Средство измерений |
| МТР | Материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| РД | Руководящий документ |

  - Наименование закупаемого товара

«ОКПД2 26.51.53.190. Поставка титратора потенциометрического автоматического (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"»

  - Цель использования закупаемого товара

Товар предназначен для определения кислотного числа энергетических масел в соответствии с ГОСТ 11362-96

  - Существующее положение

В настоящее время в Группе химического анализа СМО и ГТС кислотное число энергетических масел определяется методом ручного титрования.

- Требования к товару

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемых товаров

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Титратор потенциометрический автоматический в составе: | шт. | 1 |
|  | Блок преобразования и дозирования | шт. | 1 |
|  | Электрод рН-метрический комбинированный | шт. | 1 |
|  | Электрод ЭС-10601/7 стеклянный 0…12 рН, 0…1000С | шт. | 1 |
|  | Электрод сравнения одноключевой Аg/АgCl, 0…1000С | шт. | 1 |
|  | Термокомпенсатор | шт. | 1 |
|  | Штатив для электродов | шт. | 1 |
|  | Магнитная мешалка, конструктивно объединённая с корпусом титратора | шт. | 1 |
|  | Банка 1000 мл для реактивов из темного стекла с делениями и навинчивающейся п/п крышкой | шт. | 1 |
|  | Комплект принадлежностей и запасных частей | шт. | 1 |
|  | Специализированное программное обеспечение для определения кислотного числа по ГОСТ 11362-96 (на русском языке | шт. | 1 |
|  | Ноутбук | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки товаров

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товаров

| № п/п | Наименование товаров | Требования к началу срока поставки товаров | Требования к окончанию срока поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Титратор потенциометрический автоматический | С даты заключения договора (плановая дата 01.07.2026) | В течении 5 месяцев с даты заключения договора (плановая дата 30.11.2026) |

  - Требования к качеству товаров

Таблица 3. Требования к товарам

Наименование товаров (позиция №1 Таблицы 1.1): Титратор потенциометрический автоматический

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | # Назначение |  |  | Определение концентрации ионов и веществ в растворах различными методами объёмного титрования (прямое, обратное, нейтрализации, окисления-восстановления, комплексонометрии, фотометрии и т.д.), активности ионов водорода (значение рН) и других ионов (значение рХ), ЭДС электродных систем и других источников постоянного тока (конкретная аналитическая задача- определение общего кислотного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96) | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
|  | # Диапазон измерения (по входному сигналу) |  |  | по напряжению, мВ - от минус 2000,0 до 2000,0; по величине рН (рХ), ед. рН (рХ) – от минус 20,0 до 20,0 | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.3. | # Максимальный объём титранта в колбе |  |  | Не менее 20,0 мл | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.4. | # Дискретность отсчета |  |  | Не более 0,001 мл | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.5. | # Пределы допускаемого значения основой абсолютной погрешности измерения рН (рХ) для одновалентных ионов |  |  | Не более ±0,01 | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.6. | # Пределы допускаемого значения основой абсолютной погрешности измерения (рХ) для двухвалентных ионов |  |  | Не более ±0,02 | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.7. | # Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения э.д.с |  |  | Не более ±1 мВ | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.8. | # Предел допускаемого значения относительного среднеквадратического отклонения случайной составляющей погрешности |  |  | Не более 0,5% | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.9. | # Время установления рабочего режима |  |  | Не более 10 мин. |  | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.10. | # Напряжение питающей сети однофазного переменного тока |  |  | 220 (± 10%) В | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 1.11. | # Характеристики ПК (ноутбук) |  |  | 17.3"/2560x1440пикс./ Intel Core i7, RAM 32Gb, SSD 1000Гб | Согласие с требованием | Паспорт на продукцию |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1. | Закупаемый товар должен обеспечивать безопасность эксплуатации по классу защиты от поражения электрическим током, уровню пожарной безопасности - для использования в лабораторных условиях |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Масса |  | Не более 5 кг |  | Предложение по массе | - |  |  |
|  | Вывод информации |  | ЖК экран |  | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
| 3.3. | Исполнение |  | Настольное |  | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4.2 по ГОСТ 15150 |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, ºС | +10 … +35 ºС |  |  | Согласие с требованием | документация (паспорт и руководство по эксплуатации) |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки |  |  | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу: Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2 Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к упаковке |  |  | Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и влияния климатических факторов внешней среды на товар | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к метрологическому обеспечению |  |  | 1. Товар должен быть внесена в государственный реестр средств измерений РФ. 2. Должна иметь копии действующего Свидетельства об утверждении типа с Описанием типа средств измерений. 3. Должна иметь положительные результаты поверки (подтверждено действующей выпиской о результатах поверки из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений). 4. Должна иметь методику поверки | Согласие с требованием | Предоставление требуемых документов в электронном виде |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантии на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Предложение по сроку гарантии на товар | - |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Состав комплекта |  |  | 1. Блок преобразования и дозирования – 1 (одна) шт. 2. Электрод рН-метрический комбинированный - 1 (одна) шт. 3. Электрод ЭС-10601/7 стеклянный 0…12 рН, 0…1000С - 1 (одна) шт. 4. Электрод сравнения одноключевой Аg/АgCl, 0…1000С - 1 (одна) шт. 5. Термокомпенсатор – 1 (одна) шт. 6. Штатив для электродов – 1 (одна) шт. 7. Магнитная мешалка, конструктивно объединённая с корпусом титратора - 1 (одна) шт. 8. Банка 1000 мл для реактивов из темного стекла с делениями и навинчивающейся п/п крышкой - 1 (одна) шт. 9. Комплект принадлежностей и запасных частей – 1 (одна) шт. 10.Специализированное программное обеспечение для определения кислотного числа по ГОСТ 11362-96 (на русском языке) – 1 (одна) шт. 11. Ноутбук - 1 (одна) шт. | Согласие с требованием | Опись/ ведомость |  |  |
| 8.2. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: 1. Паспорт на оборудование -1 (одна) шт. 2. Руководство по эксплуатации - 1 (одна) шт. 3. Методика поверки - 1 (одна) шт. 4. Выписка о результатах поверки из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений со сроком действия на момент поставки на склад Покупателя не менее половины срока установленного межповерочного интервала на оборудование - 1 (одна) шт. Вся документация должна быть на русском языке и предоставлена Покупателю в бумажном виде | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок службы |  |  | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Коэффициент готовности |  |  | Товар должен надежно и правильно функционировать без выполнения каких-либо дополнительных затрат или работ со стороны Покупателя | Согласие с требованием | - |  |  |
| 9.3. | Иные требования |  |  | Товар должен быть новым (ранее не использованной) | Согласие с требованием | - |  |  |
| 10. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Требования к доставке |  |  | Транспортировка и разгрузка должна осуществляться силами и средствами Поставщика | Согласие с требованием | - |  |  |
| 10.2. | Требования к наличию сервисного центра на территории РФ |  |  | Обязательно наличие сервисного центра на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |  |
| 11. | Прочие (дополнительные) требования к товару |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 11.1. | Требования к происхождению поставляемого товара |  |  | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи соответствующих реестров |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки:

  - - спецификацию поставляемого оборудования (спецификация должна быть предоставлена в двух вариантах – в pdf и Excel), которую необходимо разбить на позиции с указанием по каждой составляющей полного наименования (согласно таблицы 1.1 ТТ), типа, марки и, при наличии, артикула, изготовителя (для оценки отношения участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции) и страны происхождения, технических характеристик и описания комплектующих , стоимости за единицу и сроках поставки, а также указанием перечня документов, подтверждающих качество оборудования (при отсутствии документов в открытом доступе, их необходимо приложить к спецификации);

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя упаковку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора