УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_______________М.В. Варейкис

«_____» ____________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.45 Поставка передвижной электротехнической лаборатории»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.2.1 Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| С ИЗПИ | Служба изоляции, защиты от перенапряжений и измерений |

  - Наименование закупаемой продукции

Электротехническая лаборатория для измерения параметров трансформаторов на базе полноприводного автомобиля ГАЗ Соболь NN 4х4 (или эквивалент).

  - Цель использования закупаемой продукции

Электротехническая лаборатория предназначена для:

- определения коэффициента трансформации, сопротивление обмоток постоянному току силовых трансформаторов;

- измерения тока возбуждения (потери ХХ), сопротивления короткого замыкания силовых трансформаторов;

- измерение тангенса дельта и емкости на высоком напряжении высоковольтных вводов, силовых трансформаторов, конденсаторов связи;

- испытание повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц величиной до 50 кВ с измерением тока проводимости;

- испытания повышенным выпрямленным напряжением величиной до 70кВ с измерением тока утечки.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКПД2 | Меры по предоставлению режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Передвижная электротехническая лаборатория | ЭТЛ | Комплект | 1 | 26.51.45 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Передвижная электротехническая лаборатория | С момента заключения договора | не позднее 20 декабря 2027 года |

  - Требования к продукции

Таблица 2.2.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Передвижная электротехническая лаборатория

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам автомобиля |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип кузова | Микроавтобус/минивэн/комби | Указание характеристик |  |  |
|  | Двигатель | Рабочий объем: Не менее 2 л. | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип топлива | Бензиновый/дизельный | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип трансмиссии | АКПП/МКПП Число передач: не менее 5 Привод: ПОЛНЫЙ | Указание характеристик |  |  |
|  | Рулевое управление | Левый руль с гидроусилителем/электроусилителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Тормоза | Передние: Дисковые Задние: Дисковые/Барабанные | Указание характеристик |  |  |
|  | Задняя ось | Односкатная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество посадочных мест | Не менее 4 + 1 водитель |  |  |  |
|  | Отопление салона | Отопление салона должно состоять из отопителя от системы охлаждения двигателя (в кабине) и дополнительного отопителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система кондиционирования | В автомобиле должен быть установлен кондиционер/климат-контроль. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ремни безопасности | На всех сидениях | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Требования к исполнению автомобиля по климатическим параметрам | от -50 до +40°С | Согласие с требованием |  |  |
| Комплексная доработка "Северное исполнение": |  |  |  |  |  |
|  | Утепление кабины | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Утеплитель капотного отсека | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Остекление кабины | Двойное остекление лобового стекла или второе лобовое стекло (поставляется в комплекте с автомобилем с соответствующей упаковкой) | Указание характеристик |  |  |
|  | Теплоизоляция АКБ | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Установка автономного отопителя | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подогреватель топливного бака | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обогрев топливопроводов | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ящик ЗИП | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все технические жидкости синтетические, всесезонные | Да | Согласие с требованием |  |  |
| Дополнительные требования к комплектации: |  |  |  |  |  |
|  | Медицинская аптечка | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Знак аварийной остановки, 2 шт., не менее | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Упор противооткатный, 2 шт., не менее | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Огнетушитель ОП-5 | 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Экспедиционный багажник на крыше, с лестницей на задней двери | Заводского исполнения, вписан в ПТС С креплениями для диэлектрической лестницы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задний фаркоп | Заводского исполнения, вписан в ПТС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепление для запасного колеса | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Шины летние | 5 шт. включая запасное колесо с характеристиками рекомендованными заводом изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | - Шины зимние (шипованные) | 5 шт. включая запасное колесо с характеристиками рекомендованными заводом изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к салону автомобиля |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее устройство | Салон автомобиля должен включать три отсека: водительский, пассажирский и отсек для специального оборудования. Водительский и пассажирский отсеки не разделяются. Приборный отсек отделяется перегородкой. Пассажирские места должны быть расположены по направлению движения вперёд. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отсек для специального оборудования | Утепленный Отапливаемый | Согласие с требованием |  |  |
|  | Спецоборудование |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Размещение | Все спецоборудование должно размещаться в фургоне в отсеке с приборами, способы его фиксации и крепления должны обеспечивать удобство его использования и должны исключать повреждения и перемещения спецоборудования во время движения автомобиля | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высоковольтная испытательная установка | АИД-70 или эквивалент - испытания повышенным выпрямленным напряжением величиной до 70кВ с измерением тока проводимости; - испытание повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц величиной до 50 кВ с измерением тока проводимости; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерительное оборудование | - СЭИТ-4М-К540» или эквивалент – 1шт. - Тангенс-2000 или эквивалент – 1 шт. - Мегаомметр – 1 шт. - Микроометр – 1 шт. - Штанга манипулятор для микроометра с измерительными проводами для измерения переходного сопротивления выключателей 110 кВ – 1 комплект. - Омметр – 1 шт. - Комплект для измерения наведённого напряжения 110 кВ с устройством дистанционного считывания показаний – 1 комплект. | Указание характеристик |  |  |
|  | Источник автономного питания | - Генератор не менее 2,5 кВт 220/380 В. - Автономный источник питания должен располагаться в задней части кузова. - Тип топлива должен быть идентичен типу топлива автомобиля | Указание характеристик |  |  |
|  | Средства защиты | Штанга оперативная 110 кВ – 1 шт. Указатель напряжения 35-110 кВ – 1 шт. Указатель напряжения 10 кВ – 1 шт. Диэлектрические перчатки – 2 пары. Диэлектрические боты -1 пара Переносное заземление для РУ выше 1 кВ – 1 шт. Разрядная штанга 35 кВ – 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Места хранения спецодежды | Должны быть предусмотрено отдельное место хранения спецодежды (зимний комплект защиты от дуги, каска, сапоги) не менее чем на 4 человека. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Места хранения средств защиты | Должно быть обеспечено размещение полного комплекта средств защиты на стационарных местах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Места хранения измерительного оборудования | Должны быть предусмотрены отдельные шкафы/отсеки для хранения измерительного оборудования с фиксацией от смещения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размещение высоковольтной испытательной установки | Должно быть обеспечено стационарное крепление установки с исключением самопроизвольного перемещения. Защита от вибрации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от вибрации | Конструкция креплений должна предусматривать демпфирующие элементы, обеспечивающие снижение воздействия вибрации и ударных нагрузок при движении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки МТР | филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ доставки | Поставщик обеспечивает перегон своих ходом до места поставки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия доставки | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих документов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка продукции при приёме | Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Все средства измерения, входящие в состав установки должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Объем поставки оборудования | Передвижная электротехническая лаборатория - 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документация | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - Руководство по эксплуатации; - Технический паспорт; - Гарантийный талон; - Свидетельство о поверке на каждый прибор - Декларация соответствия | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ИР ТС 018/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - для транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, — одобрение типа транспортного средства; - для шасси — одобрение типа шасси; - для единичных транспортных средств — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; для компонентов транспортных средств — декларация о соответствии или сертификат соответствия | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | В соответствии с заводом-изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изготовление | Продукция должна быть произведенной заводом изготовителем с опытом выпуска данной продукции не менее пяти лет, поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2026г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения автомобиля | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В составе заявки необходимо представить: | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Зам. начальника С ИЗПИ |  |
| ________/В.С. Кузьминов/ |  |
| «___»_________2026г. |  |
| Согласовал: |  |
| Начальник С ИЗПИ |  |
| ________/И.П. Ушаков/ |  |
| «___»_________2026г. |  |
| Согласовал: |  |
| Начальник СМиТ |  |
| ________/Н.И. Коробов/ |  |
| «___»_________2026г. |  |
| Согласовал: |  |
| Начальник ОКС |  |
| ________/Э.А. Татаринов/ |  |
| «___»_________2026г. |  |