Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.33 Поставка преобразователя индуктивного измерительного  для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Преобразователь индуктивный измерительный.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для определения параметров действительной градуировочной характеристики чувствительного элемента струнного датчика по относительной деформации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Преобразователь индуктивный измерительный М-021 с электронным блоком БЭП-2 (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Преобразователь индуктивный измерительный М-021 с электронным блоком БЭП-2 (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Преобразователь индуктивный измерительный  М-021 с

электронным блоком БЭП-2 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Диапазон измерений, мм |  | от -0,2 до +0,2 включительно |
|  | Шаг дискретности отсчета, мкм |  | не более 0,01 |
|  | Общий ход измерительного наконечника, мм |  | не менее 0,5 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений на участке диапазона измерений ± 0,02 мм включительно, мкм |  | не более ±0,04 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений на участке диапазона измерений свыше ± 0,02 мм до ± 0,2 мм, мкм |  | не более ±0,2 |
|  | Размах показаний, мкм |  | не более 0,03 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Диапазон рабочей температуры, °С |  | от +18 до +22 включительно |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее 12 месяцев |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - Преобразователь - Транспортировочная упаковка - Паспорт - Программное обеспечение - Устройство цифровой индикации БЭП-2 |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Согласие с требованием |