Технические требования

ОКПД2 26.51.53.190 Поставка испытательных и анализирующих приборов для Чиркейской ГЭС, Ирганайской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1

г. Каспийск

2026

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	6

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	6

1.4.	Существующее положение	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции

3.	Приложения	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АВР | Автоматика ввода резерва |
| --- | --- |
| АРВ | Автоматический регулятор возбуждения генератора |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АРЧМ | автоматическое регулирование частоты и мощности |
| БД | База данных |
| ВОЛС | волоконно-оптическая линия связи |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГВ | Генераторный выключатель |
| ЗИП | Запасные инструменты и принадлежности |
| ИИК | информационно-измерительный канал |
| ИС | информационная система |
| КИА | контрольно-измерительная аппаратура |
| КТС | комплекс технических средств |
| ЛРК | Лопасти рабочего колеса |
| ПО | программное обеспечение |
| ППО | прикладное программное обеспечение |
| ПТК | программно–технический комплекс |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| СИ | средство измерений |
| СК | Стойка коммутационная |
| СМ | Сервомотор |
| ТЗ | техническое задание |

  - Наименование закупаемого оборудования

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка устройства для проверки трансформаторов тока «РЕТОМ-ТТ».

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка устройства для автоматизированной комплексной проверки ВЧ аппаратуры «РЕТОМ-ВЧ/64» с магазином затухания «ВЧА-75М».

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка тестера высокочастотный ВЧТ-25М с магазином RC ВЧР-64.

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка устройства для измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3.

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка нагрузочного трансформатора РЕТ-3000 в комплекте с токовым измерительным преобразователем РЕТ-ДТ.

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10.

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка влагомера трансформаторного масла ВТМ-3 для нужд.

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка виброанализатора.

- ОКДП 2 26.51.12.190 Поставка тепловизора.

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение персонала службы РЗАиМ ОП «Ирганайской ГЭС» и ОП «Каскад Сулакских ГЭС» современным приборами для выполнения следующих работ: испытание трансформаторов тока генераторного напряжения и ТТ 330кВ, технического обслуживание ВЧ оборудования, проведения проверок устройств релейной защиты и автоматики.

В соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" п.25 и СТО РусГидро 02.01.112-2015 « Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования», влагомер ВТМ-3 необходим для количественного определения влаги в трансформаторном масле .

Приобретение комплекса неразрушающего контроля, предназначенного для измерения, обработки и регистрации (накопления) информации о параметрах абсолютной (виброперемещений) и относительной вибрации (осевое перемещение, относительное и тепловое расширение, биение валов), а также для измерения частоты вращения валов.

Тепловизор закупается в целях его использования для организации периодического и оперативного контроля за тепловым состоянием электрооборудования. Выявление неисправностей (нагрева) оборудования на различных стадиях развития дефектов.

  - Существующее положение

В настоящее время на Ирганайской ГЭС выполняется испытание трансформаторов тока устройством РЕТОМ-21. Данное устройство не позволяет выполнять полноценное испытание трансформаторов тока генераторного напряжения, а также трансформаторов тока с напряжением 330 кВ.

На ОП «Каскад Сулакских ГЭС» в связи с отсутствием необходимых приборов, затруднительно выполнить полноценное техническое обслуживание ВЧ оборудования и испытание трансформаторов тока и напряжения в соответствии п.п.3-13 приложении №4 приказа Минэнерго от 13.07.2020 г. №555 «Об утверждении правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики».

На Чиркейской ГЭС отсутствует оборудование для определения количественного содержания влаги в трансформаторном масле.

На ОП «КСГЭС» отсутствует аппарат для оценки вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегата, что существенно влияет на качество диагностики и обеспечения безопасной работы гидроагрегата. Приобретаемый прибор должен соответствовать таким современным требованиям, как высокая скорость и точность измерения параметров, одновременные (параллельные) измерения по всем 32 каналам, удобный интерфейс пользователя, небольшой размер и масса, а также удовлетворять требованиям стандарта СТО 17330282.27.140.001-2006 Приложение И «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ирганайская ГЭС |  |  |  |
|  | Устройство для проверки трансформатора тока РЕТОМ-ТТ | шт. | 1 |
| Чирюртская ГЭС-1 |  |  |  |
|  | Устройства для автоматизированной комплексной проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 с магазином затухания ВЧА-75М | шт. | 1 |
|  | Тестер высокочастотный ВЧТ-25М с магазином RC ВЧР-64 | шт. | 1 |
|  | Устройства для измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3 | шт. | 1 |
|  | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 в комплекте с токовым измерительным преобразователем РЕТ-ДТ | шт. | 1 |
|  | Блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 | шт. | 1 |
|  | Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 | шт | 1 |
|  | Виброанализатора (комплекс неразрушающего контроля) | шт | 1 |
|  | Тепловизор | шт | 1 |
| Оборудование поставляется одной партией |  |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции №1-6,8,9 | С даты заключения договора | До 30.11.2026 |
|  | Позиция №7 | С даты заключения договора | До 30.11.2027 |

  - Требования к закупаемой продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции №№ 1-6 Таблицы 1.1) Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| Ирганайская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство для проверки трансформаторов тока РЕТОМ-ТТ |  | - Род тока – переменный; - Максимальное значение выходного напряжения 200В; - Максимальное значение силы выходного тока 6А; - Максимальная выходная мощность 600 ВА Комплектация прибора: - прибор РЕТОМ-ТТ - 1 шт. - Комплект аксессуаров. - паспорт – 1шт. - руководство по эксплуатации – 1шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| Чирюртская ГЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройства для автоматизированной комплексной проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 с магазином затухания ВЧА-75М |  | Выход 2: - Диапазон частот, 40-60 Гц; - Диапазон выдаваемых напряжений, 0-(1-120) В; - Максимальная выходная мощность, не менее 5 Вт; Выход 1: - Диапазон частот, 20-1200000 Гц; - Диапазон выдаваемых напряжений, 0-(0,02-7)В НЧ - МУЛЬТИМЕТР(U нч, I нч): - Рабочий НЧ - МУЛЬТИМЕТР(U нч, I нч):диапазон частот, 0-4000 Гц; - Предел измерения силы тока, 1А; - Пределы измерения напряжения 3, 300В; Вход 1: Диапазон частот, 40-60 Гц; - Рабочий диапазон частот, 20-1200000Гц; - Пределы измерения тока, 0,1А, 1А; - Пределы измерения напряжения, 1В, 100В ВЧ - ЧАСТОТОМЕР (ВХОД 1): - Диапазон измеряемых частот, 20-1200000 Гц; Требования к магазину затухания «ВЧА-75М»: - Характеристическое сопротивление, 75 Ом; - Максимальное входное напряжение, 75 В; - Диапазон установки затухания (0-49) дБ через 1 дБ; - Диапазон рабочих частот, 0,004-1МГц Комплектация: - РЕТОМ-ВЧ/64-1 – 1шт. - Программное обеспечение «Виртуальная ВЧ-лаборатория, состоящее из следующих модулей: ручное управление, измерение АЧХ, снятие панорамы сигналов, осциллограф, измерение АХ, проверка ВЧ-заградителя, проверка фильтра присоединения. - Комплект аксессуаров (Кабели коаксиальные, кабели общего назначения, кабели питания и заземления, патч-кабели, адаптеры, переходники, крокодилы, штекеры, изоляторы, набор отверток) - Магазин затуханий ВЧА-75М – 1шт. - Паспорт — 1 шт. - Руководство по эксплуатации — 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тестер высокочастотный ВЧТ-25М с магазином RC ВЧР-64 |  | - Рабочий диапазон частот, 24-1200 кГц; - Пределы измерения напряжения, В (0,2; 2; 20; 200) - Пределы измерения уровня напряжения, дБм (750м) (минус 3; 17; 37; 57); - Предел измерения силы тока, А (0,02; 0,2; 2) - Время непрерывной работы, не менее 24 ч. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Питание устройства: - количество элементов 1; - тип элемента (Li — ion); - напряжение, 3,7 В; - емкость, 2200 мА·ч.; - Масса устройства, не более 0,5 кг.; - Габаритные размеры устройства, мм, не более 110 x 195 x 45. Комплектация прибора: - тестер высокочастотный ВЧТ-25М - 1 шт. - магазин RC ВЧР-64 – 1 шт. - Комплект аксессуаров. - паспорт – 1шт. - руководство по эксплуатации – 1шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Устройства для измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3 |  | Источник 1. ВЫХОД «=U1». Регулируемое напряжение постоянного тока: - Диапазон регулирования напряжения, 176-264В; - Максимальная выходная мощность, 220 Вт; - Выходной ток, 0-1,0 А; - Размах пульсаций напряжения при Uвых = 220 В и токе нагрузки 1 А, не более 1%,; - Задержка включения источника, с, не более 2 с. Источник 2. ВЫХОД «~U2». Регулируемое напряжение переменного тока: - Дискретность установки от максимального выходного сигнала, не более 0,2%; - Выходная мощность, не менее 100 В∙А (долговременная) и 150 В∙А в течение 5с; - Коэффициент нелинейных искажений, не более 1,0 %. Источник 3. ВЫХОДЫ «~U3», «=U4», «~U5», «~U6»: - Частота воспроизводимых сигналов тока и напряжения (частота питающей сети), 45-65Гц; - Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР: Амперметр: - Минимальное допустимое значение измеряемой величины, 10% предела измерения; - Пределы допускаемой приведенной основной погрешности измерения силы тока для предела “2 А” (Источник 1), 2%; - Минимальное время измерения тока, 1 мс; - Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения тока, обусловленной изменением температуры окружающей среды – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С; - Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения тока, обусловленные отклонением частоты относительно номинальной частоты (50 Гц) – не более 0,1 предела основной погрешности на 10 Гц отклонения. Вольтметр: - Минимальное время измерения напряжения, 1 мс; - Минимальное допустимое значение измеряемой величины, 1% предела; - Перегрузочная способность входов, 130%, от предела; - Входное сопротивление вольтметра, не менее 1000 кОм; - Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения, обусловленной измене-нием температуры окружающей среды – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С. Фазометр: - Диапазон измерения угла сдвига фаз между двумя напряжениями, напряжением и током, двумя токами, 0-360°; - Разрешающая способность измерения угла сдвига фаз, 0,1°; - Минимально допустимое значение уровня напряжения при измерении фазы, 600 мВ. Комплектация прибора: - РЕТОМ-21.3 - 1 шт. - программное обеспечение (ручное управление, проверка реле тока, проверка реле напряжения, проверка реле частоты, проверка реле мощности, проверка трансформаторов тока). - Комплект аксессуаров (кабели силовые, кабели питания и заземления, кабели силовые и общего назначения, кабель информационный, концеватели, переходники и крокодилы). - паспорт – 1шт. - руководство по эксплуатации – 1шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 в комплекте с токовым измерительным преобразователем РЕТ-ДТ |  | Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000: ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: - Входное напряжение, ~ (0 — 220) В ; - Частота напряжения входного сигнала, 45 - 65 Гц; - Максимальный входной ток, 30А; - Количество витков первичной обмотки 200; ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: - Электрическое сопротивление внешней изоляции, не 20 МОм.; - Испытательное напряжение электрической прочности внешней изоляции, 1,5 кВ; - Габаритные размеры (без кабелей), не более Ø 240 х 90 мм.; - Масса трансформатора вместе с кабелями и соединителями, не более 36 кг. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: - Диапазон рабочих температур, от -20 до +50 °С; - Температура транспортирования, от -50 до +50 °С; - Температура хранения, от 5 до 50 °С; - Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более 80%. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ: - Средний срок службы устройств, не менее 30 лет; - Средняя наработка на отказ, не менее 10000 ч.; - Температура хранения, от 5 до 50 °С; - Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, не более 0,5 ч. Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ: - Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ±(0,008·X и + 0,002·X к ); - Минимальное сопротивление внешнего измерителя (вольтметра), 100 кОм; - Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразований силы переменного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5; ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: - Сопротивление изоляции между корпусом и токоведущими частями, не менее 20 МОм; - Испытательное напряжение электрической прочности изоляции, 3,5 кВ; - Максимальное напряжение проверяемой цепи, не более 1000 В; - Масса изделия, не более 0,45 кг. ИНТЕГРАТОР: - Габаритные размеры интегратора (ширина × высота × глубина), не более 70 × 135 × 24 мм.; - Материал аbs - пластик; ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО: - Длина кольца, 635± 5 мм; - Диаметр сечения кольца, не более 8,5 мм.; - Радиус сгиба, не менее 30 мм; - Материал Термоупругая резина UL94-V0. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ: - Средний срок службы, не менее 30 лет; - Средняя наработка на отказ, не менее 10000 ч.; - Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, не более 1 ч. Комплектация прибора: - РЕТ-3000 – 1 шт. - РЕТ-ДТ – 1 шт. - Сумка для транспортирования. - Чехол трансформатора. - Комплект аксессуаров. - паспорт – 1шт. - руководство по эксплуатации – 1шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 |  | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: - Количество обмоток 5; - Номинальная мощность, 500 В*А; - Пределы допускаемой основной погрешности преобразования, ±0,5%; - Рабочая область частот, 10-1000 Гц; - Нормальная область частот, 45-55 Гц; - Габаритные размеры, не более 345 × 265 × 110 мм.; - Масса, не более 16 кг. блок РЕТ-10. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ: - Средний срок службы, не менее 30 лет; - Средняя наработка на отказ, не менее 10000 ч.; - Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, не более 1 ч.. Комплектация прибора: - РЕТ-10 – 1 шт. - Комплект аксессуаров. - паспорт – 1шт. - руководство по эксплуатации – 1шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки |  | Позиция №1 поставляется по адресу Республика Дагестан, Унцукульский район, пос. Шамилькала, Ирганайская ГЭС. Позиции №2-6 поставляются по адресу Республика Дагестан, Кизилюртовский район, пгт. Бавтугай, Чирюртская ГЭС-1. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Товар должен быть новым |  | Маркировка на товаре должна быть в соответствии с требованиями ГОСТ, позволяющих однозначно определить Покупателю дату изготовления не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Срок гарантии на оборудование не менее гарантии завода изготовителя. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Не допускается поставка бывшего в употреблении товара. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении на складе Покупателя в течение гарантийного срока. Поставка Товара без целостной упаковки не допускается. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставляемый Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями стандартов или технических условий. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Товар. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на место нахождения склада филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставка осуществляется одним этапом, согласно перечню и объему из Таблицы №3 к Техническим требованиям. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Перечень документов, подтверждающих качество запасных частей и материалов (Товара), в соответствии с Таблицей №3 к Техническим требованиям. Документы предоставляются Заказчику в бумажном виде в 1 экз. на момент поставки Товара. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | # Диапазон измерения | # От 0 до 50 млн -11*10-3…1,000(0,001…100%) | Предложение по диапазону измерения | В составе заявки участник должен приложить документацию на изделие (паспорт и\или руководство по эксплуатации) |  |
| 1.2. | # Погрешность измерения | # ±2,5 млн-1 | Предложение по погрешности измерения | В составе заявки участник должен приложить документацию на изделие (паспорт и\или руководство по эксплуатации) |  |
| 1.3. | # Действующее напряжение и мощность | 187…242 В, 49…51 Гц |  | В составе заявки участник должен приложить документацию на изделие (паспорт и\или руководство по эксплуатации) |  |
| 1.4. | Внутренний рабочий объем, см3, не менее | 2,0 | Предложение по внутреннему рабочему объему в см3 | В составе заявки участник должен приложить документацию на изделие (паспорт и\или руководство по эксплуатации) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». Место расположения объекта работ: Россия, Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Условия поставки | В объем поставки оборудования должны быть включены: -Транспортировка силами Поставщика на склад Заказчика. -Оформление таможенных документов (при необходимости), - Установка и настройка программного обеспечения. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Периодичность выполнения и объем ТО | В соответствии с рекомендациями производителя | Предоставить подробное предложение по периодичности проведения ТО | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Предложение по сроку гарантии на оборудование | - |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделия либо все изделие, если оно не может быть исправлено (отремонтировано) на предприятии- изготовителе | ### Предложение по гарантийному и послегарантийному обслуживанию | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие паспортов на оборудование и руководств по эксплуатации | На этапе заключения договора предоставить паспорт на оборудования и руководство по эксплуатации (копию, заверенную заводом изготовителем) и при поставке оборудования (оригинал). | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.2. | Состав комплекта | - Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 – 1 шт. - Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. - Методика поверки - Устройство для измерения расхода газа типа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа - Сертификат калибровки шприца - Комплект электрических и газовых схем - Свидетельство об утверждении типа измерений - Действующее свидетельство о поверке прибора (штамп первичной поверки) - Комплект запасных частей 5К4.070.221 - Комплект монтажных частей 5К4.075.139 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемые изделия: | Обязательно | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соглашение с производителем оборудования | На этапе заключения договора, предоставить письмо в свободной форме, гарантирующее готовность завода изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения | Согласие с требованием | -//- |  |

Наименование продукции (позиции № 8 Таблицы 1.1) Виброанализатора (комплекс неразрушающего контроля)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип аппарата | - | Указание характеристик |  |  |
|  | Завод изготовитель | - | Указание характеристик |  |  |
| - ‍ | Для канала измерения виброперемещения: |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения виброперемещения, мкм | ± 500 ; | Указание характеристик |  |  |
| - ‍ | Пределы допускаемой основной относитель-ной погрешности при измерении виброперемещения на базовой частоте, % | ± 1 | Указание характеристик |  |  |
| - ‍ | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала при измерении виброперемещения, % | ± 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочий диапазон частот, Гц | от 0,8 до 200 | Указание характеристик |  |  |
|  | Диапазон входного напряжения, В | ± 5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Для канала измерения перемещения: |  |  |  |  |
| - ‍ | Диапазон измерения перемещения, мм | от 0,5 до 5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении перемещения, % | ± 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Диапазон входного напряжения, В | от 0,375 до 5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Для канала измерения частоты вращения: |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения частоты вращения, об/мин | от 0 до 10 000 | Указание характеристик |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении частоты вращения, % | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Характеристики, общие для всех каналов: |  |  |  |  |
|  | Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, %/1 оС | ± 0,03 | Указание характеристик |  |  |
|  | Напряжение питания, В | 220 | Указание характеристик |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | не более 22 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | не более 280х200х80 | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса, кг | не более 1,3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По защите от поражения электрическим током соответствует ГОСТ Р 51350 | класс III | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Максимальная температура окружающего воздуха, не более 0С | 80 | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальная температура окружающего воздуха, не более 0С | -20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| Маркировка |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Республика Дагестан, Кизилюртовский район, ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», ОП «Каскад Сулакских ГЭС» | Согласие с требованием |  |  |
| Упаковка |  |  |  |  |  |
|  | - Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать п.1.1.16 ТУ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| Приемка и испытание |  |  |  |  |  |
|  | Требования к маркировке транспортировке, упаковке и хранению в соответствии с | Маркировка должна соответствовать требованием ГОСТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации не менее, месяцев | 12 | Указание характеристик |  |  |
| - ‍ | Гарантийный срок хранения, месяцев | 36 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования по гарантии | Гарантийный срок не менее гарантийного срока завода изготовителя. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту оборудования; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке оборудования до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность поставки | Поставщик должен обеспечить комплектность поставки в соответствии с таблицей 1.1 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации | Поставщик должен обеспечить комплектность поставки оборудования и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы данного аппарата, даже если это специально не оговорено в настоящих технических требованиях. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оценка соответствия | Готовая продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия Изготовителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие регламентам ТС | - Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования - В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации": Силовые трансформаторы должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14). - Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) и статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к согласованию конструкторской документации | Разработанную конструкторскую документацию поставщик должен согласовать с Покупателем до начала изготовления продукции | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим затратам | Стоимость упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплектация в соответствии с Таблицей 4 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| * - значение параметра определяется завод изготовитель оборудования |  |  |  |  |  |

Таблица 4 Комплектация:

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Переносной персональный компьютер типа «Notebook» (15.6", 1920х1080, CPU Intel Core i5, RAM 16Gb, SSD 512 Gb,Windows) | шт. | 1 |
|  | Измерительный блок; | шт. | 1 |
|  | Кейс для переноски ПК и измерительного блока | шт. | 1 |
|  | Кейс для переноски датчиков и кабелей | шт. | 1 |
|  | Датчик абсолютной вибрации | шт. | 4 |
|  | Датчик относительной вибрации вала, зеркала подпятника Датчик избыточного давления-разрежения | шт. | 4 |
| - ‍ | Отметчик оборотов лазерный | шт. | 1 |
| - ‍ | Сетевой кабель 1,5 м (≈220в) | шт. | 1 |
| - ‍ | USB кабель 0,8 м | шт. | 1 |
|  | Кабель отметчика оборотов 20 м | шт. | 1 |
|  | Кабель датчика биения 20 м | шт. | 2 |
|  | Кабель датчика биения 35 м | шт. | 2 |
|  | Кабель датчика абсолютной вибрации 20 м | шт. | 2 |
|  | Кабель датчика абсолютной вибрации 35 м | шт. | 2 |
| - ‍ | Кронштейны крепления датчиков биения вала | шт. | 4 |
| - ‍ | Магнитная стойка отметчика оборотов | шт. | 1 |
| - ‍ | Светоотражающие метки отметчика | шт. | 1 |
| - ‍ | Набор тарировочных пластин | шт. | 1 |
| - ‍ | ПО «Excellent», драйвера | шт. | 1 |
| - ‍ | Документация (Паспорт, инструкция, свидетельство о поверки, сертификаты) | шт. | 1 |

Наименование продукции (позиции №9 Таблицы 1.1) Тепловизор

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка/модель | _ | Предложение участника по марке и модели |  |  |
|  | Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия | Предложение участника по типу детектора | - |  |
|  | Разрешение детектора | Не менее 640 x 480 пикселей | Предложение участника по разрешению детектора |  |  |
|  | Температурная чувствительность (NETD) | 0,04 | Указание характеристик | - |  |
|  | Тип объектива/ фокусное расстояние | Стандартный объектив (А)/ 15,0 — 28,0 мм Телефото (В)/ 33,0 — 55,0 мм Ультра-телефото (С)/ 50,0 — 85,0 мм | Указание характеристик | - |  |
|  | Оптическое поле зрения / минимальное фокусное расстояние для стандартного объектива (А) | 24° - 25°x 18° - 19° / 0,1 — 0,3м | Указание характеристик | - |  |
|  | Оптическое поле зрения / минимальное фокусное расстояние для телефото объектива (В) | 11° - 15°x 8° - 11°/ 1,5 — 3,0м | Указание характеристик | - |  |
|  | Оптическое поле зрения / минимальное фокусное расстояние для ультра-телефото объектива (С) | 7,0° - 9,0° x 5,5° - 7,0°/ 4,0 — 5,0м | Указание характеристик | - |  |
|  | Пространственное разрешение (IFOV) для стандартного объектива (А) | 1,13 — 0,68 мрад | Указание характеристик | - |  |
|  | Пространственное разрешение (IFOV) для телефото объектива (В) | 0,27 — 0,52 мрад | Указание характеристик | - |  |
|  | Пространственное разрешение (IFOV) для ультра-телефото объектива (С) | 0,16 — 0,34мрад | Указание характеристик | - |  |
|  | Спектральный диапазон | От 7,5 до 14 мкм | Указание характеристик | - |  |
|  | Фокусировка | Ручная и автоматическая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дисплей | сенсорный ЖК дисплей | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разрешение дисплея | не менее 4.3”, 800 x 480 пикселей | Предложение участника по разрешению дисплея |  |  |
|  | Цифровое масштабирование | От 1 до 40 кратного увеличения снимков | Указание характеристик | - |  |
|  | Возможность отображения | Инфракрасное изображение и реальное изображение | Согласие с требованием | - |  |
|  | Интерфейс | USB, Type-C | Согласие с требованием | - |  |
|  | Диапазон измеряемых температур | От -40 °C до 800 °C / от 0 °C до 650 °C (переключаемый) | Указание характеристик | - |  |
|  | Погрешность | Не менее +/-1°C, +/-1% от измеренного значения | Согласие с требованием | - |  |
|  | Настройка коэффициента излучения / настройка температурной компенсации отражения | От 0.01 до 1 / ручная | Указание характеристик | - |  |
|  | Лазерный указатель | Лазерный дальномер | Согласие с требованием | - |  |
|  | Запись голосовых комментариев | Наличие микрофона | Согласие с требованием | - |  |
|  | Аналитические функции | Индикация точек измерения, распознавание холодных/горячих точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений предельных значений | Согласие с требованием | - |  |
|  | Формат создаваемых файлов для отдельных изображений | Jpg, с информацией о температуре, МР4 без информации о температуре. Могут быть другие форматы хранения изображений. | Предложение участника по формату файлов | - |  |
|  | Устройство хранения данных | SD карта не менее 64 Гб | Предложение участника по устройству хранения данных | - |  |
|  | Тип аккумулятора | Быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, возможность смены аккумулятора на объекте | Согласие с требованием | - |  |
|  | Время работы от аккумулятора | Не менее 4,0 часов | Указание характеристик | - |  |
|  | Зарядка аккумулятора | В приборе и в зарядном устройстве | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал корпуса | АБС-пластик | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вес тепловизора | До 2,0 Кг. (с батареей) | Указание характеристик | - |  |
|  | Размеры тепловизора | До 300Х180Х150 мм. | Указание характеристик | - |  |
|  | Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочая температура | Не менее от -20 °C до +50 °C | Указание характеристик | - |  |
|  | Температура хранения | Не менее от -40 °C до +70 °C | Указание характеристик | - |  |
|  | Условия использования при относительной влажности воздуха | До 95% без конденсации | Согласие с требованием | - |  |
|  | Класс защиты корпуса тепловизора | Не мене IP54 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 368152, Республика Дагестан, Казбековский район, пгт. Дубки, Чиркейская ГЭС | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Упаковка оборудования и его частей должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к транспортировке | Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей, а в первое по номеру место, кроме того, - комплект эксплуатационной документации | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Доставка оборудования на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия хранения | Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от характера и особенностей подлежащей хранению продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке | Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ - 12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Метрологическое обеспечение | Действующие свидетельство о поверке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Назначенный срок службы | Согласно паспорта завода изготовителя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наработка на отказ | Согласно паспорта завода изготовителя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Периодичность выполнения и объем ремонтов | Не требующее выполнения ремонтов на протяжении всего срока службы | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие сервисного центра | Требуется наличие сервисного центра в Российской Федерации | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Телефото объектив | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ультра-телефото объектив | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крышка объектива | 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочный транспортировочный кейс | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Профессиональное программное обеспечение для анализа снимков на персональном компьютере | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | SD-карта памяти (64 Гб) | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабель TYPE-C, USB-для передачи данных на персональный компьютер | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ремень для переноски | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блок питания, сетевой кабель, переходники сети | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Литиево-ионный аккумулятор | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гарнитура для записи голосовых комментариев | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Быстродействующее зарядное устройство | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Чехол для объектива | 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: паспорта, сертификаты соответствия, протоколы испытаний, руководства по эксплуатации | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Вся документация должна быть на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Поставщиком, написана на другом языке, приложить заверенный Поставщиком перевод на русском | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к сертификации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемые средства измерений должны быть внесены в Госреестр средств измерений в Российской федерации |  | Согласие с требованием | - |  |

2.1 В составе заявки необходимо предоставить: паспорта, сертификаты, руководства по эксплуатации

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.