Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг на проведение технического обслуживания и метрологической калибровки средств измерений лаборатории неразрушающего контроля для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………………………………….. ………………………3

1.1. Наименование закупаемой продукции ……………………………………. ………………………….3

1.2. Цель оказания услуг …………………………………………………………………………………….3

1.3. Существующее положение……………………………………………………………………………...3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика ………………………………………………………………….3

2. Требования к продукции …………………………………………………………………………………3

2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг …………………………..…………………………3

2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг ……………………………………………………………...3

Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг ………………………………………………………...4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг ………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг ………………………………………………………….4

2.2. Требования к качеству услуг …………………………………………………………………………..5

Таблица 4. Требования к качеству услуг …………………………………………………………………..5

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг на проведение технического обслуживания и метрологической калибровки средств измерений лаборатории неразрушающего контроля для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.

1.2. Цель оказания услуг.

Для поддержания средств измерений в работоспособном состоянии.

1.3. Существующее положение.

В соответствии с требованиями эксплуатационной  документации (паспорт и руководство по эксплуатации), необходимо не реже 1 раза в год выполнять  техническое обслуживание аппаратуры.

В целях обеспечения выполнения Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, необходимо выполнить калибровку (поверку) средств измерений.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | Лаборатория неразрушающего контроля Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | Виброметр многофункциональный ВК-5 (восьмиканальное исполнение). Зав.№ 10017/43. Изготовитель ФГУП «НИИКИ ОЭП» , Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор. | Услуга оказывается на территории исполнителя |
|  |  | Виброметр сборщик анализатор ВМ-10. Зав.№ 19411. Изготовитель АО «НИИ ОЭП» , Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор. | Услуга оказывается на территории исполнителя |

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.12.4 Оказание услуг на проведение технического обслуживания и метрологической калибровки средств измерений лаборатории неразрушающего контроля для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск (в соответствии с перечнем средств измерений*). | Условная единица | 1 |

*Перечень средств измерений

| № п/п | Средства измерений | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Виброметр многофункциональный ВК-5 и коммутационно-измерительные устройства | Комплект | 1 |
|  | Виброметр-сборщик анализатор ВМ-10 | Комплект | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.12.4 Оказание услуг на проведение технического обслуживания и метрологической калибровки средств измерений лаборатории неразрушающего контроля для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск. | С даты заключения договора | Не позднее 31.12.2026г. |

**Согласно графика поверки оборудования Лаборатории неразрушающего контроля Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Порядок выполнения работ | При профилактическом осмотре ВК-5 должно быть проверено отсутствие внешних повреждений соединительных кабелей, надежность разъемных и резьбовых соединений, наличие индикации включения питания, наличие и исправность заземляющих устройств. Планово-профилактический ремонт должен включать следующие работы: - проверка надежности коммутации измерительных преобразователей, соединительных кабелей, состояния и надежности паек, контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы; - удаление пыли и грязи; - протирка хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом этиловым контактов разъемов с сушкой на воздухе; - осмотр мест ввода, изгибов и заделки кабелей, с целью исключения повреждений изоляции, надломов жил; - прозвон всех соединительных линий; - проверка сопротивления изоляции. Все выявленные в ходе проверки дефекты должны быть устранены. После проведения ремонта должна быть проведена проверка работоспособности измерительного блока ВК-5 и коммутационных и измерительных устройств. После проведения ремонтных работ должна производится периодическая метрологическая поверка (калибровка), виброметра многофункционального ВК-5 по восьми измерительным каналам, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.669-2009. Результаты периодической метрологической поверки (калибровки) должны быть занесены в паспорт прибора с выдачей Свидетельства о калибровке. |

|  | Порядок выполнения работ | Профилактический технический осмотр ВМ-10 должен включать проверку: - целостности соединительных кабелей, разъёмов; -отсутствие механических повреждений вибропреобразователя, корпуса измерительного блока и защитного окна индикатора; - работоспособности пробора. Все выявленные во время осмотра замечания должны быть устранены. Освидетельствование технического состояния должно включать проверку работоспособности измерительных устройств. После проведения ремонтных работ должна быть выполнена периодическая метрологическая калибровка виброметра-сборщика анализатора ВМ-10 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.669-2009. Результаты периодической метрологической калибровки должны быть занесены в паспорт прибора с выдачей Свидетельства о калибровке. |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Метрологическая калибровка приборов | Метрологическая калибровка приборов должна быть выполнена персоналом аттестованным в области метрологии на данный вид работ. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Объём и качество услуг | Техническое обслуживание должно быть выполнено в полном объёме в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Гарантии Исполнителя, на выполненные работы, должны иметь срок не менее 6 месяцев. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Сопроводительная документация | По завершении оказания Услуг по Договору, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг в 2 (двух) экземплярах с приложением Сертификата калибровки. |