УТВЕРЖДАЮ

И.о директора УФПС

Калининградской области

__________ И.А. Авдошина

«___» _____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 для нужд УФПС Калининградской области

Калининград

2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общество, Заказчик | УФПС Калининградской области, АО «Почта России» |
| 2. | Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором |
| 3. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 4. | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |
| 6. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 7. | УСЛУГИ | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 для нужд Калининградского МСЦ УФПС Калининградской области |
| 8 | РУДБТ | Рентгеновская установка досмотра багажа и товаров |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 для нужд Калининградского МСЦ УФПС Калининградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Описание услуг: выполнение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 для нужд Калининградского МСЦ УФПС Калининградской области (Приложения № 2 ;3).

  - Цель: обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации рентгено телевизионных установок.

  - Задачи: обеспечение безопасной работы досмотрового оборудования в целях противодействия терроризму.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты подписания договора.

4.2. Окончание оказания услуг: по истечению 12 месяцев с даты подписания договора.

4.3. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту стационарных рентгено-телевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 для нужд Калининградского МСЦ УФПС Калининградской области осуществляются по адресу: 236960, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29, в соответствии с количеством оборудования, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (далее также – Акт) в 2-х экземплярах, подписанных Подрядчиком.

5.2. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта.

5.3. Заказчик проводит проверку оказанных Услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату услуг и иным показателям, установленным документами на оказание услуг и требованиям действующего законодательства, также для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). Далее, если все условия оказанных услуг соответствуют нормам и верны, стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг оказанные услуги и их результат считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Услуги оказываются с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций МСЦ УФПС Калининградской области, в условиях действующего предприятия. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в услуге предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

6.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 для нужд Калининградского МСЦ УФПС Калининградской области осуществляется по адресу: 236960, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29.

6.2. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

6.3. Подрядчик проводит техническую диагностику оборудования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, в соответствии с указанным сроком начала оказания услуг, на предмет оценки технического состояния оборудования, выявления неисправностей и сбоев в работе оборудования, но не позднее 10 рабочих дней от даты подписания договора Сторонами.

6.4. График проведения диагностики оборудования согласовывается Сторонами в рабочем порядке (не менее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг по электронной почте либо по телефону).

6.5. На основании проведенной диагностики оборудования представителями Заказчика и Подрядчика составляется дефектная ведомость по форме, установленной Договором, в которой указывается:

а) Наименование, марка, модель и серийный номер оборудования;

б) Перечень выявленных признаков неисправности (дефектов);

Дефектная ведомость составляется Подрядчиком и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика в день проведения диагностики соответствующей единицы оборудования.

Если при проведении диагностики специалистами Подрядчика будет установлено, что диагностируемое оборудование находится полностью в исправном состоянии и не требует проведения текущего ремонта, то информация об этом фиксируется в Дефектной ведомости и по такому оборудованию проводится плановое техническое обслуживание;

- на основании подписанной Сторонами дефектной ведомости, Подрядчик в течение трех рабочих дней от даты ее подписания составляет и направляет Заказчику Смету на проведение внепланового ремонта оборудования по установленной Договором форме в зависимости от типа (вида) оборудования, по которому составляется Смета.

6.6. Заказчик в течение двух рабочих дней от даты получения Сметы от Подрядчика обязуется подписать ее со своей стороны или направить Подрядчику мотивированный отказ от ее подписания;

6.7. В день завершения оказания услуг по ремонту оборудования Заказчиком осуществляется приемка оказанных услуг и, в случае приемки оказанных услуг без замечаний, Сторонами подписывается Акт;

6.8. Подрядчик приступает к первому плановому ТО (типа ТО1) в течение двух рабочих дней от даты подписания Заказчиком Акта по ТР, ИЛИ, в течение одного рабочего дня от даты подписания Дефектной ведомости, если специалистами Подрядчика установлено, что оборудование находится в полностью исправном состоянии и не требует проведения текущего ремонта.

6.9. Услуги по техническому обслуживанию должны выполняться по оборудованию, которое находится в полностью исправном и работоспособном состоянии;

6.10. Начиная от даты выполнения первого планового ТО, Подрядчик обязан в дальнейшем соблюдать установленную настоящим Техническим заданием периодичность проведения ТО, указанную в Приложении № 2 настоящего Технического задания;

6.11. Конкретные даты и время проведения очередного ТО согласовываются Подрядчиком и Заказчиком не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты проведения очередного ТО.

6.12. Для осуществления консультаций по вопросам эксплуатации оборудования и приема заявок на ремонт оборудования необходимо обеспечить наличие круглосуточной телефонной линии технической поддержки.

6.13. Требования к порядку оказания услуг.

Услуги по текущему ремонту выполняются по заявке Заказчика, полученной Подрядчиком по электронной почте или иным способом, позволяющим осуществить фиксацию факта получения заявки о неисправности или сбое в работе оборудования.

На основании полученной заявки, Подрядчик направляет сервисного инженера для проведения технической диагностики оборудования и выявления причины неисправности оборудования.

Время прибытия сервисного инженера Подрядчика для проведения технической диагностики оборудования составляет:

- не более 24 часов от момента получения заявки о возникшей неисправности или сбое в работе оборудования на МСЦ УФПС Калининградской области.

Срок проведения технической диагностики оборудования и локализации неисправности оборудования не должен превышать 12-ти часов от момента прибытия сервисного инженера Подрядчика.

На основании проведенной диагностики оборудования представителями Заказчика и Подрядчика составляется дефектная ведомость по форме, установленной Договором, в которой указывается:

а) Наименование, марка, модель и серийный номер оборудования;

б) Перечень выявленных признаков неисправности (дефектов);

в) Перечень работ по текущему ремонту оборудования составляется на основании Приложения № 2, к настоящему Техническому заданию.

Дефектная ведомость составляется Подрядчиком и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика в день проведения диагностики оборудования.

На основании подписанной Сторонами дефектной ведомости, Подрядчик в течение трех рабочих дней от даты ее подписания составляет и направляет Заказчику Смету на проведение текущего ремонта оборудования по установленной Договором форме в зависимости от типа (вида) оборудования, по которому составляется Смета.

Заказчик в течение двух рабочих дней от даты получения Сметы от Подрядчика обязуется подписать ее со своей стороны или направить Подрядчику мотивированный отказ от ее подписания.

Подрядчик обязан приступить к оказанию услуг по ТР в течение 3-х (трех) рабочих дней от даты ее подписания Заказчиком. Срок оказания услуг по текущему ремонту не должен превышать 3 (три) календарных дня от даты их начала. Запасные части для оказания услуг по текущему ремонту предоставляются Подрядчиком.

Применяемые Подрядчиком запасные части для проведения ТР оборудования должны быть новыми, не бывшими в употреблении или восстановленными после ремонта, а также должны быть оригинальными и серийно выпускаемыми заводом-изготовителем соответствующего типа (вида) оборудования, по которому выполняется текущий ремонт.

В день завершения оказания услуг по текущему ремонту оборудования Заказчиком осуществляется приемка оказанных услуг и, в случае приемки оказанных услуг без замечаний, Сторонами подписывается Акт. На основании подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта осуществляется оплата оказанных услуг.

В случае выявления в процессе ремонта дополнительных неисправностей, препятствующих завершению оказания услуг, необходимо составить дефектный акт и при отсутствии у Подрядчика необходимых запасных частей, Подрядчик приобретает для Заказчика детали и оборудование по счету или заключает отдельный Договор на приобретение оборудования с последующей установкой на оборудование.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

7.1. Требования к качеству оказываемых услуг:

Качество услуг должно соответствовать стандартам менеджмента и требованиям оказания услуг, которые определены:

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);

- СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установкам»;

- Паспорта изделий стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями в редакции федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.10.2011 № 283-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 255-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 13.07.2015 № 263-ФЗ, от 27.10.2015 № 292-ФЗ, от 30.12.2015 № 430-ФЗ, от 30.12.2015 № 431-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ, от 29.07.2017 № 451-ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 29.07.2018 № 249-ФЗ, от 03.08.2018 № 316-ФЗ, от 03.08.2018 № 323-ФЗ, от 30.10.2018 № 386-ФЗ, от 27.12.2018 № 498-ФЗ, от 15.04.2019 № 54-ФЗ, от 17.06.2019 № 148-ФЗ, от 26.07.2019 № 240-ФЗ, от 02.08.2019 № 282-ФЗ, от 02.08.2019 № 298-ФЗ, от 27.12.2019 № 478-ФЗ, от 27.12.2019 № 481-ФЗ, от 27.12.2019 № 492-ФЗ, от 18.02.2020 № 21-ФЗ, от 31.07.2020 № 270-ФЗ, от 30.04.2021 № 123-ФЗ, от 30.04.2021 № 128-ФЗ, от 26.05.2021 № 156, от 11.06.2021 № 168-ФЗ, от 02.07.2021 № 349-ФЗ, от 06.12.2021 № 403-ФЗ, от 30.12.2021 № 490-ФЗ, от 14.07.2022 № 253-ФЗ, от 14.07.2022 № 268-ФЗ, от 14.07.2022 № 271-ФЗ, от 04.11.2022 № 427-ФЗ, от 29.12.2022 № 577-ФЗ, от 29.12.2022 № 607-ФЗ, от 28.04.2023 № 170-ФЗ, от 29.05.2023 № 194-ФЗ, от 13.06.2023 № 204-ФЗ, от 10.07.2023 № 299-ФЗ, от 04.08.2023 № 428-ФЗ, от 04.08.2023 № 451-ФЗ, от 25.12.2023 № 637-ФЗ, от 25.12.2023 № 653-ФЗ, от 25.12.2023 № 675-ФЗ, от 08.08.2024 № 310-ФЗ).

Услуги по ТО и ремонту должны выполняться в соответствии с действующей Лицензией на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии со статьей 12,п.39. «Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).

Применяемые Подрядчиком запасные части для проведения ремонта оборудования должны быть новыми, не бывшими в употреблении или восстановленными после ремонта, а также должны быть оригинальными и серийно выпускаемыми заводом-изготовителем соответствующего типа (вида) оборудования, по которому выполняется ремонт; соответствовать всем техническим условиям, правилам, нормам и стандартам, установленным в РФ.

7.2. Условия оказания Услуг:

Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 08-30 до 17-30 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. При необходимости оказание услуг может осуществляться в субботу и воскресенье по отдельному согласованию с Заказчиком.

Общий срок оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Договора.

Для осуществления консультаций по вопросам эксплуатации оборудования и приема заявок на ремонт оборудования необходимо обеспечить наличие круглосуточной телефонной линии технической поддержки.

Оказание услуг по техническому обслуживанию осуществляется по заявке Заказчика.

- Время ожидания начала оказания услуг по заявке Заказчика не более 24 часов.

- Время оказания услуг Подрядчиком, требующее замену запасных частей, при предоставлении Заказчиком запасных частей, не должно превышать 3 (трое) суток с момента получения запчастей Подрядчиком. Стороны могут письменно согласовать иной срок оказания услуг.

7.3. Требования к безопасности:

Безопасность оказания услуг и безопасность результатов услуг должна соответствовать требованиям действующих противопожарных, экологических и санитарных нормативов, нормам и правилам охраны труда и техники безопасности.

Подрядчик должен оказывать услуги в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957)). Действие до 31.12.2025

- Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 30.03.2023)

При работах с использованием контрольных источников ионизирующих излучений выполнять требования документов:

- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). - СП 2.6.12.-10»;

- «Нормы радиационной безопасности - СанПиН 2.6.1.2523-09».

К работе с источниками ионизирующих излучений допускаются специалисты, относящиеся в соответствии с документом СП 2.6.12-10 к категории персонал. А

7.4. Требования к конфиденциальности:

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006         № 152-ФЗ (последняя редакция) «О персональных данных» при получении, хранении, и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств.

7.5. Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг):

Результаты оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту РУДБТ должны отражаться в журнале по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Журнал должен составляться представителем подрядной организации и согласовываться с представителем Заказчика.

По результатам оказанных услуг Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт в двух экземплярах, в соответствии с формой, утвержденной в Приложении к Договору. Спецификация работ в Акте должна соответствовать по видам услуг, по количеству услуг и стоимости спецификации, утверждённой Сторонами.

Стоимость используемых материалов и запасных частей включены в стоимость услуг по выполнению ПТО оборудования. Дополнительной оплаты за данные материалы Заказчик не производит.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

8.1. Гарантия на оказанные услуги по ТО должна составлять не менее 3-х (трех) месяцев от даты подписания Сторонами Акта по каждому виду ТО.

8.2. Гарантия на оказанные услуги по ТР должна составлять не менее 6-ти (шести) месяцев от даты подписания Сторонами Акта.

8.3. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных услугах и их результате.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 г. № 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)», а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

9.2. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) услуги должны быть оказаны при наличии аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля, либо организацией, имеющей действующий договор со специализированными предприятиями, имеющими аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля предоставляет Заказчику действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля до начала оказания услуг.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | Количество и состав оборудования на объекте, сроки его обслуживания; Сроки технического обслуживания и ремонта | 9 |
| Приложение №2 | Перечень оказываемых услуг по плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 | 10 |
| Приложение №3 | Паспорта стационарных рентгенотелевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 | 12 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

от «___» _____________ 2025 г.

Количество и состав оборудования на объекте, сроки его обслуживания

| № | Наименование оборудования/ марка, модель | Кол-во, ед. | Сроки начала оказания услуг по ТО и услуг по внеплановому ремонту (по внеплановому ремонту оказываются по заявке Заказчика) | Наименование объекта/ адрес местоположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарная РТУ Rapiscan 628XRW | 1 | В течение 12-ти месяцев с даты подписания договора | 236960, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29 МСЦ УФПС Калининградской области |
| 2 | Стационарная РТУ Rapiscan 527 | 1 | В течение 12-ти месяцев с даты подписания договора | 236960, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29 МСЦ УФПС Калининградской области |

Сроки технического обслуживания и ремонта

| № | Вид услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание стационарных рентгено-телевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 | Согласно приложения №2 к настоящему Техническому заданию |
| 2 | Текущий ремонт стационарных рентгено-телевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527 | - по заявке Заказчика |

1.	Ремонт оборудования по заявке Заказчика осуществляется в течение трех календарных дней с момента получения заявки.

2.	В случае проведения ремонта более трех календарных дней, сроки ремонта оборудования согласовываются Сторонами дополнительно по результатам диагностики оборудования, исходя из сложности ремонта и наличия необходимых запасных частей на складе Подрядчика или в резерве у Заказчика.

3.	Увеличение срока ремонта не может составлять более десяти рабочих дней.

Приложение № 2

к Техническому заданию

от «___» _____________ 2026 г.

Перечень оказываемых услуг по плановому техническому обслуживанию

стационарных рентгено-телевизионных установок Rapiscan 628XRW и Rapiscan 527

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО1 включает в себя следующие услуги: Генератор рентгеновского излучения: - Контроль напряжения и силы тока рентгеновской трубки; - Регулировка характеристик генератора с помощью коллиматора; - Проверка частоты импульсов рентгеновского излучения с выводом графиков высокой и низкой энергий; - Проверка работоспособности рентгеновской трубки в режиме работы; Устройства регистрации изображения: - Продувка приёмных линеек; - Проверка и настройка характеристик приёмных линеек; Запоминающее устройство и телевизионный монитор: - Проверка работы источника бесперебойного питания; - Проверка и настройка программного обеспечения системы; - Контроль функционирования рабочей системы; - Проверка настройки функции «Автоматического определения опасных предметов; - Тестирование отклика панели управления оператора; - Проверка настройки функции «предупреждение о высокой плотности». Рабочая установка: - Контроль целостности кабелей; - Контроль целостности заземления соединений; - Проверка защитных электрических цепей; - Проверка приводных электрических цепей; Конвейер: - Проверка конвейерной ленты на предмет износа и повреждений; - Проверка роликов на наличие следов утечки масла, чрезмерного шума и люфта подшипников, износа; - Проверка, очистка и регулировка световых барьеров; - Регулировка конвейерной ленты; - Смазывание подвижных частей конвейера; - Контроль мотора конвейера. Система безопасности: - Проверка системы блокировки установки; - Контроль функционирования сигналов, предупреждения о наличии излучения; - Проверка целостности экранированных выводов; - Контроль работы устройства безопасности в туннеле; - Контроль чистоты изображения через испытание; - Проверка всех систем аппарата. | Единица | 1(один) раз в 3 (три) месяца |
| 2 | ТО2 включает в себя следующие услуги: Генератор рентгеновского излучения: - Проведение базовых настроек генератор; - Чистка платы управления генератора; Устройства регистрации изображения: - Проверка и механическая настройка приёмных линеек; - Проверка и настройка усиления приёмных линеек; - Контроль центрирования матрицы фотодиодов; Запоминающее устройство и телевизионный монитор: - Функциональный контроль системы запоминания изображений; - Контроль функционирования системы визуализации; Рабочая установка: - Проверка аккумуляторов блока бесперебойного питания при экстренном отключении электроэнергии; - Проверка и настройка функциональности блока бесперебойного питания; Конвейер: - Контроль вращающихся частей конвейера; Система безопасности: - Проверка свинцового экрана; - Проверка концевых выключателей защитных крышек приёмных линеек; - Контроль износа защитных фартуков; - Полная чистка всего аппарата; - Полная калибровка аппарата. | Единица | каждые 6 (шесть) календарных месяцев |
| 3 | ТО3 включает в себя следующие услуги: Генератор рентгеновского излучения: - Дозиметрический контроль выхода рентгеновского генератора; Устройства регистрации изображения: - Контроль ответных сообщений фотодиодов; Запоминающее устройство и телевизионный монитор: - Чистка компьютера с отключением и демонтажем; Конвейер: - Проверка программирования инвертора; Система безопасности: - Проверка проникающей и разрешающей способности системы с использованием комбинированного тестового предмета (СТР). | Единица | каждые 12 (двенадцать) календарных месяцев |

Перечень услуг по текущему ремонту стационарной РУДБТ RAPISCAN 527

| № п/п | Наименование услуг, включая необходимые запасные части | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена приводного ролика РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 2 | Замена одного светового индикатора работы генератора РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 3 | Замена фотосенсора РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 4 | Замена блока питания 400W РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 5 | Замена блока питания 5В РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 6 | Замена блока питания 12В РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 7 | Замена кнопки аварийной остановки РУДБТ (работа и материалы) | Единица |
| 8 | Замена инвертора РТУ(работа и материалы) | Единица |
| 9 | Замена натяжителя ролика РТУ (работа и материалы) | Единица |

Перечень услуг по текущему ремонту стационарной РУДБТ RAPISCAN 628 XRW

| № п/п | Спецификация работ, включая необходимые запасные части | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена приводного ролика РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 2 | Замена натяжного/калибровочного ролика РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 3 | Замена оконечного ролика РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 4 | Замена освинцованных шторок (один сегмент) РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 5 | Замена инвертора РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 6 | Замена одного светового индикатора работы генератора РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 7 | Замена фотосенсора РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 8 | Замена блока питания 400W РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 9 | Замена блока питания 5В РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 10 | Замена блока питания 12В РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 11 | Замена блока питания +-15В РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 12 | Замена кнопки аварийной остановки РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 13 | Замена кулера процессора системного блока РУДБТ(работа и материалы) | Единица |
| 14 | Замена предохранителя РУДБТ(работа и материалы) | Единица |

Приложение № 3

к Техническому заданию

от «___» _____________ 2026 г.

Паспорта RAPISCAN 527 и RAPISCAN 627 DV предоставляются отдельно по запросу обслуживающей организации.