Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.52.110 Поставка электромагнитного расходомера  для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Электромагнитный расходомер.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для оперативного получения точных показаний расхода воды на гидравлических моделях.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электромагнитный расходомер | шт | 2 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромагнитный расходомер | С даты, следующей за датой заключения договора | 100 (сто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Электромагнитный расходомер

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Минимальное измеряемое значение объемного расхода, м3/ч |  | не более 13,50 |
|  | Максимальное измеряемое значение объемного расхода, м3/ч |  | не менее 1350 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема,% |  | не более ±0,5 |
|  | Минимальная температура измеряемой среды, °С |  | не более -40 |
|  | Максимальная температура измеряемой среды, °С |  | не мене +150 |
|  | Диаметр условного прохода трубы DN, мм |  | 200 |
|  | Минимальное измеряемое значение скорости потока (в обоих направлениях), м/с |  | не более 0,1 |
|  | Максимальное измеряемое значение скорости потока (в обоих направлениях), м/с |  | не менее 10 |
|  | Длина кабеля, м |  | 50 |
|  | Максимальное давление среды, МПа |  | не менее 4,0 |
|  | Выходные сигналы: - аналоговый, мА: от 4 до 20 - цифровой: RS485 - частотный, кГц: 0,4 - Modbus - M-Bus |  |  |
|  | Функциональные характеристики: -Возможность считывания показаний и управления расходомером на расстоянии 50 метров от места установки первичного преобразователя |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Тип соединения | Фланцевое |  |
|  | Тип исполнения | Раздельное |  |
|  | Строительная длина первичного преобразователя , мм | 350 |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Диапазон рабочей температуры °С |  | от -10 до +50 включительно |
|  | Степень защиты от влаги и пыли (электронный блок) по ГОСТ 14254-2015 |  | не ниже IP 65 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Согласие с требованием |
|  | Межповерочный интервал, месяцев |  | не менее 48 |