Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.66.119. Поставка автоматизированного испытательного комплекса для испытаний моделей геосинтетических материалов для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Автоматизированный испытательный комплекс для испытаний моделей геосинтетических материалов.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для моделирования нагрузок на геосинтетические материалы ГТС в период строительства и эксплуатации, моделирования поведения грунтового массива в условиях плоских деформаций.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автоматизированный испытательный комплекс для испытаний моделей геосинтетических материалов | усл. ед. | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пусконаладочные работы на территории покупателя | - | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автоматизированный испытательный комплекс для испытаний моделей геосинтетических материалов | С даты, следующей за датой заключения договора | 190 (сто девяносто) рабочих дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пусконаладочные работы на территории покупателя | С даты, следующей за датой подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД | 20 рабочих дней с даты, следующей за датой подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Автоматизированный испытательный комплекс для испытаний моделей геосинтетических материалов.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Ход штока актуатора, мм |  | не более 200 |
|  | Предельная осевая нагрузка, создаваемая изделием, кH |  | не менее 500 |
|  | Рабочая осевая нагрузка, создаваемая изделием, кH |  | не менее 400 |
|  | Поддержание заданной нагрузки в течение, ч |  | не менее 722 |
|  | Погрешность измерения канала силы 500 кН, % |  | не более 0,5 от диапазона |
|  | Разрешающая способность канала силы 500 кН, % |  | не более 0,01 от диапазона |
|  | Величина минимальной ступени приращения усилия по показаниям канала силы 500 кН |  | не более 0,05 от диапазона |
|  | Минимальная нагрузка на образец 500 х 500 мм, кг/см2 (кH) |  | не менее 0,15 (3,75) |
|  | Максимальная нагрузка на образец 500 х 500 мм, кг/см2 (кH) |  | не менее 8,00 (200,00) |
|  | Высота испытуемого образца, мм |  | не менее 100 и не более 450 включительно |
|  | Наибольше вертикальное перемещение штампа в режиме испытания, мм |  | не менее 50 |
|  | Максимальное перемещение при испытании на деформацию образца, мм |  | не менее 80 |
|  | Погрешность измерения датчика перемещения, % |  | не более 0,5 от диапазона |
|  | Датчиков с аналоговым выходом, шт |  | не менее 8 |
|  | Силовых приводов, шт. |  | не менее 2 и не более 3 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Габаритные размеры нагрузочной рамы, мм (Длина х Ширина х Высота) |  | не более 950х2200х2200 |
|  | Габаритные размеры шкафа управления, мм (Длина х Ширина х Высота), мм |  | не более 700х6000х850 |
|  | Габаритные размеры кран, мм (Длина х Ширина), мм |  | не более 1200х260 |
|  | Габаритные размеры кран (высота регулируемая), мм |  | От 2400 до 3600 включительно |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Климатическое исполнение стенда для испытаний геосинтетических материалов |  | УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | Мощность электродвигателя, кВт |  | не более 2,5 |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - Устройство нагрузочное 500 кН, 1 шт. - Лоток испытательный, 1 шт. - Штамп испытательный, 1 шт. - Датчик силы 500 кН с комплектом крепления, 1 шт. - Датчик перемещения 80 мм с комплектом крепления, 2 шт. - Блок электронно-преобразующий, 1 шт. - Шкаф управления, 1 шт. - Устройство обработки данных, 1 шт. - Кран подъёмный для обслуживания стенда, 1 шт. - Ноутбук с предустановленным ПО для управления испытаниями, обработки и вывода результатов испытаний -Комплект ЗИП в составе: -Датчик перемещения 2 мм – 3 шт - Шаговый электродвигатель – 1 шт |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений. Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РФ |  |  |