Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.62.190. Поставка испытательной машины для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Испытательная машина.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для проведения испытаний геосинтетических материалов (геомембран, геотекстилей, геомкопозитов, бентонитовых матов), используемых в конструкциях противофильтрационных экранов ГТС  по ГОСТ 11262, ГОСТ 32491, ГОСТ Р 56335 и др.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Испытательная машина FU D NN 50А (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пусконаладочные работы на территории покупателя | - | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Испытательная машина FU D NN 50А (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пусконаладочные работы на территории покупателя | С даты, следующей за датой подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД | 10 рабочих дней с даты, следующей за датой подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Испытательная машина FU D NN 50А (или эквивалент).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Диапазон измерений силы, кН |  | от 0,05 до 50 включительно |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы, % |  | не более ±0,5 |
|  | Диапазон измерений перемещений подвижной траверсы, мм |  | от 0,1 до 1250 включительно |
|  | Погрешность измерений перемещения подвижной траверсы: в диапазоне измерений от 0,1 до 15,00 мм, мм |  | не более ±0,02 |
|  | Погрешность измерений перемещения подвижной траверсы: в диапазоне измерений свыше 15,00 мм до верхнего предела измерений, мм |  | не более ±0,15 |
|  | Минимальная устанавливаемая скорость перемещения подвижной траверсы, мм/мин |  | не более 0,02 |
|  | Максимальная устанавливаемая скорость перемещения подвижной траверсы, мм/мин |  | не менее 500 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности поддержания скорости перемещения подвижной траверсы, % |  | не более ±0,5 |
|  | Режимы работы машины |  | растяжение/сжатие |
|  | Функциональные характеристики программного обеспечения: Программное обеспечение для ПК (Ноутбука) должно позволять рассчитать следующие параметры: - максимальное напряжение (временное сопротивление); - максимальное усилие; - условный предел текучести; - предел прочности; - относительное удлинение; - модуль упругости; - среднее значение всех параметров в серии испытаний, а также расхождение результатов в сериях (%). Отображение информации о результатах испытания должно представляться в следующих формах: - протокол единичного испытания; - протокол серии испытаний; - графики испытаний в различных типовых координатах («Нагрузка – Перемещение» и др.); - массив параметров, зафиксированных в процессе испытания; - фиксация даты, времени и длительности проведения испытаний; - вывод данных испытаний на печать. |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Тип конструкции машины |  | двухколонная напольная |
|  | Габаритные размеры машины (ШхГхВ), мм |  | не более 1200х800х2200 |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Рабочая температура, °С |  | от +10 до +35 включительно |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - Машина испытательная - Ноутбук (ПК) с предустановленным ПО для управления испытаниями, обработки и вывода результатов испытаний -Захваты и приспособления: -Захваты С-431 Для проведения испытаний: -по ГОСТ Р 53226 п.5 -по ГОСТ Р 53226 п.7 -по ГОСТ 2678 п.3.4 (1 компл.) - Приспособление С-102 для определения прочности при продавливании шариком по ГОСТ Р 53226 п.6 (1 шт.) - Захваты С-428 Для проведения испытаний по ГОСТ Р 53226 п.9 (1 компл.) - Захваты С-314 для испытания по ГОСТ Р 53226 п.7 (1 компл.) - Захваты С-422 Для испытания по ГОСТ 32491 (ширина до 200 мм) (1 компл.) - Пневматические клиновые захваты для испытания образцов по ГОСТ 11262 типы 1,2,3 (1 компл.) - Приспособление С-380 для испытания по ГОСТ Р 56586 п.8.14 (1 шт.) - Экстензометр по ГОСТ 32491 для определения относительного удлинения геотекстиля по ГОСТ 32491 (1 шт.) - Экстензометр по ГОСТ 11262 для определения относительного удлинения по ГОСТ 11262 (1 шт.) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений. Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РФ |  |  |