Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.21.13.119. Поставка камеры тепло-влага-холод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Камера тепло-влага-холод.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для проведения научно-исследовательских и аттестационных испытаний контрольно-измерительной аппаратуры.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Камера тепло-влага-холод СМ-60/100-250 ТВХ (или эквивалент) | шт | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Камера тепло-влага-холод СМ-60/100-250 ТВХ (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Климатическая камера тепло-влага-холод СМ-60/100-250 ТВХ (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Минимальная стабилизируемая температура, °С |  | не выше -60 |
|  | Максимальная стабилизируемая температура, °С |  | не ниже +100 |
|  | Скорость охлаждения от +20°С до минимальной температуры, °С /Мин |  | не менее 1 |
|  | Скорость нагрева от +20°С до максимальной температуры, °С /Мин |  | не менее 2 |
|  | Отклонение температуры в установившемся тепловом режиме, °С |  | не более ±1,5 |
|  | Амплитуда колебаний температуры в установившемся тепловом режиме, °С |  | не более ±0,5 |
|  | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме, °С |  | не более 3 |
|  | Дискретность установки рабочей температуры (с возможностью выбора), °С |  | не более 0,1/ не более 1 |
|  | Дискретность индикации рабочей температуры(с возможностью выбора), °С |  | 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001 |
|  | Диапазон установки относительной влажности воздуха внутри рабочей камеры (в диапазоне температур от +20 до +60 °С включительно), % |  | от 20…до 98 включительно |
|  | Точность поддержания относительной влажности воздуха, % |  | не более ±3 |
|  | Потребляемая мощность, кВт |  | не более 4 |
|  | Максимальное количество шагов программы, шт |  | не менее 1000 |
|  | Максимальное количество программ, шт |  | не менее 1000 |
|  | Количество полок, регулируемых по высоте, шт. |  | не менее 1 |
|  | Рабочий объем, л (дм3) |  | не менее 250 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | Программирование максимальной температуры отключения |  |  |
|  | Наличие пожарного датчика |  |  |
|  | Звуковое оповещение в случае возникновения аварии |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Материал изготовления внутреннего объема камеры | нержавеющая сталь |  |
|  | Материал изготовления внешнего корпуса | стальные листы, окрашенные с двух сторон порошковой краской или нержавеющая сталь |  |
|  | Материал изготовления полки под образцы | нержавеющая сталь |  |
|  | Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг | не менее 40 |  |
|  | Габаритные размеры климатической камеры (ШхВхГ), мм | не более 1000х1700х1250 |  |
|  | Габаритные размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм | не менее 650х650х600 |  |
|  | Сенсорное управление без механических элементов |  |  |
|  | Наличие интерфейсов USB, RS232 , Ethernet с возможностью подключения в локальную сеть и сеть интернет. Программное обеспечение на русском языке |  |  |
|  | Наличие смотрового окна |  |  |
|  | Наличие подсветки внутреннего объема камеры |  |  |
|  | Наличие колес со стопором для перемещения камеры |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - Климатическая камера – 1 шт - Полка, выполненная из нержавеющего профиля, регулируемая по высоте – 2 шт - Первичная аттестация по ГОСТ Р |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | - |  | - |