Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.20.16.155. Поставка лазерного сканера EFT ESL1 (или эквивалент) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Лазерный сканер EFT ESL1 (или его эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 3.1 настоящих технических требований).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для   измерений  геометрических размеров инженерных объектов и сооружений по полученному в процессе  сканирования массиву точек, измерений приращений координат и геодезических определений  относительного местоположения объектов.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лазерный сканер EFT ESL1 (или эквивалент) | шт | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лазерный сканер EFT ESL1 (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Лазерный сканер EFT ESL1 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Скорость сканирования, точек в секунду | не менее 200 000 |
|  | Минимальное измеряемое расстояние, м | не более 0,1 |
|  | Максимальное измеряемое расстояние, м | не менее 70 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний в поддиапазоне от 0,1 до 15 м включ., мм | не более ±3 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний в поддиапазоне свыше 15 до 70 м включ., мм | не более ±5 |
|  | Диапазон измерений углов, ° | от 0 до 360 включительно |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов, ° | не более ±0,005 |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса в режиме «статика»(при вероятности 0,95), мм | в плане не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D) по высоте не более ±2∙(5,0+0,5∙10-6∙D), где D – измеренное расстояние |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса в режиме «Кинематика с постобработкой»(при вероятности 0,95), мм | в плане не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D) по высоте не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D), где D – измеренное расстояние |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)»(при вероятности 0,95), мм | в плане не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D) по высоте не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D), где D – измеренное расстояние |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат местоположения удаленных объектов относительно сканера фотограмметрическим методом в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика», мм | в плане не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+10) по высоте не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+15), где D – измеренное расстояние |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием алгоритма SLAM-измерений (при вероятности 0,95), мм | в плане не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+10) по высоте не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+15), где D – измеренное расстояние |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса в режиме «Дифференциальные кодовые измерения»(при вероятности 0,95), мм | в плане не более ±2∙(250+1∙10-6∙D) по высоте не более ±2∙(500+1∙10-6∙D), где D – измеренное расстояние |
|  | Общее число каналов, шт | не менее 1400 |
|  | Одновременно отслеживаемые сигналы | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Galileo, QZSS |
|  | Дискретность измерений, Гц | От 1 до 20 включительно |
|  | Точность инерциального датчика наклона | не более 8 мм + 0,3 мм/° наклона |
|  | Объем внутренней памяти,Гб | не менее 512 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Фотограмметрический модуль | не менее 3-х мультисенсорных камер с глобальным затвором |
|  | Встроенный аккумулятор, мА/ч | не менее 3000 |
|  | Внешний аккумулятор-ручка, мА/ч | не менее 5000 |
|  | Наличие коммуникационных портов:USB, Bluetooth, Wi-Fi, приемо-передающий УКВ-модем мощностью не более 2 Вт |  |
|  | Наличие сенсорного дисплея диаганалью не менее 2,8 дюйма и разрешением не менее 480 × 640 пикселей |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Диапазон рабочей температуры, °С | от -30 до +55 включительно |
|  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 65 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект поставки | - Сканер -Зарядное устройство -Планшет -Ручка-аккумулятор -USB-шнур -Транспортировочный кейс -Руководство по эксплуатации |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |
|  | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |
|  | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений | Согласие с требованием |