«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ М.В. Варейкис

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.119 Поставка приборов электроизмерительных для электролаборатории для нужд Центральных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта P_508-92560

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	4

2.2.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.2.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3.1 Требования к продукции	5

Таблица 3.2 Требования к продукции	7

Таблица 3.3 Требования к продукции	7

Таблица 3.4 Требования к продукции	8

Таблица 3.5 Требования к продукции	8

Таблица 3.6 Требования к продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка приборов электроизмерительных для электролаборатории.

  - Цель использования закупаемой продукции

Приборы электроизмерительные закупаются для технического обслуживания, испытаний и измерений с целью обеспечения надежности Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия)

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 80 мА «АИП-70 (80 мА)» | шт | 1 | 26.51.43.119 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2 | Омметр «Виток» (с комбинированным питанием) | комплект | 2 | 26.51.43.119 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 3 | Измеритель параметров изоляции «Тангенс-2000» | шт | 1 | 26.51.43.119 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 4 | Рефлектометр «РЕЙС-305» | шт | 2 | 26.51.43.119 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 5 | Установка для испытания кабеля HVA28 | шт | 1 | 26.51.43.119 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Позиции №1- №5 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | До конца ноября 2027 года |

  - Требования к качеству продукции

    - Общие требования (позиция №1-№5 таблицы 1.1)

Таблица 3.1 Требования к продукции

| Требования к параметрам оборудования |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Общие требования |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Аппарат должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ Аппарат должен быть утверждённого типа и иметь действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ с его неотъемлемой частью – описанием типа СИ. Аппарат поставляется с действующим свидетельством о первичной поверке, выданным организацией, аккредитованной в области обеспечения единства измерений в установленном в РФ порядке | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Срок гарантии на оборудование | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Место поставки оборудования | 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26 | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Условия поставки | Условия транспортировки оборудования, погрузка силами поставщика , разгрузка силами покупателя. | Согласие с требованием |  |  |
| Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |  |
|  | - Климатическое исполнение и категория размещения | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Температура окружающего воздуха | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
| Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: |  |  |  |  |  |
|  | - Назначенный срок службы | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
| Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
|  | Позиции №1-№5 таблицы 1.1 | -Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

    - Установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 80 мА «АИП-70 (80 мА)» (позиция №1 таблицы 1.1)

Таблица 3.2 Требования к продукции

| Требования к параметрам оборудования |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |  |  |
|  | Диапазон регулирования действующих значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц | от 10 кВ до 50 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон регулирования амплитудных значений напряжения постоянного тока с учетом амплитуды пульсации | от 10 кВ до 70 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выходной ток в режиме прожига | не менее 80 мА | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение питающей однофазной сети переменного тока частотой 50Гц | 220±10 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем комплектации | В соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя прописанной в паспорте | Согласие с требованием |  |  |

    - Омметр «Виток» (с комбинированным питанием) (позиция №2 таблицы 1.1)

Таблица 3.3 Требования к продукции

| Требования к параметрам оборудования |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | от не более 1 Ом до не менее 100 кОм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Работа от встроенного источника питания | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технические характеристики (исполнения 2) входного кабеля и контакторов для ВИТОК | Контактор: длина 150 мм, толщина металла 0,7 мм. Трубка: Материал силикон. длина 3 метра. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем комплектации | - Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) - Комплект входного кабеля и контакторов для Виток | Согласие с требованием |  |  |

    - Измеритель параметров изоляции «Тангенс-2000» (позиция №3 таблицы 1.1)

Таблица 3.4 Требования к продукции

| Требования к параметрам оборудования |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь | от 1*10-4 - 1*10-5 до 1,000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измерения ёмкости | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем комплектации | В соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя прописанной в паспорте | Согласие с требованием |  |  |

    - Рефлектометр «РЕЙС-305» (позиция №4 таблицы 1.1)

Таблица 3.5 Требования к продукции

| Требования к параметрам оборудования |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |  |  |
|  | Отображение информации | В графическом виде | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время непрерывной работы | Не менее 1 ч. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны измерений | Не менее 8 км | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал изготовления | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса измерителя (суммарная), кг | Не более 10 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем комплектации | В соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя прописанной в паспорте | Согласие с требованием |  |  |

    - Установка для испытания кабеля HVA28 (позиция №5 таблицы 1.1)

Таблица 3.6 Требования к продукции

| Требования к параметрам оборудования |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |  |  |
|  | Частота выходного сигнала | 0.1 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выходное напряжение | Переменное, Синус: 0-28 кВ пиковое, симметричное, 20кВ действительное. Постоянное: не менее ± 0-28 кВ Прямоугольник : не менее 0-28 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение | 0,1 кВ на всем диапазоне | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытание оболочки кабеля постоянным током | Не менее 10 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим начального прожига | Наличие данной функции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение корпуса | не менее IP 67 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса измерителя (суммарная), кг | Не более 15 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция | Не более одного блока. Исполнение моноблок. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем комплектации | В соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя прописанной в паспорте | Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

Согласовал: 		                                      	Составил:

Начальник ОКС 				             начальник С ИЗПИ

__________________/П.А. Тимофеев/		 __________________/И.П. Ушаков./

(подпись)       					                    (подпись)

«____»____________2026г 	                      		«____»____________2026г