| Наименование параметра | Требование покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| Диапазон измерений избыточного давления, метр вод. ст | от 0 до 10 включительно |  |  |
| Пределы допускаемой приведенной по- грешности измерений давления, % (от ВПИ) | не более ± 0,05 |  |  |
| Предельное давление перегрузки | не менее 1,5 от ВПИ |  |  |
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до +50 включительно |  |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C | не более ± 0,1 |  |  |
| Предельно допустимый рабочий температурный диапазон, °С | от 0 до + 90 включительно |  |  |
| Разрешающая способность канала измерений температуры, °C | не более 0,01 |  |  |
| Единицы измерения | Давление: фунт/кв. дюйм, кПа, бар, мбар, мм рт.ст., psi Уровень: дюйм, фут, мм, см, м Температура: °C, °F |  |  |
| Интерфейс передачи данных | Modbus/RS485 |  |  |
| Программируемый интервал записи данных с канала | от 1 секунды до 168 часов включительно |  |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 50000 |  |  |
| Средний срок службы регистратора, лет | не менее 3 |  |  |
| Точность часов, минут | не более ±1 в год |  |  |
| Длина кабеля, м | 10 |  |  |
| Наличие автоматической температурной компенсации |  |  |  |
| Просмотр данных всех измерительных каналов в режиме реального времени при подключении к ПК/мобильному устройству на базе ОС Android |  |  |  |
| Программирование интервала записи данных измерительных каналов при подключении к ПК/мобильному устройству на базе ОС Android |  |  |  |
| Создание разных программ измерений (до 10) с возможностью установки различных режимов работы регистратора (включения/отключения отдельных каналов, задержек включения, длительности работы и цикла опроса, ввода текущих погодных условий) в пределах каждой программы |  |  |  |
| Сохранение записанных данных в виде файла в цифровом формате *.csv, *.txt |  |  |  |
| Просмотр данных в графическом виде (график глубина(давление)/время) |  |  |  |
| Связь с компьютером по USB 2.0, 3.0 |  |  |  |
| Поддерживаемые операционные системы не ниже AlterOS 7 Final, Windows 10, Android 12 |  |  |  |
| Возможность корректировки «0» в случае дрейфа, вызванного изменением атмосферного давления |  |  |  |
| Требования к безопасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| Длина регистратора, мм |  |  | не более 90 |
| Диаметр регистратора, мм |  |  | не более 25 |
| Материал изготовления корпуса регистратора |  |  | Титан |
| Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
| Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (без подключения кабеля) |  | не ниже IP 67 |  |
| Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (с подключенным кабелем) |  | не ниже IP 68 |  |
| Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |  |
| Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |  |  |
| Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |  |  |
| Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| Комплект поставки | - Датчик уровня и температуры воды - Руководство по эксплуатации (паспорт) -Сертификат калибровки или свидетельство о поверке - ПО для передачи полученных данных измерений на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени, настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже AlterOS 7 Final) -ПО для передачи полученных данных измерений на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени, настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже Windows 10) - ПО для передачи полученных данных измерений на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени, настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже Android 12) |  |  |