Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.66.130 Поставка прибора для вибрационных измерений, вибрационной диагностики и балансировки механизмов для нужд Кубанского филиала в 2027 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..3

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………….8

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 26.51.66.130 Поставка прибора для вибрационных измерений, вибрационной диагностики и балансировки механизмов для нужд Кубанского филиала в 2027 году

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция закупается с целью выполнения работ в рамках инвестиционной программы Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 2027 года.

- 2. Требования к продукци

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор для вибрационных измерений, вибрационной диагностики и балансировки механизмов | Комплект | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - ОКПД 2: 26.51.66.130 Поставка прибора для вибрационных измерений, вибрационной диагностики и балансировки механизмов для нужд Кубанского филиала в 2027 году | С даты подписания договора | в течение 120 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 ОКПД 2: 26.51.66.130 Поставка прибора для вибрационных измерений, вибрационной диагностики и балансировки механизмов для нужд Кубанского филиала в 2027 году

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Прибор для вибрационных измерений, вибрационной диагностики и балансировки механизмов |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | - Количество каналов измерения параметров вибрации | 24 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.2 | - Количество каналов измерения частоты вращения | - 1 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.3 | Рабочий диапазон частот, Гц | 0,7- 6000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.1.4 | Диапазон измерений среднеквадратичного значения виброускорения, м/с2 | 0,04 - 100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.1.5 | Диапазон измерений среднеквадратичного значения виброскорости, м/с | 0,04-100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.1.6 | Диапазон измерений размаха виброперемещений, мкм | 2-9999 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.1.7 | Диапазон рабочих температур, °С | +5 - +50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.1.8 | Питание | Сетевое Аккумуляторное | Согласие с требованием | -//- | -//- |

| 1.1.9 | Программное обеспечение |  | Регистрация, отображение, обработка, архивирование измерительных данных. Формирование отчетных и графических протоколов. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Комплект поставки |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Датчик вибрации |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1.1 | Тип | Вибропреобразователь ICP |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.1.2 | Рабочий диапазон температур, °С | -40 до 120 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.1.3 | Резонансная частота, кГц | не менее 10 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.1.4 | Полярность | + |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.1.5 | Масса не более, кг | не более 0,150 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.1.6 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | ### IP67 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.1.7 | Электроприсоединение | ### Кабель антивибрационный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.1.8 | Кабель антивибрационный, длина,м | не менее 1,5 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.1.9 | Способ крепления на оборудовании | Шпилька Магнит |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.1.10 | Количество, шт | 24 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2 | Датчик линейных перемещений |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.2.1 | Тип | ### Индуктивный преобразователь |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2.2 | Рабочий диапазон температур, °С | -5 до 60 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2.3 | Линейная зона рабочего зазора, мм | 1,25…4,5 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.2.4 | Световая индикация питания | ### Есть |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2.5 | Внешний диаметр , мм | ### не более 18 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.2.6 | Длина присоединительного кабеля | ### не менее 2м |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2.2.7 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | ### IP67 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2.8 | Количество, шт | ### 6 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | ### Дополнительное оборудование и принадлежности |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Щуп для ручной установки датчика вибрации, шт | ### 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Кабель-удлинитель к датчикам вибрации 10 метров, шт | ### 24 |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Кабель-удлинитель к датчикам вибрации 20 метров, шт | ### 24 |  |  |  |  |
| 1.2.3.4 | Кабель-удлинитель к датчикам линейных перемещений 10 метров, шт | ### 6 |  |  |  |  |
| 1.2.3.5 | Кабель-удлинитель к датчикам линейных перемещений 20 метров, шт | ### 6 |  |  |  |  |
| 1.2.3.6 | Магнит для установки вибропреобразователя, шт | 24 |  |  |  |  |
| 1.2.3.7 | Штатив магнитный, шт | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.3.8 | Датчик частоты вращения, шт | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Комплект программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Многоканальная регистрация и отображение динамических сигналов с датчиков вибрации, перемещения, частоты вращения и напряжений постоянного тока (медленно меняющихся сигналов). |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Многоканальная обработка и отображение данных, спектральный анализ сигналов, формирование табличных и графических отчетных протоколов. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Формирование архива измерений, просмотр, обработка и отображение измерительных данных. |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | не менее 12 месяцев, с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |  |
| 2.2. | Послегарантийное обслуживание | Постоянно |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт | 1 экземпляр |  |  |  |  |
| 3.2 | Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр |  |  |  |  |
| 3.3 | Свидетельство о поверке | 1 экземпляр |  |  |  |  |
| 3.4 | Сертификат калибровки | 1 экземпляр |  |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: 357007, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, автодорога «Кавказ»246км + 1200м(справа). |  |  |  |  |
| 4.2 | Прибор должен быть новый, ранее не использованный |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Транспортирование прибора в упаковке может производиться всеми видами транспорта: автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Прибор должен храниться в упаковке при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности не более 80% по условиям хранения группы 1Л ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ### Прибор в упаковке для транспортирования и хранения должен выдерживать воздействие температуры окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50 оС. После пребывания в указанных предельных климатических условиях прибор должен сохранять свои характеристики с последующим пребыванием в нормальных условиях в течение двух часов. |  |  |  |  |  |